## 1_tomosintēze
2. pielikums Atklāta konkursa "Divu digitālo mamogrāfu iegāde SIA "Dziedniecība", iepirkuma identifikācijas Nr. DZ_01_2025, nolikumam
Digitālā mamogrāfijas iekārta ar tomosintēzi
Tehniskā specifikācija
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, tai skaitā iekārtas pieslēgšanu iestādes Radioloģiskajai informācijas sistēmai RIS.
2 | Pretendentam jānodrošina visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas uzstādīšanu, ņemot vērā iekārtas tehniskās prasības un Pasūtītāja telpas tehnisko stāvokli un ēkas tehniskos pieslēgumus.
3 | Piegāde ne ilgāk kā 16 (sešpadsimt) nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.
4 | Nododot ekspluatācijā preci piegādātājs nodrošina preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu.
5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir _______________, bet ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, kuras laikā Pretendents apņemas nodrošināt preces apkopes un pārbaudes saskaņā ar ražotāja noteikto darbu apjomu un periodiskumu bez papildu maksas.
6 | Iesniegt preces ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās preces izplatīšanu un servisa pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā vai Eiropas Savienībā; Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai un servisa pakalpojumu nodrošināšanai.
7 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā 1 (viens) servisa inženieris, kurš ir piedāvātās preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.
8 | Pretendentam ir piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija.
9 | Piedāvātās preces ir jaunas, ražotas ne agrāk kā pirms 12 (divpadsmit) mēnešiem no preces pasūtījuma veikšanas dienas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
10 | Piedāvātās iekārtas modeļa vecākā versija ne vecāka kā 8 gadus.
11 | Nododot ekspluatācijā preci Pretendentam jānodrošina iekārtas elektrodrošības pārbaudi, funkciju testēšanu un novērtēšanu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā" un darba vietas monitoringu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1284 "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība". Pārbaužu apliecinoši dokumenti jānodod Pasūtītājam kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
12 | Pirms preces piegādes Pretendentam jāsagatavo un jāsaskaņo ar Pasūtītāja radiācijas drošības ekspertu mamogrāfijas iekārtas montāžas plānu.
13 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus.
14 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Mammogrāfijas iekārta ar tomosintēzi
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
Piedāvātās iekārtas modeļa vecākā versija ne vecāka kā 8 gadus.
Veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija
1. | Gentrijs:
1.1 | Detektora – fokusa attālums (SID) ne mazāks kā 65 cm
1.2 | Vertikālā kustība augstumā līdz vismaz 135 cm (motorizēta kustība)
1.3 | Gentrija rotācija ne mazāk kā +180°/-150°
1.4 | Automātiska kolimācijas sistēma
2. | Ģenerators un rentgena spuldze:
2.1 | Augstfrekvences ģenerators ar jaudu ne mazāk kā 5 kW
2.2 | Sprieguma diapazons robežās 25-45 kV vai plašāk
2.3 | Maksimālā rentgenspuldzes ekspozīcija vismaz 500 mAs
2.4 | Automātiskā ekspozīcijas kontrole un manuāls parametru iestatījums
2.5 | Vienam no fokusiem izmērs ne lielāks kā 0.15 mm, otram - ne mazāks kā 0.3mm
2.6 | Starojuma avots - filtrācija - rotējošs volframa anods (W) un / vai W/Rh vai Mo/Rh, vai Mo/W filtrācija, vai cita šo ķīmisko elementu kombinācija
2.7 | Anoda siltuma ietilpība ne mazāk kā 150 kHU
2.8 | Rentgenstaru ģenerators iebūvēts iekārtas gentrijā
3. | Tiešās digitalizācijas pilna lauka attēla detektors:
3.1 | Digitālais plakanais detektors ar tiešās attēla nolasīšanas tehnoloģiju
3.2 | Standarta mamogrāfijas detektora izmērs ne mazāks kā 23x29 cm
3.3 | Pikseļa izmērs 2D attēliem ne lielāks kā 100 mikroni
3.4 | Atbilstoša ekspozīcijas parametru un pēcapstrādes protokolu pielāgošana implantu gadījumā
3.5 | Detektora izejas signāla gradācija ne mazāk kā 14 biti
3.6 | Iespēja papildināt aparatūru un programmatūru ar divu enerģiju kontrasta mammogrāfiju programmatūru
3.7 | Iespēja papildināt iekārtu ar dziedzeraudu blīvuma noteikšanas programmatūru (nosaka dziedzeraudu daudzumu un identificē audu blīvuma kategoriju)
4. | Kolimators:
4.1 | Ne mazāk kā divi FOV: divi standarta mamogrāfijas izmēri (mazais un lielais)
4.2 | Automātiska FOV izvēle
4.3 | Ne mazāk kā divi starojuma filtri, to nomaiņa automātiska
5. | Kompresija un režīmi:
5.1 | Manuālas vai automatizētas pre-kompresijas režīms un automātisks pilnas kompresijas režīms
5.2 | Motorizēta kompresijas iekārta ar spēku ne mazāk kā 175 N
5.3 | Manuālā kompresija līdz vismaz 195 N
5.4 | Dubultais pedālis gentrija augstuma un kompresijas plates regulēšanai
5.5 | Pre-kompresijas un pilnas kompresijas režīmi
5.6 | Nodrošina automātisku dekompresiju uzreiz pēc ekspozīcijas
5.7 | Tomosintēzes programmatūra un aparatūra
6. | Kompresijas plates:
6.1 | Kompresijas plate lokālai (spot) kompresijai - 1 gab.
6.2 | Kompresijas plates ar elastīgām malām un leņķveida noliekumu krūts distālās daļas papildus kompresijai vai līdzvērtīga piespiedējplates tehnoloģija ar kompresijas leņķa maiņu, kas nodrošina vienmērīgu krūts kompresiju proksimālajā un distālajā daļā, divi standarta izmēri - 1 komplekts
6.3 | Aprīkojums izmeklējumiem ar palielinājumu - 1.5 vai 1.8 reizes, ieskaitot palielināšanas paliktni un piespēdēju
6.4 | Komplektācijā nodrošināt sienas turētāju vismaz 4 kompresijas platēm - 1 gab., pacienta standarta sejas vairogs
7. | Operatora darba vietas aprīkojums:
7.1 | Integrēta rentgenstaru aizsardzība (svina stikls, vismaz 0,5 mm svina ekvivalents); ar rmotorizēti maināmu vadības pults augstumu
7.3 | Dozas aprēķins un atainojums pēc katras ekspozīcijas uz attēla
7.4 | Automātiski un lietotāja iestatīti izmeklējuma protokoli
7.5 | Iespēja izveidot izmeklējuma grupas
7.7 | DICOM protokols (minimālās prasības: Worklist Management, Print, Storage, Storage Commitment, Query/Retrieve, Radiation Dose Structured Report)
7.8 | Monitors:
7.8.1 | Ne mazāks kā 3 MP, DICOM kalibrējams
7.8.2 | Ekrāna izmērs vismaz 21 colla
7.8.3 | Spilgtums ne mazāk kā 800 cd/m2
7.8.4 | Kontrasta attiecība ne mazāk kā 1300 : 1
7.9 | Dators operatoram 1 gab.:
7.9.1 | Operatīvā atmiņa ne mazāk kā 16 GB
7.9.2 | Cietais disks SDD ne mazāk kā 1TB
7.9.3 | Tīkla interfeiss Ethernet 100/1000baseT
7.9.4 | Integrēts nepārtrauktās barošanas avots elektrības padeves traucējumu gadījumā līdz 10 min.
8. | Norādīt mamogrāfijas iekārtas ražotāja noteikto elektroenerģijas patēriņu kWh gaidīšanas režīmā

## 2_bez tomosintēzes
2. pielikums Atklāta konkursa "Divu digitālo mamogrāfu iegāde SIA "Dziedniecība", iepirkuma identifikācijas Nr. DZ_01_2025, nolikumam
Digitālā mammogrāfijas iekārta bez tomosintēzes (ar iespēju papildināt ar tomosintēzes funkcionalitāti)
Tehniskā specifikācija
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, tai skaitā iekārtas pieslēgšanu iestādes Radioloģiskajai informācijas sistēmai RIS.
2 | Pretendentam jānodrošina visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas uzstādīšanu, ņemot vērā iekārtas tehniskās prasības un Pasūtītāja telpas tehnisko stāvokli un ēkas tehniskos pieslēgumus.
3 | Piegāde ne ilgāk kā 16 (sešpadsimt) nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.
4 | Nododot ekspluatācijā preci piegādātājs nodrošina preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu.
5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir _______________, bet ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, kuras laikā Pretendents apņemas nodrošināt preces apkopes un pārbaudes saskaņā ar ražotāja noteikto darbu apjomu un periodiskumu bez papildu maksas.
6 | Iesniegt preces ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās preces izplatīšanu un servisa pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā vai Eiropas Savienībā; Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai un servisa pakalpojumu nodrošināšanai.
7 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā 1 (viens) servisa inženieris, kurš ir piedāvātās preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.
8 | Pretendentam ir piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija.
9 | Piedāvātās preces ir jaunas, ražotas ne agrāk kā pirms 12 (divpadsmit) mēnešiem no preces pasūtījuma veikšanas dienas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
10 | Piedāvātās iekārtas modeļa vecākā versija ne vecāka kā 8 gadus.
11 | Nododot ekspluatācijā preci Pretendentam jānodrošina iekārtas elektrodrošības pārbaudi, funkciju testēšanu un novērtēšanu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā" un darba vietas monitoringu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1284 "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība". Pārbaužu apliecinoši dokumenti jānodod Pasūtītājam kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
12 | Pirms preces piegādes Pretendentam jāsagatavo un jāsaskaņo ar Pasūtītāja radiācijas drošības ekspertu mamogrāfijas iekārtas montāžas plānu.
13 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus.
14 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Mammogrāfijas iekārta bez tomosintēzes
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
Piedāvātās iekārtas modeļa vecākā versija ne vecāka kā 8 gadus.
Veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija
1. | Gentrijs:
1.1 | Detektora – fokusa attālums (SID) ne mazāks kā 65 cm
1.2 | Vertikālā kustība augstumā līdz vismaz 135 cm (motorizēta kustība)
1.3 | Gentrija rotācija ne mazāk kā +180°/-150°
1.4 | Automātiska kolimācijas sistēma
2. | Ģenerators un rentgena spuldze:
2.1 | Augstfrekvences ģenerators ar jaudu ne mazāk kā 5 kW
2.2 | Sprieguma diapazons robežās 25-45 kV vai plašāk
2.3 | Maksimālā rentgenspuldzes ekspozīcija vismaz 500 mAs
2.4 | Automātiskā ekspozīcijas kontrole un manuāls parametru iestatījums
2.5 | Vienam no fokusiem izmērs ne lielāks kā 0.15 mm, otram - ne mazāks kā 0.3mm
2.6 | Starojuma avots - filtrācija - rotējošs volframa anods (W) un / vai W/Rh vai Mo/Rh, vai Mo/W filtrācija, vai cita šo ķīmisko elementu kombinācija
2.7 | Anoda siltuma ietilpība ne mazāk kā 150 kHU
2.8 | Rentgenstaru ģenerators iebūvēts iekārtas gentrijā
3. | Tiešās digitalizācijas pilna lauka attēla detektors:
3.1 | Digitālais plakanais detektors ar tiešās attēla nolasīšanas tehnoloģiju
3.2 | Standarta mamogrāfijas detektora izmērs ne mazāks kā 23x29 cm
3.3 | Pikseļa izmērs 2D attēliem ne lielāks kā 100 mikroni
3.4 | Atbilstoša ekspozīcijas parametru un pēcapstrādes protokolu pielāgošana implantu gadījumā
3.5 | Detektora izejas signāla gradācija ne mazāk kā 14 biti
3.6 | Iespēja papildināt aparatūru un programmatūru ar divu enerģiju kontrasta mammogrāfiju programmatūru
3.7 | Iespēja papildināt iekārtu ar dziedzeraudu blīvuma noteikšanas programmatūru (nosaka dziedzeraudu daudzumu un identificē audu blīvuma kategoriju)
3.8 | Iespēja papildināt iekārtu ar biopsiju tēmēšanas aprīkojumu (stereotakse)
4. | Kolimators:
4.1 | Ne mazāk kā divi FOV: divi standarta mamogrāfijas izmēri (mazais un lielais)
4.2 | Automātiska FOV izvēle
4.3 | Ne mazāk kā divi starojuma filtri, to nomaiņa automātiska
5. | Kompresija un režīmi:
5.1 | Manuālas vai automatizētas pre-kompresijas režīms un automātisks pilnas kompresijas režīms
5.2 | Motorizēta kompresijas iekārta ar spēku ne mazāk kā 175 N
5.3 | Manuālā kompresija līdz vismaz 195 N
5.4 | Dubultais pedālis gentrija augstuma un kompresijas plates regulēšanai
5.5 | Pre-kompresijas un pilnas kompresijas režīmi
5.6 | Nodrošina automātisku dekompresiju uzreiz pēc ekspozīcijas
5.7 | Iespēja iekārtas programmatūru un aparatūru papildināt ar Tomosintēzes programmatūru un aparatūru
6. | Kompresijas plates:
6.1 | Kompresijas plate lokālai (spot) kompresijai - 1 gab.
6.2 | Kompresijas plates ar elastīgām malām un leņķveida noliekumu krūts distālās daļas papildus kompresijai vai līdzvērtīga piespiedējplates tehnoloģija ar kompresijas leņķa maiņu, kas nodrošina vienmērīgu krūts kompresiju proksimālajā un distālajā daļā, divi standarta izmēri - 1 komplekts
6.3 | Aprīkojums izmeklējumiem ar palielinājumu - 1.5 vai 1.8 reizes, ieskaitot palielināšanas paliktni un piespēdēju
6.4 | Komplektācijā nodrošināt sienas turētāju vismaz 4 kompresijas platēm - 1 gab., pacienta standarta sejas vairogs
7. | Operatora darba vietas aprīkojums:
7.1 | Integrēta rentgenstaru aizsardzība (svina stikls, vismaz 0,5 mm svina ekvivalents); ar rmotorizēti maināmu vadības pults augstumu
7.2 | Dozas aprēķins un atainojums pēc katras ekspozīcijas uz attēla
7.3 | Automātiski un lietotāja iestatīti izmeklējuma protokoli
7.4 | Iespēja izveidot izmeklējuma grupas
7.5 | DICOM protokols (minimālās prasības: Worklist Management, Print, Storage, Storage Commitment, Query/Retrieve, Radiation Dose Structured Report)
7.6 | Monitors:
7.6.1 | Ne mazāks kā 1 MP, DICOM kalibrējams
7.6.2 | Ekrāna izmērs vismaz 19 collas
7.6.3 | Spilgtums ne mazāk kā 350 cd/m2
7.6.4 | Kontrasta attiecība ne mazāk kā 1300 : 1
7.7 | Dators operatoram 1 gab.:
7.7.1 | Operatīvā atmiņa ne mazāk kā 16 GB
7.7.2 | Cietais disks SDD ne mazāk kā 1TB
7.7.3 | Tīkla interfeiss Ethernet 100/1000baseT
7.7.4 | Integrēts nepārtrauktās barošanas avots elektrības padeves traucējumu gadījumā līdz 10 min.
8. | Norādīt mamogrāfijas iekārtas ražotāja noteikto elektroenerģijas patēriņu kWh gaidīšanas režīmā

## 3_darba stacija
2. pielikums Atklāta konkursa "Divu digitālo mamogrāfu iegāde SIA "Dziedniecība", iepirkuma identifikācijas Nr. DZ_01_2025, nolikumam
Darba stacija
Tehniskā specifikācija
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, tai skaitā iekārtas pieslēgšanu iestāde Radioloģiskajai informācijas sistēmai RIS.
2 | Pretendentam jānodrošina visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas uzstādīšanu, ņemot vērā iekārtas tehniskās prasības un Pasūtītāja telpas tehnisko stāvokli un ēkas tehniskos pieslēgumus.
3 | Piegāde ne ilgāk kā 16 (sešpadsimt) nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.
4 | Nododot ekspluatācijā preci piegādātājs nodrošina preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu.
5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir _______________, bet ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, kuras laikā Pretendents apņemas nodrošināt preces apkopes un pārbaudes saskaņā ar ražotāja noteikto darbu apjomu un periodiskumu bez papildu maksas.
6 | Iesniegt preces ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās preces izplatīšanu un servisa pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā vai Eiropas Savienībā; Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai un servisa pakalpojumu nodrošināšanai.
7 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā 1 (viens) servisa inženieris, kurš ir piedāvātās preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.
8 | Pretendentam ir piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija.
9 | Piedāvātās preces ir jaunas, ražotas ne agrāk kā pirms 12 (divpadsmit) mēnešiem no preces pasūtījuma veikšanas dienas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
10 | Piedāvātās iekārtas modeļa vecākā versija ne vecāka kā 8 gadus.
11 | Nododot ekspluatācijā preci Pretendentam jānodrošina iekārtas elektrodrošības pārbaudi, funkciju testēšanu un novērtēšanu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā" un darba vietas monitoringu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1284 "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība". Pārbaužu apliecinoši dokumenti jānodod Pasūtītājam kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
12 | Pirms preces piegādes Pretendentam jāsagatavo un jāsaskaņo ar Pasūtītāja radiācijas drošības ekspertu mamogrāfijas iekārtas montāžas plānu.
13 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus.
14 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Darba stacija no mamogrāfijas iekārtas ražotāja vismaz tomozintēzes attēlu skatīšanai
1.1 | Dators atbilstoši ražotāja rekomendācijām un piemērots vismaz viena 12 MP medicīniskā krāsu monitora pieslēgšanai, ar pilnu 12MP atbalsta funkcionalitāti
1.2 | Mammogrāfiju monitors - medicīniskais krāsu vismaz 12 MP monitors, EIZO RX1270 vai BARCO Nio Fusion 12MP (MDNC-12130) vai līdzvērtīgs ražotāju Apple, HP, Totoku , LG 12MP krāsu medicīniskais monitors, piemērots datu lapā definētiem mammogrāfijas aprakstiem
1.3 | Attēla pēcapstrādes programmatūra:
1.4 | Automātiska loga un līmeņa regulēšana (window, level)
1.5 | Attēla palielināšanas (zoom)
1.6 | Attēla inversija
1.7 | Anotācijas
1.8 | Mērījumi
1.9 | Automātiska pacienta iepriekšējo izmeklējumu ielādēšana no attēlu datu bāzes un PACS
1.10 | Dažādu ražotāju mammogrāfiju izmeklējumu analīzes atbalsts
1.11 | Mammogrāfijām specifiskas 2D un 3D (tomosintēzes) skatu konfigurācijas (lay-outs)
1.12 | Mammogrāfiju (2D un 3D) analīzei un arhivēšanai nepieciešamās DICOM funkcionalitātes
1.13 | Iespējas papildināt programmatūru ar citām mammogrāfiju aprakstiem specifiskām funkcionalitātēm - iesniegt sarakstu un aprakstus