1. pielikums

Piedāvājuma parauga veidne

Piedāvājums

par iepirkuma priekšmetu “Ultrasonogrāfijas un ehokardiogrāfijas izmeklējumu aprīkojuma komplekts”

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību” 4.1.1.1. pasākuma “Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros

Pasūtītājs:

Akciju sabiedrība “Latvijas Jūras medicīnas centrs”

Reģ. nr.: 40003306807

Juridiskā adrese: Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005

Kontaktpersona: valdes loceklis Juris Imaks, +371 29512492, juris.imaks@ljmc.lv

Pretendents:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Ŗeģ. Nr. |  |
| Kontaktpersona |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasta adrese |  |

| Iepirkuma priekšmets | Ultrasonogrāfijas un ehokardiogrāfijas izmeklējumu aprīkojuma komplekts |
| --- | --- |
| Piedāvātā aprīkojuma marka un modelis |  |
| Piegādes adrese | Patversmes iela 27, Rīga, LV-1005 |
| Piedāvājuma derīguma termiņš | 3 mēneši |
| Paredzamais piegādes laiks |  |
| Cena, EUR (bez PVN) |  |
| PVN, EUR |  |

Tehniskā specifikācija

| Tehniskā prasība | Parametri | Pretendenta piedāvātie parametri |
| --- | --- | --- |
| Ultrasonogrāfa papildus kardio pakete |  |  |
| Saderība | Jābūt savienojamam ar “GE Healthcare" 4D Premium klases ultrasonogrāfu „LOGIQ Fortis” |  |
| Komplektācija | EKG sinhronizācijas modulis |  |
|  | EKG kabeļu komplekts |  |
| Funkcionalitāte | Audu Dopplera (Tissue Velocity Imaging vai ekvivalents) funkcionalitāte – jānodrošina iespēja vizualizēt un analizēt miokarda kustību ātrumu. |  |
|  | Automātiska kreisā kambara saraušanās funkcijas analīze – jānodrošina programmatūra, kas automātiski nosaka kreisā kambara kontrakcijas parametrus, izmantojot endokarda kontūras apvilkšanas metodi (AFI vai ekvivalents). |  |
|  | Automātiska kreisā kambara izsviedes frakcijas (EF) aprēķināšana – jānodrošina vismaz viena programmatūra, kas spēj noteikt EF ar 3 punktu metodi (Auto EF vai ekvivalents) |  |
| Lietotāja interfeiss | Jānodrošina intuitīvs lietotāja interfeiss ar iespēju veikt automātisku datu saglabāšanu un eksportu DICOM formātā vai ekvivalentā medicīnisko datu formātā. |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas |  |
| Lietošanas instrukcija / lietotāja rokasgrāmata latviešu valodā, papīra un / vai digitālā formātā: | Iesniegt pie nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas |  |
| Ehokardiogrāfijas kušete |  |  |
| Garums | ne mazāk kā 1900 mm |  |
| Platums | no 650 līdz 800 mm |  |
| Augstuma regulācija | no <550 mm līdz vismaz 900 mm Piedāvājums uzskatāms par atbilstošu, ja kušetes zemākā pozīcija ir ne lielāka kā 550 mm un augstākā pozīcija ir vismaz 900 mm |  |
| Regulācijas veids | jānodrošina elektriska ar roku/ kājas slēdzi |  |
| Maksimālā slodze | vismaz 200 kg |  |
| Galvas daļas regulācija | vismaz +30° (pakāpju režīms vai ekvivalents) |  |
| Polsterējuma biezums | ne mazāk kā 60 mm |  |
| Rāmis | pulverkrāsots/metāla ar pretkorozijas pārklājumu |  |
| Garantijas laiks | Vismaz 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas |  |

Piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts.

| Piedāvājuma datums |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma nosaukums |  |
| Sagatavotāja amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija |  |
|  | Parakstītāja vārds, uzvārds |
|  | Paraksts |

2.pielikums

Pretendenta kvalifikācijas apraksta parauga veidne

Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā

Īstenoto objektu saraksts

| Īstenošanas gads | Pasūtītājs | Adrese | Tehniskie raksturlielumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Vieta, datums |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendents |  |  |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds |  |  |
| pilnvarotās personas paraksts |  |  |