1. pielikums

Piedāvājuma parauga veidne

Piedāvājums

par iepirkuma priekšmetu “Rentgena iekārtas iegāde”

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību” 4.1.1.1. pasākuma “Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros

Pasūtītājs:

SIA "L. ATIĶES DOKTORĀTS"

Reģ. nr.: 42103028651

Juridiskā adrese: Liepāja, Pļavu iela 6

Kontaktpersona: valdes locekle Laika Atiķe, e-pasts: atikesdoktorats@apollo.lv , tel.nr.: 29285119

Pretendents:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Ŗeģ. Nr. |  |
| Kontaktpersona |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasta adrese |  |

| Iepirkuma priekšmets | Rentgena iekārtas iegāde |
| --- | --- |
| Piedāvātā aprīkojuma marka un modelis |  |
| Piegādes adrese | Kuršu iela 18, Liepāja, LV-3401 |
| Piedāvājuma derīguma termiņš | 3 mēneši |
| Paredzamais piegādes laiks |  |
| Cena, EUR (bez PVN) |  |
| PVN, EUR |  |

Tehniskā specifikācija

| Tehniskā prasība | Parametri | Pretendenta piedāvātie parametri |
| --- | --- | --- |
| Augstfrekvences ģenerators: | Maksimālā jauda ne mazāk kā 50 kW |  |
|  | Maksimālais spriegums ne mazāk kā 150 kV |  |
|  | mAs vērtību diapazons ne mazāk kā no 0.1 mAs līdz 500 mAs |  |
|  | Maksimālā strāva ne mazāk kā 640 mA |  |
|  | Minimālais ekspozīcijas laiks ne ilgāk kā 1.0 ms |  |
|  | Automātiska ekspozīcijas kontrole (AEC) |  |
|  | Rentgenstaru ģeneratora vadība integrēta iestādē esošā digitālo attēlu apskates darba stacijā |  |
|  | Iestrādāta aizsardzība pret rentgena spuldzes pārslodzi |  |
| Rentgena spuldze un tās vadības bloks: | Anoda siltuma ietilpība ne mazāk kā 300 kHU |  |
|  | Anoda fokusi: mazais ne lielāks kā 0.6 mm un lielais ne mazāks kā 1.2 mm |  |
|  | Anoda fokusu jauda: mazā fokusa jauda ne mazāka kā 20 kW, lielā fokusa jauda ne lielāka kā 55 kW |  |
|  | Iespēja uzstādīt un mainīt vismaz sekojošus parametrus: kV, mAs, mA, sek |  |
| Kolimators: | Kolimatora vadība manuāla |  |
|  | Kolimators ar gaismas avotu, gaismas izslēgšanās automātiska ar taimera funkciju |  |
|  | Gaismas avota luminence vismaz 200 lux |  |
|  | Kolimatora lauka taisnstūra forma |  |
|  | Kolimatora lauka izmērs pie SID 100 cm vismaz 43 cm x 43 cm |  |
|  | Kolimatorā integrēti starojuma filtri ar ne mazāk kā 3 filtru kombinācijām, filtru maiņa manuāla |  |
|  | Kolimatorā iebūvēta SID mērījuma lente vai cits SID noteikšanas princips |  |
| Rentgena spuldzes grīdas stiprinājums: | Rentgena spuldzes stiprinājums ar vertikālo kolonnu |  |
|  | Spuldzes manuāla vertikālā kustība ne mazāk kā 158 cm diapazonā |  |
|  | Minimālais spuldzes centrālā stara augstums no zemes ne vairāk kā 44 cm |  |
|  | Spuldzes kolonnas horizontālā kustība vismaz 300 cm diapazonā |  |
|  | Elektromagnētiskās bremzes |  |
|  | Kollonas rotācija ap vertikālo asi ne mazāk kā 90° |  |
|  | Spuldzes rokas manuāla horizontālā rotācija ne mazāk kā ±135° |  |
| Uzņēmumu galds: | Pie grīdas fiksējams galds ar vietu iestādē esošam portatīvam digitālam detektoram FDR ES |  |
|  | Galds ar motorizēti maināmu augstumu diapazonā vismaz 28 cm |  |
|  | Minimālais galda augstums no zemes ne vairāk kā 57 cm |  |
|  | Galda celtspēja ne mazāk kā 300 kg |  |
|  | „Peldošā” (floating table top) galda virsma ar kustībām garenvirzienā vismaz ± 50 cm un šķērsvirzienā vismaz ± 12 cm |  |
|  | Galda virsmas izmērs platumā vismaz 80 cm, garumā vismaz 220 cm |  |
|  | Pedāļi galda kustību regulēšanai vismaz kustībai uz augšu, uz leju un „peldošās” (floating table top) galda virsmas atbrīvošana horizontālam pārvietojumam |  |
|  | Izņemams oscilējošs izkliedētā starojuma samazinošs režģis (grid) |  |
|  | Vismaz trīs lauku automātiskā ekspozīcijas kontrole |  |
|  | Iestādē esoša digitālā detektora FDR ES lādēšanas funkcionalitāte tam atrodoties pacienta galdā |  |
| Vertikālais statīvs ar vietu portatīvam digitālam detektoram: | Pie grīdas fiksējams vertikalais statīvs ar vietu iestādē esošam portatīvam digitālam detektoram FDR ES |  |
|  | Vismaz trīs lauku automātiska ekspozīcijas kontrole |  |
|  | Statīva vertikālā kustība vismaz 160 cm |  |
|  | Minimālais detektora augstums, mērīts no grīdas līdz detektora centram, ne vairāk kā 42 cm |  |
|  | Elektromagnētiskās bremzes |  |
|  | Pie vertikālā statīva stiprināms augšējais roku balsts pacienta optimālai pozicionēšanai laterālām projekcijām (iekļaut komplektācijā) |  |
|  | Izņemams oscilējošs izkliedētā starojuma samazinošs režģis (grid) |  |
|  | Iestādē esoša digitālā detektora FDR ES lādēšanas funkcionalitāte tam atrodoties vertikālajā statīvā |  |
| Garantija: | Vismaz 24 mēneši |  |
| EK atbilstības deklarācija un CE marķējums: | Iesniegt piegādājot ierīci |  |
| Personāla apmācība: | Veikt piegādājot ierīci |  |
| Lietošanas instrukcija latviešu valodā, papīra un / vai digitālā formātā: | Iesniegt piegādājot ierīci |  |
| Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā: | Jānorāda Pretendenta piedāvātās iekārtas medicīnas ierīces klase saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta noteikumiem Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi” |  |

Piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts.

| Piedāvājuma datums |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma nosaukums |  |
| Sagatavotāja amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija |  |
|  | Parakstītāja vārds, uzvārds |
|  | Paraksts |

2.pielikums

Pretendenta kvalifikācijas apraksta parauga veidne

Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā

“medicīnisko iekārtu piegāde un uzstādīšana”

Īstenoto objektu saraksts

| Īstenošanas gads | Pasūtītājs | Adrese | Tehniskie raksturlielumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Vieta, datums |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendents |  |  |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds |  |  |
| pilnvarotās personas paraksts |  |  |