## tehn.specifikacija
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)
Obligātas prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
2 | Piegāde ne ilgāk kā 12 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas un uzstādīšana ne ilgāk kā 1 nedēļas laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas
3 | Nododot preci ekspluatācijā, piegādātājs nodrošina preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu;
4 | Nodrošināt personāla apmācības un protokolu pielāgošanu, ko veic ražotāja sertificēts aplikāciju speciālists, vismaz 20 stundu apmērā.
5. | Iesniegt preces ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās preces izplatīšanu un servisa pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā vai Eiropas Savienībā; Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai un servisa pakalpojumu nodrošināšanai;
6. | Pretendenta rīcībā ir servisa inženieri, kuri ir piedāvātās preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīti un sertificēti medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā;
7. | Pretendentam ir piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija;
8. | Piedāvātās preces ir jaunas, ražotas ne agrāk kā pirms 12 (divpadsmit) mēnešiem no preces pasūtījuma veikšanas dienas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
9 | Nododot ekspluatācijā preci Pretendentam jānodrošina iekārtas elektrodrošības pārbaudi, funkciju testēšanu un novērtēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" noteiktajām prasībām
10. | Pretendents garantē medicīniskās iekārtas servisa un remonta pakalpojumus visā šīs medicīniskās iekārtas paredzētajā ekspluatācijas laikā (ja tāds ir noteikts); medicīniskās iekārtas tehnisko uzraudzību tās noteiktajā garantijas laikā; sertificētu rezerves daļu piegādi; nododot ekspluatācijā ierīču elektrodrošības pārbaudi, funkciju testēšanu un novērtēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti .
* Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Detalizēts preces apraksts (veicamās funkcijas, tehniskās prasības) | Vienība | Skaits | Piedavājums - Detalizēts preces apraksts (lai var salīdzināt ar tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām) | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Decimetra viļņu/radara terapijas iekārta | Iekārtas vispārējais apraksts | gab. | 1
1.1. |  | Krāsainais displejs ne mazāk, kā 7 collu ar Touch&Scroll funkciju
1.2. |  | Ārstēšanas laiks no 0 vismaz līdz 30 min
1.3. |  | Ierīce aprīkota ar automātisku regulēšanu
1.4. |  | Digitālā lietošanas rokasgrāmata
1.5. |  | Programatura ar vismaz 50 terapijas protokoliem gan akūtām gan hroniskām patologijām
1.6. |  | Iespēja veidot personalizetas vismaz 50 lietotāju protokolus
1.7. |  | Atjaunojams caur USB portu
1.8. |  | Akustiskais un visuālai signāls terapijas beigās.
1.9. |  | Iespēja piestiprināt taisnstūrveida antenu garam laukam
1.10. |  | Iespēja piestipināt trīsdimensionālu antenu aptverošam laukam
1.11. |  | Pārvietojams uz vismaz 4 riteņiem, visiem riteņiem ir bremzes.
1.12. |  | Antenas kabelim ir jābūt noņemamām
2. |  | Darba režīmi un frekvence
2.1. |  | Pulsējoša un nepārtraukta emisija vismaz no 10 līdz 90%
2.2. |  | Emisijas frekvence vismaz 2400 MHz
3. |  | Drošības un aizsarsistēmas
3.1. |  | Aprīkots ar vismaz vienu drošības aizsargsistēmu
3.1.1. |  | Aizsardzība pret pārkaršanu. Ierīcei ir automātiska temperatūras bloķējoša kontrole, magnetrons ar emisijas apturēšanas funkciju pārkaršanas novēršanai
3.1.2. |  | Aizsardzība pret mitrumu. IPX0 standarta sistēma.
4. |  | Jauda un barošanas spriegums
4.1. |  | Maksimālā jauda ne mazāk par 1600 W
4.2. |  | Lineāri regulējama jauda vismaz no 0 līdz 250 W
4.3. |  | Ieejas jauda 600 VA
4.4. |  | Barošanas spriegums 230V, tīkla frekvence 50-60 Hz
5. |  | Komplektācijā: 1 gab.
5.1. |  | Ierīce
5.2. |  | Apaļa starojošā Circular antena Ø 17 c
5.3. |  | Mehāniskā atbalsta svira
5.4. |  | Antenas kabelis
5.5. |  | Testa lampa
5.6. |  | Aizsargbrilles
1. | Ultraīsviļņu / īsviļņu terapijas iekārta | Iekārtas vispārējais apraksts | gab. | 1
1.1. |  | Ārstēšanas laiks no 0 vismaz līdz 30 min
1.2. |  | Skaņas signāls ārstēšanas laika beigās
1.3. |  | Ir iespēja izvēlēties no vismaz 10 terapijas protokoliem, vismaz 15 programmējamas atmiņas funkcijas
1.4. |  | Krāsains manuālo iestāstījumu skārienekrāns pieejamo parametru pielāgošanai
1.5. |  | Pārvietojams ar vismaz 4 izturīgiem nofiksējamiem riteņiem
2. |  | Darba režīmi un impulsa diapazoni
2.1. |  | Darbības režīms nepārtraukts – impulsu
2.2. |  | Izvada režīms: nepārtraukts, pulsējošs 1 uz 3, 2 uz 3, 3 uz 3
2.3. |  | Impulsa platuma diapazons: 20–400 mikrosekundes
2.4. |  | Impulsa frekvenču diapazons: 5–800 impulsi sekundē
3. |  | Ierīces jauda un barošana
3.1. |  | Maksimālā jauda impulsa režīmā 1000 W
3.2. |  | Maksimālā jauda nepārtrauktas darbības režīmā 400 W
3.3. |  | Elektrotīkla barošana 100–240 V maiņstrāva, maks. 1 kVA, 50/60 Hz
4. |  | Komplektācijā: 1 gab.
4.1. |  | īsviļņu terapijas aparāts
4.2. |  | elektrodu turētāji - 1 paris
4.3. |  | 100mm elektrodi ar kabeļiem - 1 paris
4.4. |  | izejas signāla testeris
Tehniskais - finanšu piedāvājums
Nr. | Piedāvātās preces nosaukums |  | Vienība | Skaits | Cena par vienu vienību eiro bez PVN | Cena kopā eiro bez PVN
1 | Decimetra viļņu/radara terapijas iekārta |  | gab. | 1
2 | Ultraīsviļņu / īsviļņu terapijas iekārta |  | gab. | 1
Kopējā piedāvājuma cena bez PVN, eiro:
PVN (21%), eiro:
Kopējā piedāvājuma cena ar PVN, eiro:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Paraksts:
Datums: