## Ultrasonogrāfijas iekārta
2. pielikums Atklāta konkursa "“Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde SIA “Veselības centri un doktorāti””, iepirkuma identifikācijas Nr. VCD_01_2025, nolikumam
Ultrasonogrāfijas iekārta
Tehniskā specifikācija
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, tai skaitā iekārtas pieslēgšanu iestādes Radioloģiskajai informācijas sistēmai RIS.
2 | Pretendentam jānodrošina visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas uzstādīšanu, ņemot vērā iekārtas tehniskās prasības un Pasūtītāja telpas tehnisko stāvokli un ēkas tehniskos pieslēgumus.
3 | Piegāde ne ilgāk kā 16 (sešpadsimt) nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.
4 | Nododot ekspluatācijā preci piegādātājs nodrošina preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu.
5 | Piedāvātajai precei garantijas termiņš ir _______________, bet ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, kuras laikā Pretendents apņemas nodrošināt preces apkopes un pārbaudes saskaņā ar ražotāja noteikto darbu apjomu un periodiskumu bez papildu maksas.
6 | Iesniegt preces ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās preces izplatīšanu un servisa pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā vai Eiropas Savienībā; Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai un servisa pakalpojumu nodrošināšanai.
7 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā 1 (viens) servisa inženieris, kurš ir piedāvātās preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.
8 | Pretendentam ir piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija.
9 | Piedāvātā prece ir jauna, ražota ne agrāk kā pirms 12 (divpadsmit) mēnešiem no preces pasūtījuma veikšanas dienas, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
10 | Nododot ekspluatācijā preci Pretendentam jānodrošina iekārtas elektrodrošības pārbaudi, funkciju testēšanu un novērtēšanu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi". Pārbaužu apliecinoši dokumenti jānodod Pasūtītājam kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
11 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus.
12 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
13. | *** Tehniskie parametri, kuri iekļauti 5.pielikumā "Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji"
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Ultrasonogrāfijas iekārta
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
2. Tehniskās prasības
2.1 | Pilnīgi digitāla premium klases ultrasonogrāfijas iekārta ar ne mazāk kā 60 000 000 digitāliem apstrādes kanāliem.
2.2 | OLED krāsu monitors, ne mazāks kā 21,5 collas, kontrasts vismaz 22500:1, izšķirtspēja ne mazāk kā 1920 x 1080 pikseļi, ar skata leņķi ± 178° sāniski un augstumā. Monitors izvietots uz artikulējošas stiprinājuma rokas ar iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uz visām četrām pusēm neatkarīgi no kontrolpaneļa.
2.3 | Vadības panelis ar maināmu augstumu vismaz 25 cm robežās, un rotāciju ±90 grādu robežās no centra uz abām pusēm tā ērtākai novietošanai atkarībā no izmeklējuma.
2.4 | Vadības paneļa un monitora neatkarīga augstuma regulēšana.
2.5 | Funkciju parametru kontrole ar ne mazāk kā 12 collu pieskārienjūtīgu ekrānu.
2.6 | Iekārta atbalsta zonžu frekvences vismaz līdz 22 MHz.
2.7 | Kino atmiņa ne mazāk kā 2200 kadri.
2.8 | Skanēšanas kadru frekvence 2D režīmā vismaz līdz 2800 kadriem sekundē.
2.9*** | Skanēšanas kadru frekvence 2D/ Dopplera/ audu Dopplera režīmos vismaz līdz 700 kadriem sekundē.
2.10 | Maksimālais izmeklēšanas dziļums ne mazāk kā 40 cm.
2.11 | Iekārtas iekšējā baterija, kas nodrošina iekārtas enerģijas taupīšanas režīmu un transportēšanas režīmu
2.12 | Viegli pārvietojama un fiksējama, riteņu fiksācija ar vienu sviru
2.13 | Ne mazāk kā 4 (četras) aktīvas zondes pieslēgšanas vietas, elektroniska pārslēgšanās starp tām
2.14 | Zondes izvēle pēc zondes nosaukuma un zondes attēla
2.15 | Viegli pārvietojama, svars ne lielāks par 110 kg
2.16 | Integrētais EKG sinhronizācijas modulis (komplektācijā savienojošie kabeļi elektrodiem)
2.17*** | Maksimālais iekārtas elektroenerģijas patēriņš ne vairāk kā 600 W
2.18 | Fiziska un pieskārienjūtīga tastatūra pacientu datu ievadei
2.19 | Iespēja mainīt frekvences izmeklēšanas laikā
2.20 | Dinamiskais darba diapazons ne mazāks kā 360 dB
2.21 | Krāsu doplera pulsa atkārtošanās frekvences diapazons ne mazāks kā 0,15-21,5 kHz vai plašāks
2.22 | Spektrālā doplera pulsa atkārtošanās frekvences diapozons ne mazāks kā 1-23 kHz vai plašāks
2.23 | Iebūvēts vai ārējs līnijas sprieguma stabilizators.
2.24 | Bez adatu tipa zondes
2.25 | Iekārta no gaidīšanas (Standby) režīma gatava darbam ne vairāk kā 20 sekundēs
3 | Darba režīmi
3.1 | 2D(B); 2D Dual(2B); M-Mode; CD (krāsu doplers); Power Doppler (enerģētiskais doplers), t.sk. virziena; HPRF un PWD (pulsa Doppleri), CW (continuous Wave Doppler).
3.2 | M-režīms, krāsu M-režīms, anatomiskais M-režīms.
3.3 | Audu Dopplera režīms ar kadru frekvenci vismaz līdz 220 kadriem sekundē.
3.4 | Harmoniskā signāla apstrādes programma, t.sk. ar pulsa inversijas metodi.
3.5 | Reālā laika “Triplex” režīms.
3.6 | Duālais režīms - iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2D(B)/2D(B); 2D(B)/CD.
3.7 | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/krāsu Dopplers.
3.8 | Divi reālā laika attēli vienlaicīgi displejā: pašreizējā aktīvā izmeklējuma un no atmiņas atsaukta iepriekšējā izmeklējuma attēli.
3.9 | Sektora leņķa lieluma paplašināšanās vai sašaurinās iespēja;
3.10 | “Tissue Doppler Imaging” programma.
3.11 | Audu kustības ātruma noteikšana “Tissue Doppler Imaging” režīmā.
3.12 | Iespēja veidot individuālas izmeklējumu programmas
3.13 | Mazākais mērījuma solis ne lielāks kā 0,1 mm
3.14 | Iespēja veikt izmeklējumu pilnekrāna režīmā;
4 | Attēlu apstrādāšanas programmas
4.1 | Iespēja optimizēt 2D attēlu (vismaz pastiprinājumu un TGC) ar 1 pogas nospiešanu.
4.2 | Iespēja optimizēt Dopplera līkni (bāzes līniju un skalu) ar vienas pogas nospiešanu
4.3 | Automātiska Dopplera pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu - krāsu loga novietojums un leņķis, spektrālā Dopplera vārtiņu novietojums un leņķis, bāzes līnija un skala.
4.4 | Reālā laika un "iesaldēto" attēlu palielinājums ne mazāk kā 30 reizes.
4.5 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar ne mazāk kā 5 līmeņiem, samazina graudainību un skaidri apzīmē robežas
4.6 | Attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem (ne mazāk kā 9 dažādiem leņķiem), artefaktu un trokšņu samazināšanai.
4.7 | Attēlveidošanas tehnoloģija, kas nodrošina pilnībā fokusētu ultraskaņas staru visā tā garumā, panākot izcilu aksiālo un laterālo izšķirtspēju un augstu kadru frekvenci
4.8 | Automātiskā fokusa optimizācija, lai nodrošinātu nemainīgu attēla kvalitāti, novēršot nevēlamas fokusa zonas izmaiņas skenēšanas laikā.
4.9 | Nepārtraukta reālā laikā attēla kvalitātes optimizācijas funkcija attēla pastiprinājumam un TGC - 2D, 3D, 4D, M režīmā un divplakņu režīmā
4.10 | Apstrādes programma, kas koriģē skaņas ātruma traucējumus, signālam ejot cauri adipozo pacientu blīvajiem tauku slāņiem
4.11 | Ne mazāk kā 8 līmeņu dziļuma pastiprinājuma kompensācija (TGC).
4.12 | Ne mazāk kā 4 līmeņu laterālā pastiprinājuma kompensācija (LGC).
5 | Izmeklējumu programmatūra
5.1 | Ehokardiogrāfijas izmeklējumu programmatūra.
5.2 | Pediatriskā ehokardiogrāfijas izmeklējumu programma
5.3 | Vaskulāro izmeklējumu programmatūra, t.sk. Transkraniālā Dopplera.
6 | Attēlu analīze
6.1 | Pilna mērījumu pakete Dopplera režīmā: ātruma, frekvences spiediena gradienta, ātruma mērījumi RI, PI, utt., kā arī automātiskās mērīšanas iespējas.
6.2 | Automātiski Dopplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā Dopplera.
6.3 | Mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām.
6.4 | Var veidot lietotāju programmas (izveidot nosaukumus, aprēķinus, iestatīt attēlošanas parametrus).
6.5 | Automatizētā 2D garenvirziena deformācijas (GLS) programma sirds kreisajam kambarim vismaz miokarda iekšējam slānim un miokarda vidējam slānim no trim sirds apikālajiem skatiem. Ietver "buļļa acs" diagrammas reģionālajam deformāciju attēlojumam un viļņveida attēlošanu globālajam un katram apikālajam skatam.
6.6 | Automatizētā 2D izsviedes funkcijas mērījumu aprēķināšana sirds kreisajam kambarim.
6.7*** | Automātiskā sirds kreisā kambara sieniņu segmentu kustības novērtēšana, katram segmentam apikālajos skatos ar rezultātu prezentāciju 17 segmentu "buļļa acs" diagrammu ar rādītājiem - normāls, hipokinētisks vai akinētisks.
6.8*** | Vienota un automatizētā sirds kreisā kambara analīzes programma, kura nodrošina gan 2D garenvirziena deformācijas (GLS) rezultātu, gan 2D izsviedes funkcijas rezultātu.
6.9*** | Automātiskā uzņemto attēlu skatu atpazīšana un automātiskā optimālo attēlu izvēle priekš 2D garenvirziena deformācijas (GLS) programmas sirds kreisajam priekškambarim.
6.10*** | Iekārta nodrošina automātisko 2D garenvirziena deformācijas (GLS) programmu un 2D izsviedes funkcijas gan ar, gan bez EKG signāla.
6.11*** | Mākslīgā intelekta balstīta automātiskā mērījumu grupas atlasīšana un tās aprēķināšana balstoties uz konkrētās anatomijas Dopplera plūsmas signālu
6.12 | Automatizētie 2D kardioloģiskie distances un doplera mērījumi
6.13*** | 2D garenvirziena deformācijas (GLS) programmas analīze sirds kreisajam kambarim ar un bez EKG signāla
6.14*** | Iekārta veic automātiskus 2D, M režīma un dopplera mērījumus gan ar, gan bez EKG signāla.
6.15 | Iekārta veic vismaz sekojošus automatizētus 2D distances mērījumus: kambaru starpsiena (IVSd), kreisā kambara izejas trakts (LVOT), aorta (Ao Sinus Diam), ascendējošā aorta (Asc Ao Diam), sinotubulārais sav. (Ao STJ Diam). Saskaņā ar Latvijas Republikas Transtorakālā ehokardiogrāfijas izmeklējuma protokolu.
6.16 | Iekārta veic vismaz sekojošu automatizētu M režīma mērījumu: TAPSE. Saskaņā ar Latvijas Republikas Transtorakālā ehokardiogrāfijas izmeklējuma protokolu.
6.17 | Iekārta veic vismaz sekojošus automatizētus doplera mērījumus: mitrālā vārstuļa E Vel, A Vel, kreisā kambara izejas trakta ātruma/tilpuma attiecība (LVOT VTI), kreisā kambara izejas trakta maksimālais ātrums (LVOT V max), aortas vārstuļa izejas trakta maksimālais ātrums (AV Vmax), pulmonālā vārstuļa maksimālo ātrumu (PV Vmax), trikuspidālā vārstuļa maksimālo ātrumu (TR Vmax). Saskaņā ar Latvijas Republikas Transtorakālā ehokardiogrāfijas izmeklējuma protokolu.
7 | Zondes
7.1.*** | Viendabīgu kristālu vai ekvivalentu tehnoloģiju sektorālā zonde robežās vismaz no 1,0 līdz 5,0 MHz ar skata lauku vismaz 900 , pieaugušo un bērnu kardioloģiskiem izmeklējumiem (t.sk. TCD)
7.2*** | Lineārā zonde frekvences robežās vismaz no 3,0 līdz 12,0 MHz vaskulāriem izmeklējumiem.
8 | Izmeklējumu datu arhivācija
8.1 | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie slimnīcas servera, t.sk. Modality Worklist, Structured Reporting, Query/Retrieve, MPPS, Storage Commitment.
8.2 | Digitāls menbaltais termoprinteris attēlu izdrukai.
8.3 | CD/DVD un USB rakstītājs
8.4 | Iekārtas cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 1 TB.
9 | Komplektācija
9.1 | Ehokardiogrāfs
9.2 | Sektorālā zonde
9.3 | Lineārā zonde vaskulāriem izmeklējumiem
9.4 | Melnbalts termoprinteris
9.5 | EKG vadi pieaugušo un bērnu