## Sheet1
2. pielikums Iepirkuma nolikumam ID Nr. AF VC4 2024/10-1
ID Nr. 4.1.1.1/4/25/I/008/UE
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)
Ultrasonogrāfijas piegāde
Vispārīgās prasības: |  |  |  | Pretendenta sniegta informācija par atbilstību prasībām
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, tai skaitā iekārtas pieslēgšanu Pasūtītāja Radioloģiskajai informācijas sistēmai;
2 | Pretendentam jānodrošina visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas uzstādīšanu, ņemot vērā iekārtas tehniskās prasības;
3 | Piegāde ne ilgāk kā 12 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas un uzstādīšana ne ilgāk kā 1 nedēļas laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas;
4 | Nododot ekspluatācijā preci, piegādātājs nodrošina preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu;
5 | Nodrošināt personāla apmācības un protokolu pielāgošanu, ko veic ražotāja sertificēts aplikāciju speciālists.
6 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, kuras laikā Pretendents apņemas nodrošināt iekārtas apkopes un pārbaudes saskaņā ar ražotāja noteikto darbu apjomu un periodiskumu bez papildu maksas;
7 | Iesniegt preces ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās preces izplatīšanu un servisa pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā vai Eiropas Savienībā; Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai un servisa pakalpojumu nodrošināšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā 1 (viens) servisa inženieri, kuri ir piedāvātās preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīti un sertificēti medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā;
9 | Pretendentam ir piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija;
10 | Piedāvātās preces ir jaunas, ražotas ne agrāk kā pirms 12 (divpadsmit) mēnešiem no preces pasūtījuma veikšanas dienas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
11 | Nododot ekspluatācijā preci, Pretendentam jānodrošina iekārtas elektrodrošības pārbaudi, funkciju testēšanu un novērtēšanu atbilstoši 15.08.2023. MK noteikumu Nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" nosacījumiem. Pārbaužu apliecinoši dokumenti jānodod Pasūtītājam kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Piešķiramie bonuss punkti | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | ULTRASONOGRĀFIJAS IEKĀRTA 1 GAB.
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
1 vienības iegādes, piegādes un uzstādīšanas cena bez PVN, EUR:
Cena kopā bez PVN, EUR:
1.1 | Premium klases universāla ultrasonogrāfijas iekārta
1.2 | Full HD LCD / LED monitors ne mazāks kā 23 collas pa diagonāli, uz stiprinājuma ar iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams neatkarīgi no kontroles paneļa, rotējams uz 360 grādiem
1.3 | Ekrāna ižšķirtspēja ne mazāk kā 1920 x 1080
1.4 | Kontroles paneļa augstuma regulēšana vismaz 30 cm diapazonā, kas atvieglo iekārtas pozicionēšanu | +5 punkti, ja augstuma regulēšana ir virs 35 cm diapazona
1.5 | Kontroles paneļa rotācija uz abām pusēm diapazonā vismaz ± 37 grādi
1.6 | Funkciju parametru kontrole ar ne mazāk kā 12 collu skārienjutīgu ekrānu ar iespēju pielāgot ekrāna leņķi | +2 punkts, ja iespējams mainīt ekrāna novietojuma leņķi
1.7 | Digitālo kanālu skaits vismaz 30 000 000
1.8 | Teksta ievade izmantojot fizisku izvelkamu klaviatūru un virtuālo tastatūru uz skārienjūtīgā ekrāna
1.9 | Programmējama kontroles paneļa pogu funkcionalitāte - vismaz 12 pogas | +3 punkti, ja ir iespējams programmēt vismaz 15 pogu funkcionalitāti
1.10 | Maināmas frekvences izmeklējuma laikā
1.11 | Dinamiskais darba diapazons ne mazāks kā 380 dB (ieskaitot)
1.12 | Maksimālā skanēšanas kadru frekvence 2D režīmā ne mazāk kā 2800 kadri/sek
1.13 | Iekārta atbalsta zonžu frekvences vismaz līdz 22 MHz
1.14 | Iekārtā integrēts vai ārējs gēla pudelīšu sildītājs
1.15 | Maksimālais izmeklēšanas dziļums vismaz līdz 48 cm | +3 punkti, ja maksimālais izmeklēšanas dziļums ir vismaz līdz 50 cm
1.16 | Ne mazāk kā 4 aktīvas zonžu pieslēguma ligzdas, neskaitot zīmuļveida zondi
1.17 | Melnbalts termoprinteris
1.18 | Maksimālā skanēšanas kadru frekvence krāsu doplera režīmā ne mazāk kā 790 kadri/sek
1.19 | Ne mazāk kā 8 līmeņu dziļuma pastiprinājuma kompensācija (TGC), izmantojot virtuālās pogas uz ekrāna un fiziskas pogas uz kontroles paneļa un vismaz 6 līmeņu laterālā pastiprinājuma komepensācija izmantojot virtuālās pogas uz ekrāna
1.20 | Iekārta aprīkota ar 4 riteņiem un centrālo bremzi
1.21 | Bezadatu zonžu konektori
1.22 | Kino atmiņa ne mazāk kā 2000 kadri vai 900 MB.
1.23 | Iekārtu var papildināt ar PIP (Picture in picture) funkcionalitāti, kas attēlo iekārtai pievienotās video kameras attēlu uz izmeklējuma attēla, aizstājot piktogrammu izmantošanas nepieciešamību ar reālo skenējamās zonas attēlu konkrētajam US kadram. Prasība nav obligāta! | +2 punkti, ja prasība tiek izpildīta
1.24 | Attālinātā servisa opcija, ar kuras palīdzību piegādātāja servisa inženieris var attālināti pieslēgties iekārtai, veikt servisa diagnostiku un pielāgojumus. Speciālists caur aplikāciju var pielāgot izmeklējumu programmas, veikt attālinātās apmācības pēc nepieciešamības. Prasība nav obligāta! | +2 punkti, ja prasība tiek izpildīta
1.25 | Zonžu izvēle pēc grafiska attēla vai nosaukuma
1.26 | Iekārtu var papildināt ar šķēršviļņu elastogrāfijas programmu, kas darbojas ar virspusējo struktūru lineāro zondi un nodrošina mērījumus elasticitātes modulim līdz vismaz 700 kPa (iekaitot). Norādīt, ar kuru piedāvāto zondi saderīga šī prasība. Prasība nav obligāta! | +2 punkts, ja prasība tiek izpildīta
1.27 | Iekārtas radītais trokšņu līmenis ne augstāks par 34 dB.
2. | Darba režīmi un programmas
2.1 | Nodrošina vismaz uzskaitītās programmas: 2D, 2D Dual, Color Doppler, Power Doppler, Directional Power Doppler, PW Doppler, HPRF PW Doppler
2.2 | Specializēta doplera programma īpaši zemu plūsmu mikrovaskularizācijai ar kadru frekvenci vismaz līdz 80 kadri/sekundē un asinsplūsmas noteikšanas minimālo robežu ne lielāku par 0,3 cm/s, saderīga ar visām piedāvātajām zondēm | +3 punkti, ja tiek nodrošināta kadru frekvence 110 un vairāk kardri sekundē un minimālais asins plūsmas noteikšanas ātrums 0,2 cm/s un zemāks
2.3 | Divi režīmi vienlaicīgi uz ekrāna - vienā pusē 2D, otrā 2D ar Color Doppler vai mikrovaskularizācijas programma
2.4 | Reālā laika "Triplex" režīms
2.5 | Attēlveidošanas tehnoloģija, kas spēj ultraskaņas staru fokusēt visā izemklējuma garumā, nodrošinot nemainīgu attēla kvalitāti (pilna fokusa tehnoloģija)
2.6 | Trapecveida attēla ieguve ar lineārām, sektorālām un konveksa zondēm
2.7 | 3D attēla iegūšana ar piedāvātajām lineārām un konvekso zondēm, t. sk. asinsvadu 3D vizualizācija ar krāsu doplera režīmiem.
2.8 | Programma, kas vizualizē asinsplūsmu 3D izskatā uz 2D attēla
2.9 | Reālā laika šķērsviļņu (shear wave) elastogrāfijas programma ar elasticitātes vizuālu attēlojumu krāsu kodējumā, ar signāla kvalitātes kontroles funkciju un viļņu izplatības kartes attēlojumu
2.10 | Kvantitatīva aknu steatozes pakāpes izvērtēšanas programma, kas balstīta uz ultraskaņas stara atenuācijas īpašībām, ar iespēju mainīt izvērtējamā laukuma lielumu un iespēju automātiski mērījumos neņemt vērā asinsvadu
3. | Attēlu apstrādes programmas
3.1 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar ne mazāk kā 8 apstrādes līmeņiem
3.2 | Programma, kas veido attēlu no dažādiem apstarošanas leņķiem (Compound Imaging) - SonoCT, ApliPure, CrossXBeam vai ekvivalenta
3.3 | Audu harmoniskā signāla apstrādes programma un diferenciālā harmoniskā attēlveidošana
3.4 | Automātiska 2D attēla optimizācija ar 1 taustiņa nospiešanu (vismaz 2 parametri)
3.5 | Automātiska Spektrālā Dopplera parametru pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu (bāzes līnija un skala)
3.6 | Automātiska Dopplera pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu (krāsu loga novietojums un leņķis, spektrālā Dopplera vārtiņu novietojums un leņķis)
3.7 | Adatas uzlabotas vizualizācijas programma
3.8 | Reālā laika un "iesaldēto" attēlu palielinājums vismaz 16 reizes
3.9 | Iegūto 3D attēlu apstrāde - attēla rotācija, spilgtuma un kontrasta regulēšana, Dopplera signāla vizualizācijas 3D rekonstrukcija un ekstrakcija no apkārtējiem audiem u.c. Prasība nav obligāta! | +2 punkti, ja prasība tiek izpildīta
4. | Izmeklējuma programmatūra
4.1 | Temporālās artērijas izmeklējumu programmas
4.2 | Virspusējo struktūru izmeklējumu programmas
4.3 | Asinsvadu izmeklējumu programmas
4.4 | Vēdera dobuma izmeklējumu programmas
4.5 | Muskuloskeletālās sistēmas izmeklējumu programmas
4.6 | Ginekoloģiskās izmeklējumu programmas
4.7 | Grūtnieču un augļa sirds izmeklējumu programmas I, II un III trimestrim
4.8 | Krūšu izmeklējumu programmas
4.9 | Iespēja veidot lietotāju programmas
4.10 | Pediatrisko izmeklējumu programmas
4.11 | Jaundzimušo gūžu izmeklējumu programmas
4.12 | Jaundzimušo galvas izmaklējumu programmas
5. | Mērījumi
5.1 | Standarta mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām
5.2 | Pilna mērījumu veikšana doplera režīmā: ātruma, paātrinājuma, doppler trace, RI, PI, laiks, sirdsdarbības frekvence, S/D
5.3 | Automātiski doplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā doplera
5.4 | Tekstu veidi un piktogrammas katram izmeklēšanas režīmam
5.5 | Mazākais mērījuma solis 2D režīmā vismaz 0.01 mm
5.6 | Vascularity index mērījums
5.7. | Iekārtu var papildināt ar nepieciešamiem mērījumiem un kalkulācijām
5.8. | Automātisks intīmas-mēdijas biezuma mērījums | +2 punkti, ja mērījums balstīts uz AI
6. | Dokumentēšana un arhivēšana
6.1 | Pilna DICOM pakete (Storage, Modality Worklist, Query/Retrieve)
6.2 | "Report" funkcionalitāte
6.3 | DVI un/vai HDMI ports iekārtas savienošanai ar ārēju ekrānu
6.4 | LAN ports vai Wireless pieslēgums
6.5 | Integrēta funkcija aknu parametru attēlošanai, kas klasificē katra mērījumu atbilstību normai:
6.6 | 1) atspoguļo vismaz sekojošus parametrus: Vidējais, Standarta deviācija, mediāna, IQR, IQR/mediānu
6.7 | 2) Iespēja dzēst mērījumus izmeklējuma laikā un arī pēc izmeklējuma
6.8 | 3) Atspoguļo esošā pacienta elasticitātes un steatozes pakāpes rezultātus iepriekš definētu cut-off vērtību skalā.
6.9 | 4) Cut-off vērtības skalā iespējams mainīt
6.10 | 5) Laika grafiks, kas atspoguļo esošā izmeklējuma un iepriekšējo izmeklējumu multiparametrisko rezultātu vērtības, nodrošinot ērtu salīdzināšanas funkcionalitāti starp izmeklējumiem vienam pacientam
6.11 | Iekārtas cietais disks ar vismaz 700 GB ietilpību
6.12 | DVD / CD un USB rakstītājs ar iespēju ierakstīt gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas DICOM un PC formātos
6.13 | Melnbaltais termoprinteris attēlu izdrukai
7. | Zondes
7.1 | Vienkristāla tehnoloģijas konveksa zonde vēdera dobuma izmeklējumiem ar frekvenču diapazonu vismaz no 1,0 līdz 7,0 MHz, ar skata leņķi vismaz 115 grādi | +5 punkti, ja tiek nodrošināta zonde ar frekvenču diapazonu vismaz 1-8 MHz un skata leņķi lielāku par 135 grādiem
7.2 | Lineārā zonde virspusējo struktūru un muskuloskeletālās sistēmas izmeklējumiem ar frekvenču diapazonu vismaz no 4,0 līdz 12,0 MHz.
7.3 | Lineārā zonde asinsvadu izmeklējumiem ar frekvenču diapazonu vismaz no 4,0 līdz 11,0 MHz
7.4 | Vienkristāla tehnoloģijas sektrorālā zonde asinsvadu izmeklējumiem ar frekvenču diapazonu vismaz no 1,0 līdz 5,0 MHz | +5 punkti, ja tiek nodrošināta zonde ar frekvenču diapazonu vismaz 1-6 MHz un skata leņķis vismaz 120 grādi (ieskaitot)
7.5 | Vienkristāla tehnoloģijas konveksa zonde pediatriksiem izmeklējumiem ar frekvenču diapazonu vismaz no 1,0 līdz 10,0 MHz | +4 punkti, ja tiek nodrošināta zonde ar skata leņķi vismaz 115 grādi (ieskaitot)
7.6 | Iespējams pievienot 2D matricas zondes
8 | Elektroenerģijas patēriņš
7.1 | Norādīt ultrasonogrāfijas iekārtas elektroenerģijas patēriņu kilovatos (kW) darba režīmā
Komisija pretendentu piedāvājumu iekārtai vērtēs pēc šādiem kritērijiem:
Daļa | Vērtējamo parametru nosaukums | Maksimālais punktu skaits
A | Finanšu piedāvājums | 62
B | Iekārtas papildus specifikācijas punkti | 38
∑ | KOPĀ | 100