Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

NIR analizators siera kalibrēšanai

________________________

vieta, datums

| Parametrs | Prasība | Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu |
| --- | --- | --- |
| Kvalitāte | Jāatbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku) |  |
| Ražotāja modelis, marka | Jānorāda piedāvātā iepirkuma priekšmeta ražotaja modelis, marka, vai jāpiešķir identifikātors. |  |
| Izgatavošanas gads | Iepirkuma priekšmetam jābūt jaunam, jānorāda izgatavošanas gads |  |
| Marķēšana | Jābūt CE marķējumam |  |
| Dokumentācija | Jānodrošina dokumentus latviešu vai angļu valodā, piem. atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas, u.t.t. (ja piemērojams). |  |
| Daudzums | 1 gab. |  |
| Automātiska kalibrēšanas funkcija | Iekārtai jābūt iebūvētai funkcijai, kas ļauj klientam pašam veikt esošo kalibrēšanu regulēšanu vai izveidot pilnībā jaunu kalibrēšanu savam produktam. Funkcija nodrošina iespēju pievienot paraugus jau izveidotajai kalibrēšanai. Funkcija nodrošina automātisku kalibrēšanas pārrēķinu balstoties uz klienta sagatavotajiem datiem. |  |
| Spektrālais diapazons (nm) | Vismaz 900 nm – 1700 nm |  |
| Siera kalibrēšana | Vismaz tauki, proteīns, mitrums, sāls, pH un tauki sausnā |  |
| Izšķirtspēja (nm) | Vismaz 7 nm |  |
| NIR datu iegūšanas solis (nm) | Vismaz 4 nm |  |
| Spektrometra veids | Diode array |  |
| Mērījuma laiks (s) | Ne vairāk kā 150 s |  |
| IP aizsardzības klase | Vismaz IP67 |  |
| Ekrāns un datu apstrāde | Iekārta aprīkota ar iebūvētu datoru un skārienekrānu |  |

________________________________

Vārds, uzvārds, amats

____________________

Paraksts