PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS FORMA

Šī ir standarta forma, kuru pretendenti aizpilda un iesniedz iepirkuma ietvaros.

# PRETENDENTA INFORMĀCIJA

Pretendenta pilns nosaukums: _______________________________

Reģistrācijas numurs: ______________________________________

Juridiskā adrese: __________________________________________

Kontaktpersona: __________________________________________

Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts): _________________________

# PIEDĀVĀTĀ CENA

Kopējā piedāvājuma cena (EUR) (Cena jānorāda bez PVN un ar PVN)

________________ BEZ PVN    _________________ AR PVN

Piedāvājuma derīgums: ____ dienas (min. 90 dienas).

Izpildes termiņš: Piegāde/uzstādīšana līdz ___ kalendārajām dienām pēc līguma

Maksājumu nosacījumi: Norēķini pēc pieņemšanas nodošanas akta avanss - nav ____________ (apstirpinu / neapstirpinu)

Apliecinu, ka cena ietver piegādi, uzstādīšanu, veco iekārtu demontāžu (ja nepieciešams), nodošanu ekspluatācijā, apmācību, garantiju un programmatūras atjauninājumus garantijas laikā _______________ (apstirpinu / neapstirpinu)

# APSTIPRINĀJUMS PAR ATBILSTĪBU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM

Es, apliecinu, ka _________________________(pretendenta nosaukums) atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām un iesniegtais piedāvājums ir sagatavots saskaņā ar nolikuma prasībām.

| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Atbilstība /Neatbilst / pieejamība / funkcijas esamība / parametra vērtība atbilstoši tehniskajai specifikācijai | Piezīmes / Ražotājs ja neatbilst lielās grupas ražotājs |
| - DIGITĀLA ZOBĀRSTNIECĪBAS IEKĀRTA AR INTEGRĒTU 2D RENTGENA SISTĒMU UN MĀKSLĪGĀ INTELEKTA (MI) PROGRAMMATŪRAS INTEGRĀCIJAS IESPĒJĀM REĀLLAIKĀ |  |  |  |  |
|  |  | Daudzums (2.gab.): |  |  |
|  |  | Preces ražotājs: |  |  |
|  |  | Preces modelis, kods: |  |  |
| 1.1. |  | Veicamās funkcijas: |  |  |
| 1.1. | 1. | Digitālā zobārstniecības iekārta ar integrētu 2D rentgena sistēmu un saderību ar mākslīgā intelekta (MI) programmatūru, kas nodrošina radioloģisko attēlu automatizētu analīzi un diagnostikas datu attēlošanu uz iekārtas digitālā ekrāna reāllaikā |  |  |
| 1.2. |  | Tehniskās prasības: |  |  |
| 1.2. | 1. | Stomatoloģiskās iekārtas pacienta krēsls: |  |  |
| 1.2. | 2. | Pacienta krēsls ar diviem roku balstiem, ar fiksētu kāju daļas balstu, ar ne mazāk kā 180 kg celtspēju |  |  |
| 1.2. | 3. | Pacienta krēsla stiprinājums pie spļautuves bloka ar krēsla pacelšanas/nolaišanas lifta mehānismu |  |  |
| 1.2. | 4. | Pacienta krēsla vadāmība no ne mazāk kā trim atsevišķām vietām |  |  |
| 1.2. | 5. | Pacienta krēsls ar pozīciju programmēšanu |  |  |
| 1.2. | 6. | Krēsla polsterējums ar viskoelastomērisko putu pildījumu. Pielāgošanās funkcija pacienta aprisēm |  |  |
| 1.2. | 7. | Krēsla virsma izgatavota no viegli dezinficējama materiāla ar iespēju izvēlēties krāsu |  |  |
| 1.3. |  | Stomatoloģiskās iekārtas spļautuves bloks: |  |  |
| 1.3. | 1. | Spļautuves bloks ar stiprinājumu pie grīdas |  |  |
| 1.3. | 2. | Iekārtā integrēts atdalītājs separators / amalgamas separators ar apskalošanu un mazgāšanas iekārtu (sausā atsūkšanas sistēma) |  |  |
| 1.3. | 3. | Grozāma pacienta spļautuve, noņemama, dezinficējama un mazgājama mazgājamās mašīnās līdz 65°C |  |  |
| 1.3. | 4. | Destilēta ūdens padeves sistēma uz instrumentiem |  |  |
| 1.3. | 5. | Iekārtā integrēts automātiskās atsūkšanas šļauku dezinfekcijas bloks ar dezinfekcijas šķīduma dozēšanu. Saslēdzams ar digitālo iekārtas pārvaldes sistēmu |  |  |
| 1.3. | 6. | Iekārtā integrēta uz instrumentiem ejošās ūdens sistēmas skalošanas un dezinfekcijas sistēma |  |  |
| 1.3. | 7. | Iekartā integrēta ienākošā ūdens atkaļķošanas un filtrēsanas sistēma |  |  |
| 1.4. |  | Stomatoloģiskās iekārtas ārsta instrumentu panelis: |  |  |
| 1.4. | 1. | Instrumentu panelis ar stiprinājumu pie iekārtas centrālā atbalsta torņa |  |  |
| 1.4. | 2. | Iespēja vienlaicīgi pievienot ne mazāk kā 5 instrumentu pievadus |  |  |
| 1.4. | 3. | Instrumentu padeve no augšas |  |  |
| 1.4. | 4. | Panelī integrēts skārienjūtīgs lietotāja interfeiss. Visu iekārtai pieslēgto instrumentu iestatījumi redzami un maināmi vienā ekrānā. Pilna teksta informācijas logi par instrumentu skalošanas ciklu, kļūdām vai padomiem lietotājam |  |  |
| 1.4. | 5. | Iespēja saglabāt iekārtas parametrus ne mazāk kā četriem atsevišķiem lietotājiem |  |  |
| 1.4. | 6. | Ne mazāk kā 6-funkciju pūsteris ar LED gaismu, ar pievadu |  |  |
| 1.4. | 7. | Bezogļu elektriskais mikromotors ar LED apgaismojumu un pievadu. Apgriezienu skaita regulēšana ne šaurākā diapazonā kā no 100 līdz 40 000 ar pievadu |  |  |
| 1.4. | 8. | Visi instrumentu pievadi pievienoti ārsta panelim ar “Ātrās nomaiņas’' savienojumiem, kas nodrošina ātru instrumentu aizvietošanu, maiņu vai pārgrupēšanu. |  |  |
| 1.4. | 9. | Turbīnas pievads (midwest 6-hole savienojums) ar elektro instalāciju fibrooptikai |  |  |
| 1.4. | 10. | Plauktiņš pie ārsta instrumentu galda ar noņemamu, autoklavējamu paplāti |  |  |
| 1.4. | 11. | Daudzfunkcionāls bezvdada kājas vadības pedālis |  |  |
| 1.4. | 12. | Zobārstniecības iekārtas programmatūras servisa atjaunināšana no USB savienojuma datu nesējiem, iekārtas ekspluatācijas laikā programatūras atjaunošana bez maksas |  |  |
| 1.4. | 13. | Ārsta krēsls ar augstuma regulāciju, stabilu piecu riteņu pamatni un regulējamu atzveltni. Polsterējums no viegli tīrāma un dezinfekcijai piemērota materiāla, krāsā atbilstošs stomatoloģiskajai iekārtai. |  |  |
| 1.5. |  | Stomatoloģiskās iekārtas asistenta instrumentu panelis: |  |  |
| 1.5. | 1. | Stiprināms pie pacienta krēsla pamatnes, nodrošinot kustības vertikālā un horizontālā plaknē, nodrošinot darbu gan pacienta labajā , gan kreisajā pusē |  |  |
| 1.5. | 2. | Panelī integrēta vadības pults pacienta krēsla pozīcijas mainīšanai, operāciju lampas ieslēgšanai/izslēgšanai, spļautuves apskalošanai, glāzes uzpildīšanai un destilēta/dezinficēta ūdens padeves iekārtas vadībai; |  |  |
| 1.5. | 3. | Siekalu un vakuuma atsūcēja pievadi |  |  |
| 1.5. | 4. | Ne mazāk kā 6-funkciju pūsteris |  |  |
| 1.5. | 5. | LED Polimerizacijas lampa ar pievadu |  |  |
| 1.5. | 6. | Ergonomisks asistenta krēsls ar augstuma un atzveltnes regulāciju, aprīkots ar kājas balsta gredzenu un stabilu piecu riteņu pamatni. Polsterējums no viegli dezinficējama, nodilumizturīga materiāla, krāsā saskaņots ar stomatoloģisko iekārtu. |  |  |
| 1.6. |  | Stomatoloģiskās iekārtas operāciju lampa: |  |  |
| 1.6. | 1. | Stiprinās pie iekārtas centrālā atbalsta torņa |  |  |
| 1.6. | 2. | LED gaismeklis ar bezēnu efektu, ar sterilizējamiem rokturiem, apgaismojums ne mazāks kā 40 000 lux. Maināmi gaismas temperatūras režīmi + automātiskais ‘'Oranžais'' gaismas režīms polimerizācijas programmas laikā |  |  |
| 1.6. | 3. | Iespējama gaismekļa ieslēgšana/izslēgšana/ regulēšana ar žestikulācijas metodi |  |  |
| 1.6. | 4. | Rotācija 3 asīs, nodrošina ērtu un precīzu lampas pozicionēšanu |  |  |
| 1.7. |  | Monitors: |  |  |
| 1.7. | 1. | Stiprinās uz stomatoloģiskās iekārtas atbalsta iekārtas torņa |  |  |
| 1.7. | 2. | Monitora izšķirtspēja ne mazāk kā 1920x1080 pikseļi (Full HD) |  |  |
| 1.7. | 3. | Ekrāna izmērs ne mazāks kā 20'' |  |  |
| 1.8. |  | Programmnodrošinājums: |  |  |
| 1.8. | 1. | Digitalizēta zobārstniecības iekārta ir ar multiprocesoru kontroli |  |  |
| 1.8. | 2. | Ir iespējams iestatīt personalizētus lietotāja iestatījumus |  |  |
| 1.8. | 3. | Zobārstniecības iekārtas programmatūras tālvadības atjaunināšanas iespēja |  |  |
| 1.8. | 4. | DICOM protokola atbalsts |  |  |
| 1.8. | 5. | Programmatūra ar mākslīgā intelekta (MI) atbalstu, integrējama digitālās diagnostikas vidē un saderīga ar klīnikas darba stacijām un digitālajām zobārstniecības iekārtām. Nodrošina digitālo radioloģisko attēlu automatizētu interpretāciju, patoloģisku izmaiņu un anomāliju identificēšanu, kā arī diagnostikas datu analīzi un vizualizāciju reāllaikā, izmantojot MI algoritmus. |  |  |
| 1.9. |  | Stomatoloģiskais turbīnas uzgalis |  |  |
| 1.9. | 1. | Ar pogas fiksācijas mehānismu |  |  |
| 1.9. | 2. | Ar LED optiku |  |  |
| 1.9. | 3. | Ar vismaz 4-kāršām spray atverēm |  |  |
| 1.9. | 4. | Vairākkārt sterilizējams |  |  |
| 1.9. | 5. | Paredzēts Multiflex vai analogam ātrajam savienojumam |  |  |
| 1.10. |  | Stomatoloģiskais leņķa uzgalis |  |  |
| 1.10. | 1. | Apgriezienu pārvada attiecība 1:1 |  |  |
| 1.10. | 2. | Ar pogas fiksācijas mehānismu |  |  |
| 1.10. | 3. | Ar fibrooptiku |  |  |
| 1.10. | 4. | Savienojams ar piedāvāto mikromotoru |  |  |
| 1.10. | 5. | Vairākkārt sterilizējams |  |  |
| 1.11. |  | Gaisa abrāzijas skeileris ar apgaismojumu |  |  |
| 1.11. | 1. | Savietojams ar daudzfunkcionālo savienojumu Multiflex 465 LED vai analogu |  |  |
| 1.11. | 2. | Vairāku līmeņu jaudas regulācija amplitūdā 120 - 230 mikro/m 6000Hz |  |  |
| 1.11. | 3. | darbības skaļums ne vairāk kā 70 dB |  |  |
| 1.11. | 4. | Vairākkārt sterilizējams autoklāvā 134C |  |  |
| 1.12. |  | Integrēts iekārtā intraorālais 2D rentgens |  |  |
| 1.12. | 1. | Rentgens integrēts uz iegārtas atbalsta torņa |  |  |
| 1.12. | 2. | Rentgena ģenerators atrodas attālināti no iekārtas |  |  |
| 1.12. | 3. | Pārvietojama rentgena vadības pults |  |  |
| 1.12. | 4. | Viegli kopjams ar dezinfekcijas līdzekļiem |  |  |
| 1.12. | 5. | Totālā filtrācija min 2.5 mm AL ekvivalenta pie 70kV saskaņā ar IEC 60522. Inherentā filtrācija 1 mm AL ekvivalenta pie 70 kV saskaņā ar IEC 60522. Anoda voltāža 60 - 70 kV. Ekspozicijas laiks 0.01 - 2 sek. |  |  |
| - DIGITĀLAIS FOSFORPLAŠU SKENERIS DIGITĀLO RENTGENA ATTĒLU APSTRĀDEI UN AUGŠUPIELĀDEI, NODROŠINOT DATUS MĀKSLĪGĀ INTELEKTA (MI) SISTĒMU DIAGNOSTIKAS PROCESA ATBALSTAM REĀLLAIKĀ |  |  |  |  |
|  |  | Daudzums (1.gab.): |  |  |
|  |  | Preces ražotājs: |  |  |
|  |  | Preces modelis, kods: |  |  |
| 2.1. |  | Digitālais fosforplašu skeneris |  |  |
| 2.1 | 1. | 2,4 “ stikla displejs |  |  |
| 2.1 | 2. | Piemērots darbam ar S0;S1;S2;S3;S4 IQ fosforplatēm |  |  |
| 2.1 | 3. | Teorētiskā izšķirtspēja 40 (2000)(LP/mm, dpi) |  |  |
| 2.1 | 4. | Efektīvā izšķirtspēja 22 (1100) (LP/mm,dpi) |  |  |
| 2.1 | 5. | LAN interfeiss |  |  |
| 2.1 | 6. | Pelēkie toņi (bit) 16 (65.536) |  |  |
| 2.1 | 7. | Programmatūra ar mākslīgā intelekta (MI) atbalsta funkcijām |  |  |
| - DIGITĀLO ATTĒLU REKONSTRUKCIJAS DARBA STACIJAS MĀKLSĪGĀ INTELEKTA (MI) FUNKCIONALITĀTEI UN TO RENTGENA ATĒLU APSTRĀDEI |  |  |  |  |
|  |  | Daudzums (4.gab.): |  |  |
|  |  | Preces ražotājs: |  |  |
|  |  | Preces modelis, kods: |  |  |
| 3.1. |  | Rekonstrukcijas darba stacijas |  |  |
| 3.1. | 1. | Profesionāla galda tipa darba stacija (torņa formfaktors), paredzēta MI un attēlu apstrādei |  |  |
| 3.1. | 2. | Centrālais procesors ar vismaz 16 kodoliem un turbo frekvenci ≥ 5 GHz vai līdzvērtīgs |  |  |
| 3.1. | 3. | Operatīvā atmiņa ne mazāka par 32 GB DDR5 vai līdzvērtīga |  |  |
| 3.1. | 4. | Grafiskā karte ar vismaz 16 GB VRAM, piemērota MI un 3D datu apstrādei; |  |  |
| 3.1. | 5. | SSD disks ne mazāks par 1 TB PCIe Gen4 vai līdzvērtīgs |  |  |
| 3.1. | 6. | Operētājsistēma Windows 11 Pro (64 bit) vai līdzvērtīga; |  |  |
| 3.1. | 7. | Monitors ar 4K (3840 × 2160) izšķirtspēju, IPS paneli, vismaz 27 colu ekrānu un 99 % sRGB krāstelpu, vai līdzvērtīgs; |  |  |
| 3.1. | 8. | Četrām darba stacijām jābūt aprīkotām ar nepieciešamajām programmatūras licencēm digitālo rentgena datu apstrādei un vizualizācijai, tostarp mākslīgā intelekta (MI) algoritmu izmantošanai diagnostikas un ārstniecības procesa atbalstam reāllaikā. Programmatūrai jānodrošina pilnīga savietojamība un datu sinhronizācija ar digitālajām zobārstniecības iekārtām un digitālo fosforplašu skeneri. |  |  |
| - CITI NOSACĪJUMI |  |  |  |  |
| 4.1. | 1. | Visas iepirkuma priekšmetā iekļautās iekārtas un programmatūra jāpiegādā, jāuzstāda un jānodod ekspluatācijā pasūtītāja norādītajā vietā. |  |  |
| 4.1. | 2. | Piedāvātajā cenā jāiekļauj visi ar šo procesu saistītie izdevumi piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā, lietotāju apmācība pamata lietošanā, ražotāja garantija un bezmaksas programmatūras atjauninājumi arī pēc garantijas beigām |  |  |
| 4.1. | 3. | Minimālais garantijas termiņš - 24 mēneši. Iekārtas un programmatūra jāpiegādā, jāuzstāda un jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā 100 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. |  |  |
| 4.1. | 4. | Visām piegādātajām iekārtām un programmatūrai jābūt CE marķētām un jāatbilst Regulai (ES) 2017/745 (MDR). |  |  |
| 4.1. | 5. | Visiem digitālajiem risinājumiem jāatbilst GDPR (ES 2016/679) un nacionālajam datu aizsardzības likumam. Datu apmaiņai jābūt šifrētai (TLS 1.2 vai augstāk), ar lietotāju autentifikāciju un piekļuves kontroli. |  |  |
| 4.1. | 6. | Projekta iekārtas un programmatūra veido vienotu digitālās diagnostikas sistēmu, kas nodrošina DICOM datu apmaiņu un MI algoritmu izmantošanu radioloģisko attēlu analīzē reāllaikā, veicinot uzņēmuma procesu digitalizāciju un efektivitāti. |  |  |

(Vieta brīvā formā, ja nepieciešams,papildus norādīt detalizēti piedāvātās iekārtas, programmatūras vai pakalpojuma tehniskos parametrus un atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām.) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# PIELIKUMI

(Pretendents pievieno visus nolikumā norādītos dokumentu, kā pielikumus, piemēram, sertifikātus, atsauksmes, finanšu pārskatus pēc vajadzības ja tādi prasīti vai ir nepieciešamība tos pievienot)

Iesniedzot šo formu pretendents apliecina, ka visa šajā tehniskajā piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa, pilnīga un nav maldinoša. Pretendents apņemas, ka piedāvājums ir sagatavots labā ticībā, bez jebkāda mantiska vai cita nepamatota labuma gūšanas nolūka, un pilnībā atbilst nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Šī forma pretendentam ir jāaizpilda un jāiesniedz elektroniski parakstīta iepirkuma nolikumā un iepirkuma paziņojumā norādītajā kārtībā un termiņā. Forma aizpildīta un elektroniski parakstīta ir jānosūtīta elektroniski uz e-pastu gundega.rucka@inbox.lv saskaņā ar nolikumā publicēto un norādīto kārtību un termiņiem.

# OBLIGĀTO PIELIKUMU KONTROLSARAKSTS

# ☐ A daļa - Tehniskās atbilstības tabula

☐ B daļa - Neieinteresētības apliecinājums

☐ C daļa - Patieso labuma guvēju / nodokļu / sankciju apliecinājums

☐ D daļa - Pieredzes saraksts + SLA + apmācību plāns

## PIELIKUMS (B)

## NEIEINTERESĒTĪBAS UN INTEREŠU KONFLIKTA APLIECINĀJUMS

Ar šo apliecinu, ka:

- Esmu iepazinies ar iepirkuma nolikumu un apzinos interešu konflikta aizliegumus.

- Man un manā pārstāvētajā uzņēmumā nav tiešu vai netiešu interešu saistību ar pasūtītāju, tā komisijas locekļiem vai radiniekiem.

- Nav sniegtas vai piedāvātas dāvanas, pakalpojumi vai jebkāda atlīdzība, kas varētu ietekmēt iepirkuma rezultātu.

- Pretendents nav nodarbinājis vai konsultējis personas, kuras piedalās šī iepirkuma sagatavošanā vai vērtēšanā.

- Ja interešu konflikts tiks konstatēts, esmu informēts, ka piedāvājums var tikt noraidīts.

Datums: ____ / ____ / 2025
Pretendenta pārstāvis: ____________________
Paraksts / e-paraksts ____________________

Iesniedzot šo formu/pielikumu pretendents apliecina, ka visa šajā tehniskajā piedāvājumā/pielikumā sniegtā informācija ir patiesa, pilnīga un nav maldinoša. Pretendents apņemas, ka piedāvājums ir sagatavots labā ticībā, bez jebkāda mantiska vai cita nepamatota labuma gūšanas nolūka, un pilnībā atbilst nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Šī forma pretendentam ir jāaizpilda un jāiesniedz elektroniski parakstīta iepirkuma nolikumā un iepirkuma paziņojumā norādītajā kārtībā un termiņā. Forma aizpildīta un elektroniski parakstīta ir jānosūtīta elektroniski uz e-pastu gundega.rucka@inbox.lv saskaņā ar nolikumā publicēto un norādīto kārtību un termiņiem.

## PIELIKUMS (C)

## PATIESO LABUMA GUVĒJU, NODOKĻU UN SANKCIJU NEESAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Apliecinu, ka:

- Uzņēmuma patiesie labuma guvēji ir norādīti Uzņēmumu reģistra datos un nav mainījušies.

- Uzņēmumam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu Latvijā vai citā valstī.

- Pret uzņēmumu vai tā patiesajiem labuma guvējiem nav piemērotas starptautiskas vai nacionālas sankcijas.

- Uzņēmums nav atzīts par vainīgu krāpšanā, korupcijā, naudas atmazgāšanā vai citos noziedzīgos nodarījumos.

- Sniedzot šo apliecinājumu, apzinos atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu.

Datums: ____ / ____ / 2025
Pretendenta pārstāvis: ____________________
Paraksts / e-paraksts ____________________

Iesniedzot šo formu/pielikumu pretendents apliecina, ka visa šajā tehniskajā piedāvājumā/pielikumā sniegtā informācija ir patiesa, pilnīga un nav maldinoša. Pretendents apņemas, ka piedāvājums ir sagatavots labā ticībā, bez jebkāda mantiska vai cita nepamatota labuma gūšanas nolūka, un pilnībā atbilst nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Šī forma pretendentam ir jāaizpilda un jāiesniedz elektroniski parakstīta iepirkuma nolikumā un iepirkuma paziņojumā norādītajā kārtībā un termiņā. Forma aizpildīta un elektroniski parakstīta ir jānosūtīta elektroniski uz e-pastu gundega.rucka@inbox.lv saskaņā ar nolikumā publicēto un norādīto kārtību un termiņiem.

## PIELIKUMS (D)

## PIEREDZES FORMA / SERVISA, SLA UN APMĀCĪBU PLĀNS

### 1. Zobārstniecības iekārtu/tehnoloģiju piegāžu pieredze (pēdējo 3 gadu laikā)

| Nr. | Klients / Pasūtītājs | Līguma priekšmets | Gads | Līguma summa (EUR) | Kontaktpersona / tālr. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

### 2. Servisa un garantijas nodrošinājums (SLA)

- Garantijas termiņš: _____ mēneši

- Kritiskas kļūmes reakcijas laiks: _____ stundas

- Nekritiskas kļūmes reakcijas laiks: _____ darba dienas

- Rezerves daļu pieejamība: ≥ 10 gadi □ Jā □ Nē

3. Lietotāju apmācības plāns

- Apmācības ilgums: _____ akadēmiskās stundas

- Apmācības saturs: ______________________________

Datums: ____ / ____ / 2025
Pretendenta pārstāvis: ____________________
Paraksts / e-paraksts ____________________

Iesniedzot šo formu/pielikumu pretendents apliecina, ka visa šajā tehniskajā piedāvājumā/pielikumā sniegtā informācija ir patiesa, pilnīga un nav maldinoša. Pretendents apņemas, ka piedāvājums ir sagatavots labā ticībā, bez jebkāda mantiska vai cita nepamatota labuma gūšanas nolūka, un pilnībā atbilst nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Šī forma pretendentam ir jāaizpilda un jāiesniedz elektroniski parakstīta iepirkuma nolikumā un iepirkuma paziņojumā norādītajā kārtībā un termiņā. Forma aizpildīta un elektroniski parakstīta ir jānosūtīta elektroniski uz e-pastu gundega.rucka@inbox.lv saskaņā ar nolikumā publicēto un norādīto kārtību un termiņiem.