IEPIRKUMA NOLIKUMS

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA UN MĒRĶA APRAKSTS

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir divu digitālo zobārstniecības iekārtu ar integrētu 2D rentgena sistēmu un mākslīgā intelekta (MI) programmatūras risinājumiem piegāde un uzstādīšana, viena digitālā fosforplašu skenera piegāde digitālo rentgena attēlu apstrādei un augšupielādei, nodrošinot MI rīku izmantošanu diagnostikas un ārstēšanas procesā, kā arī četru darba staciju piegāde digitālo attēlu rekonstrukcijai un diagnostikas procesa atbalstam ar MI funkcionalitāti.

Iekārtām un programmatūrai jānodrošina iespēja izmantot mākslīgā intelekta rīkus diagnostikas un klīnisko lēmumu pieņemšanas atbalstam, tostarp digitālo attēlu analīzei, strukturētai datu interpretācijai un ārstēšanas plānošanas uzlabošanai.

Mērķis: Iepirkuma mērķis ir nodrošināt ražošanas un kvalitātes kontroles procesu (zobārstniecības pakalpojumu sniegšanas un diagnostikas plūsmas) digitalizāciju, ieviešot digitālās iekārtas un programmatūras risinājumus ar mākslīgā intelekta (MI) funkcionalitāti, lai uzlabotu diagnostikas precizitāti, ārstēšanas plānošanas kvalitāti un datu apstrādes efektivitāti.

Mērķa sasniegšanai paredzēts:

- Integrēt digitālās attēldiagnostikas risinājumus ar MI klīnisko lēmumu atbalstam (attēlu analīze, strukturēta interpretācija, ārstēšanas plānošana);

- Samazināt manuālo darbību apjomu un paaugstināt procesu caurskatāmību, drošu datu apriti un izsekojamību;

- Nodrošināt vienotu digitālo darba vidi rentgena attēlu iegūšanai, apstrādei, rekonstrukcijai un glabāšanai, atbalstot kvalitātes kontroli un nepārtrauktu uzlabošanu.

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. DIGITĀLA ZOBĀRSTNIECĪBAS IEKĀRTA AR INTEGRĒTU 2D RENTGENA SISTĒMU UN MĀKSLĪGĀ INTELEKTA (MI) PROGRAMMATŪRAS INTEGRĀCIJAS IESPĒJĀM REĀLLAIKĀ
Daudzums (2 gab.)  Preces ražotājs:___________ Preces modelis, kods:_________

1.1. Veicamās funkcijas:
1.1.1. Digitālā zobārstniecības iekārta ar integrētu 2D rentgena sistēmu un saderību ar mākslīgā intelekta (MI) programmatūru, kas nodrošina radioloģisko attēlu automatizētu analīzi un diagnostikas datu attēlošanu uz iekārtas digitālā ekrāna reāllaikā.

1.2. Tehniskās prasības:
1.2.1. Stomatoloģiskās iekārtas pacienta krēsls:
1.2.2. Pacienta krēsls ar diviem roku balstiem, ar fiksētu kāju daļas balstu, ar ne mazāk kā 180 kg celtspēju.
1.2.3. Pacienta krēsla stiprinājums pie spļautuves bloka ar krēsla pacelšanas/nolaišanas lifta mehānismu.
1.2.4. Pacienta krēsla vadāmība no ne mazāk kā trim atsevišķām vietām.
1.2.5. Pacienta krēsls ar pozīciju programmēšanu.
1.2.6. Krēsla polsterējums ar viskoelastomērisko putu pildījumu. Pielāgošanās funkcija pacienta aprisēm.
1.2.7. Krēsla virsma izgatavota no viegli dezinficējama materiāla ar iespēju izvēlēties krāsu.

1.3. Stomatoloģiskās iekārtas spļautuves bloks:
1.3.1. Spļautuves bloks ar stiprinājumu pie grīdas.
1.3.2. Iekārtā integrēts atdalītājs separators / amalgamas separators ar apskalošanu un mazgāšanas iekārtu (sausā atsūkšanas sistēma).
1.3.3. Grozāma pacienta spļautuve, noņemama, dezinficējama un mazgājama mazgājamās mašīnās līdz 65 °C.
1.3.4. Destilēta ūdens padeves sistēma uz instrumentiem.
1.3.5. Iekārtā integrēts automātiskās atsūkšanas šļauku dezinfekcijas bloks ar dezinfekcijas šķīduma dozēšanu. Saslēdzams ar digitālo iekārtas pārvaldes sistēmu.
1.3.6. Iekārtā integrēta uz instrumentiem ejošās ūdens sistēmas skalošanas un dezinfekcijas sistēma.
1.3.7. Iekārtā integrēta ienākošā ūdens atkaļķošanas un filtrēšanas sistēma.

1.4. Stomatoloģiskās iekārtas ārsta instrumentu panelis:
1.4.1. Instrumentu panelis ar stiprinājumu pie iekārtas centrālā atbalsta torņa.
1.4.2. Iespēja vienlaicīgi pievienot ne mazāk kā 5 instrumentu pievadus.
1.4.3. Instrumentu padeve no augšas.
1.4.4. Panelī integrēts skārienjūtīgs lietotāja interfeiss. Visu iekārtai pieslēgto instrumentu iestatījumi redzami un maināmi vienā ekrānā. Pilna teksta informācijas logi par instrumentu skalošanas ciklu, kļūdām vai padomiem lietotājam.
1.4.5. Iespēja saglabāt iekārtas parametrus ne mazāk kā četriem atsevišķiem lietotājiem.
1.4.6. Ne mazāk kā 6-funkciju pūsteris ar LED gaismu, ar pievadu.
1.4.7. Bezogļu elektriskais mikromotors ar LED apgaismojumu un pievadu. Apgriezienu skaita regulēšana ne šaurākā diapazonā kā no 100 līdz 40 000 ar pievadu.
1.4.8. Visi instrumentu pievadi pievienoti ārsta panelim ar “Ātrās nomaiņas” savienojumiem, kas nodrošina ātru instrumentu aizvietošanu, maiņu vai pārgrupēšanu.
1.4.9. Turbīnas pievads (midwest 6-hole savienojums) ar elektro instalāciju fibrooptikai.
1.4.10. Plauktiņš pie ārsta instrumentu galda ar noņemamu, autoklavējamu paplāti.
1.4.11. Daudzfunkcionāls bezvadu kājas vadības pedālis.
1.4.12. Zobārstniecības iekārtas programmatūras servisa atjaunināšana no USB savienojuma datu nesējiem, iekārtas ekspluatācijas laikā programmatūras atjaunošana bez maksas.
1.4.13. Ārsta krēsls ar augstuma regulāciju, stabilu piecu riteņu pamatni un regulējamu atzveltni. Polsterējums no viegli tīrāma un dezinfekcijai piemērota materiāla, krāsā atbilstošs stomatoloģiskajai iekārtai.

1.5. Stomatoloģiskās iekārtas asistenta instrumentu panelis:
1.5.1. Stiprināms pie pacienta krēsla pamatnes, nodrošinot kustības vertikālā un horizontālā plaknē, nodrošinot darbu gan pacienta labajā, gan kreisajā pusē.
1.5.2. Panelī integrēta vadības pults pacienta krēsla pozīcijas mainīšanai, operāciju lampas ieslēgšanai/izslēgšanai, spļautuves apskalošanai, glāzes uzpildīšanai un destilēta/dezinficēta ūdens padeves iekārtas vadībai.
1.5.3. Siekalu un vakuuma atsūcēja pievadi.
1.5.4. Ne mazāk kā 6-funkciju pūsteris.
1.5.5. LED polimerizācijas lampa ar pievadu.
1.5.6. Ergonomisks asistenta krēsls ar augstuma un atzveltnes regulāciju, aprīkots ar kājas balsta gredzenu un stabilu piecu riteņu pamatni. Polsterējums no viegli dezinficējama, nodilumizturīga materiāla, krāsā saskaņots ar stomatoloģisko iekārtu.

1.6. Stomatoloģiskās iekārtas operāciju lampa:
1.6.1. Stiprinās pie iekārtas centrālā atbalsta torņa.
1.6.2. LED gaismeklis ar bezēnu efektu, ar sterilizējamiem rokturiem, apgaismojums ne mazāks kā 40 000 lux. Maināmi gaismas temperatūras režīmi + automātiskais “Oranžais” gaismas režīms polimerizācijas programmas laikā.
1.6.3. Iespējama gaismekļa ieslēgšana/izslēgšana/regulēšana ar žestikulācijas metodi.
1.6.4. Rotācija 3 asīs, nodrošina ērtu un precīzu lampas pozicionēšanu.

1.7. Monitors:
1.7.1. Stiprinās uz stomatoloģiskās iekārtas atbalsta iekārtas torņa.
1.7.2. Monitora izšķirtspēja ne mazāk kā 1920 × 1080 pikseļi (Full HD).
1.7.3. Ekrāna izmērs ne mazāks kā 20″.

1.8. Programmnodrošinājums:
1.8.1. Digitalizēta zobārstniecības iekārta ir ar multiprocesoru kontroli.
1.8.2. Ir iespējams iestatīt personalizētus lietotāja iestatījumus.
1.8.3. Zobārstniecības iekārtas programmatūras tālvadības atjaunināšanas iespēja.
1.8.4. DICOM protokola atbalsts.
1.8.5. Programmatūra ar mākslīgā intelekta (MI) atbalstu, integrējama digitālās diagnostikas vidē un saderīga ar klīnikas darba stacijām un digitālajām zobārstniecības iekārtām. Nodrošina digitālo radioloģisko attēlu automatizētu interpretāciju, patoloģisku izmaiņu un anomāliju identificēšanu, kā arī diagnostikas datu analīzi un vizualizāciju reāllaikā, izmantojot MI algoritmus.

1.9. Stomatoloģiskais turbīnas uzgalis
1.9.1. Ar pogas fiksācijas mehānismu.
1.9.2. Ar LED optiku.
1.9.3. Ar vismaz 4-kāršām spray atverēm.
1.9.4. Vairākkārt sterilizējams.
1.9.5. Paredzēts Multiflex vai analogam ātrajam savienojumam.

1.10. Stomatoloģiskais leņķa uzgalis
1.10.1. Apgriezienu pārvada attiecība 1:1.
1.10.2. Ar pogas fiksācijas mehānismu.
1.10.3. Ar fibrooptiku.
1.10.4. Savienojams ar piedāvāto mikromotoru.
1.10.5. Vairākkārt sterilizējams.

1.11. Gaisa abrāzijas skeileris ar apgaismojumu
1.11.1. Savietojams ar daudzfunkcionālo savienojumu Multiflex 465 LED vai analogu.
1.11.2. Vairāku līmeņu jaudas regulācija amplitūdā 120–230 mikro/m 6000 Hz.
1.11.3. Darbības skaļums ne vairāk kā 70 dB.
1.11.4. Vairākkārt sterilizējams autoklāvā 134 °C.

1.12. Integrēts iekārtā intraorālais 2D rentgens
1.12.1. Rentgens integrēts uz iekārtas atbalsta torņa.
1.12.2. Rentgena ģenerators atrodas attālināti no iekārtas.
1.12.3. Pārvietojama rentgena vadības pults.
1.12.4. Viegli kopjams ar dezinfekcijas līdzekļiem.
1.12.5. Totālā filtrācija min 2.5 mm Al ekvivalenta pie 70 kV saskaņā ar IEC 60522. Inherentā filtrācija 1 mm Al ekvivalenta pie 70 kV saskaņā ar IEC 60522. Anoda voltāža 60–70 kV. Ekspozīcijas laiks 0.01–2 sek.

2. DIGITĀLAIS FOSFORPLAŠU SKENERIS DIGITĀLO RENTGENA ATTĒLU APSTRĀDEI UN AUGŠUPIELĀDEI, NODROŠINOT DATUS MĀKSLĪGĀ INTELEKTA (MI) SISTĒMU DIAGNOSTIKAS PROCESA ATBALSTAM REĀLLAIKĀ
Daudzums (1 gab.): Preces ražotājs:_______Preces modelis, kods:__________

2.1. Digitālais fosforplašu skeneris
2.1.1. 2,4″ stikla displejs.
2.1.2. Piemērots darbam ar S0; S1; S2; S3; S4 IQ fosforplatēm.
2.1.3. Teorētiskā izšķirtspēja 40 (2000) (LP/mm, dpi).
2.1.4. Efektīvā izšķirtspēja 22 (1100) (LP/mm, dpi).
2.1.5. LAN interfeiss.
2.1.6. Pelēkie toņi (bit) 16 (65 536).
2.1.7. Programmatūra ar mākslīgā intelekta (MI) atbalsta funkcijām.

3. DIGITĀLO ATTĒLU REKONSTRUKCIJAS DARBA STACIJAS MĀKSLĪGĀ INTELEKTA (MI) FUNKCIONALITĀTEI UN TO RENTGENA ATTĒLU APSTRĀDEI
Daudzums (4 gab.): Preces ražotājs:__________  Preces modelis, kods:____________

3.1. Rekonstrukcijas darba stacijas
3.1.1. Profesionāla galda tipa darba stacija (torņa formfaktors), paredzēta MI un attēlu apstrādei.
3.1.2. Centrālais procesors ar vismaz 16 kodoliem un turbo frekvenci ≥ 5 GHz vai līdzvērtīgs.
3.1.3. Operatīvā atmiņa ne mazāka par 32 GB DDR5 vai līdzvērtīga.
3.1.4. Grafiskā karte ar vismaz 16 GB VRAM, piemērota MI un 3D datu apstrādei.
3.1.5. SSD disks ne mazāks par 1 TB PCIe Gen4 vai līdzvērtīgs.
3.1.6. Operētājsistēma Windows 11 Pro (64 bit) vai līdzvērtīga.
3.1.7. Monitors ar 4K (3840 × 2160) izšķirtspēju, IPS paneli, vismaz 27 colu ekrānu un 99 % sRGB krāstelpu, vai līdzvērtīgs.
3.1.8. Četrām darba stacijām jābūt aprīkotām ar nepieciešamajām programmatūras licencēm digitālo rentgena datu apstrādei un vizualizācijai, tostarp mākslīgā intelekta (MI) algoritmu izmantošanai diagnostikas un ārstniecības procesa atbalstam reāllaikā. Programmatūrai jānodrošina pilnīga savietojamība un datu sinhronizācija ar digitālajām zobārstniecības iekārtām un digitālo fosforplašu skeneri.

4. CITI NOSACĪJUMI
4.1.1. Visas iepirkuma priekšmetā iekļautās iekārtas un programmatūra jāpiegādā, jāuzstāda un jānodod ekspluatācijā pasūtītāja norādītajā vietā.
4.1.2. Piedāvātajā cenā jāiekļauj visi ar šo procesu saistītie izdevumi: piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā, lietotāju apmācība pamata lietošanā, ražotāja garantija un bezmaksas programmatūras atjauninājumi arī pēc garantijas beigām.
4.1.3. Minimālais garantijas termiņš 24 mēneši. Iekārtas un programmatūra jāpiegādā, jāuzstāda un jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā 100 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Termiņu drīkst pagarināt tikai objektīvu apstākļu dēļ, par to rakstiski informējot un saskaņojot ar pasūtītāju, pamatojumu izvērtē iepirkuma komisija.
4.1.4. Visām piegādātajām iekārtām un programmatūrai jābūt CE marķētām un jāatbilst Regulai (ES) 2017/745 (MDR).
4.1.5. Visiem digitālajiem risinājumiem jāatbilst GDPR (ES 2016/679) un nacionālajam datu aizsardzības likumam. Datu apmaiņai jābūt šifrētai (TLS 1.2 vai augstāk), ar lietotāju autentifikāciju un piekļuves kontroli.
4.1.6. Projekta iekārtas un programmatūra veido vienotu digitālās diagnostikas sistēmu, kas nodrošina DICOM datu apmaiņu un MI algoritmu izmantošanu radioloģisko attēlu analīzē reāllaikā, veicinot uzņēmuma procesu digitalizāciju un efektivitāti.

5. PRETENDENTU ATLASES NOTEIKUMI

5.1 Reģistrētam:

Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai ekvivalentā ārvalstu reģistrā.

5.2 Pieredze

Pretendentam jābūt pieredzei līdzīgu iekārtu piegādē vismaz 3 gadu periodā.

5.3 Atbilstība likumam

Pretendentam jāatbilst Publisko iepirkumu likuma prasībām.

## 6. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

### 6.1. Iesniegšanas kārtība

- Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski, nosūtot visus dokumentus elektroniski parakstītā veidā (ar drošu e-parakstu) uz e-pastu:
gundega.rucka@inbox.lv

- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 31.10.2025., plkst. 12:00.

- Piedāvājumi jāiesniedz latviešu valodā.

- Piedāvājumam jāietver visi dokumenti, kas noteikti iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā.

- Piedāvājuma iesniegšanas laiks tiek noteikts pēc e-pasta saņemšanas brīža pasūtītāja pastkastē. Piedāvājumi, kas saņemti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti.

- Visi jautājumi, precizējumi, sūdzības un pieteikumi iesniedzami rakstiski, elektroniski parakstītā veidā, nosūtot uz e-pastu gundega.rucka@inbox.lv līdz termiņam, kas noteikts iepirkuma grafikā / kalendārā.

- Mutiski vai telefoniski iesniegti jautājumi netiek uzskatīti par oficiāliem un netiek izskatīti.

- Pretendents ir atbildīgs par piedāvājuma nosūtīšanas savlaicīgumu un failu atvēršanas iespējām.

### 6.2. Vērtēšanas kārtība

- Komisija atver piedāvājumus un tos apkopo 31.10.2025., plkst. 12:30.

- Tiek veikta pretendentu administratīvās un tehniskās atbilstības pārbaude, pamatojoties uz iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām.

- Ja nepieciešams, komisija var pieprasīt papildu skaidrojumus vai precizējumus, kas nemaina piedāvājuma būtību.

- Piedāvājumu izvērtēšana notiek līdz 07.11.2025., un lēmums par iepirkuma rezultātiem tiek pieņemts 08.11.2025.

- Līguma slēgšanas plānotais datums  20.11.2025., ievērojot Publisko iepirkumu likuma 70. panta 2. daļā noteikto 10 dienu pārsūdzības termiņu.

- Komisijas lēmumi tiek protokolēti un glabāti kopā ar iepirkuma dokumentāciju.

### 6.3. Vērtēšanas kritēriji

Iepirkuma piedāvājumu vērtēšana tiek veikta, izmantojot atbilstības principu, kas nodrošina objektīvu, caurskatāmu un taisnīgu izvērtēšanu saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma un MK noteikumu Nr.104 prasībām.

#### Galvenais vērtēšanas kritērijs:

Atbilstība tehniskajai specifikācijai.
Piedāvājumi tiek novērtēti, pamatojoties uz to, vai piedāvātā iekārta un programmatūra pilnībā atbilst nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

#### Vērtēšanas iznākumi:

- Pilnīga atbilstība: piedāvājums pilnībā atbilst visām prasībām.

- Daļēja atbilstība: piedāvājums atbilst daļai prasību, norādot neatbilstības punktus.

- Neatbilstība: piedāvājums neatbilst būtiskām tehniskajām prasībām.

#### Papildu izvēles kritēriji (ja vairāki piedāvājumi ir līdzvērtīgi):

Ja vairāki piedāvājumi pilnībā atbilst tehniskajai specifikācijai, priekšroka tiek dota piedāvājumam ar augstāku pievienoto vērtību, ņemot vērā:

- ilgāku garantijas termiņu;

- uzlabotu vai papildu funkcionalitāti;

- papildu apmācību vai tehniskā atbalsta nodrošinājumu;

- labāku ilgtermiņa uzturēšanas servisu un pieejamību.

Pasūtītājs vērtē piedāvājumus, balstoties tikai uz to atbilstību noteiktajām tehniskajām un funkcionālajām prasībām. Cenu, preču zīmes vai ražotāja nosaukumi netiek vērtēti kā atsevišķi kritēriji

6.5. Iesniegšanas kanāls
Piedāvājums iesniedzams elektroniski, vienā vienotā failā, ja nepieciešam atsevišķos ar drošu e-parakstu uz e-pastu: gundega.rucka@inbox.lv līdz norādītajam termiņam.

7. IESPĒJAMIE IEPIRKUMA PROCESA GRAFIKI UN TERMIŅI

| Darbība | Termiņš | Laiks |
| --- | --- | --- |
| Iepirkuma nolikuma, tehniskās specifikācijas un citu dokumentu publicēšana publiskā iepirkumu sistēmā. | 16.10.2025 | - |
| Pretendentu jautājumu iesniegšanas termiņš | 25.10.2025 | 17:00 |
| Pasūtītāja atbilžu sniegšana | 28.10.2025 | 17:00 |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | 31.10.2025 | 12:00 |
| Piedāvājumu atvēršana / apkopošana | 31.10.2025 | 12:30 |
| Piedāvājumu vērtēšanas beigu datums | 07.11.2025 | - |
| Līguma slēgšanas plānotais datums (pēc PIL 70. panta 2. daļas - 10 dienu pārsūdzības termiņa) | 20.11.2025 | - |

8. IESPĒJAMO SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS PROCEDŪRA

### 8.1. Sūdzību iesniegšana

- Sūdzības par iepirkuma procedūras gaitu vai lēmumiem var iesniegt:
a) Nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz e-pastu:
gundega.rucka@inbox.lv (pasutītājs)

- Sūdzībām un visiem pievienotajiem dokumentiem jābūt:

  - noformētiem latviešu valodā,

  - parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu (eParaksts).

- Bez elektroniskā paraksta iesniegtas sūdzības vai dokumenti netiek pieņemti izskatīšanai.

- Sūdzības jāadresē iepirkuma komisijas vadītājam:
Komisijas vadītājs: Gundega Rucka
E-pasts: gundega.rucka@inbox.lv

### 8.2. Sūdzību priekšmets un iesniegšanas pamats

- Sūdzību var iesniegt, ja pretendents uzskata, ka iepirkuma procedūrā:

  - ir pārkāpti Publisko iepirkumu likuma vai iepirkuma nolikuma noteikumi;

  - ir pieļauti objektivitātes vai caurskatāmības pārkāpumi;

  - pieņemtais lēmums neatbilst nolikumā noteiktajiem kritērijiem vai faktiski iesniegtajai informācijai.

- Sūdzības iesniedzamas noteiktajos termiņos, kas izriet no Publisko iepirkumu likuma 70. panta un MK noteikumiem Nr. 104.

### 8.3. Sūdzību izskatīšana un rezultātu paziņošana

- Sūdzības izskata iepirkuma komisija, kura pieņem lēmumu un to protokolē.

- Ja nepieciešams, komisija var pieprasīt papildinformāciju vai papildu dokumentus no iesniedzēja.

- Par izskatīšanas rezultātiem pretendents tiek informēts:

  - UIB sistēmā un rakstiski, uz norādīto e-pastu, ja sūdzība iesniegta e-pasta veidā.

- Komisijas pieņemtais lēmums tiek saglabāts un reģistrēts kopā ar iepirkuma dokumentāciju.

#### 9. LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN IZPILDE

9.1. Līgumu ar iepirkuma uzvarētāju slēdz pēc Publisko iepirkumu likuma 70. panta 2. daļas -ne agrāk kā 10 dienas pēc rezultātu paziņošanas, ja netiek iesniegtas sūdzības.
9.2. Līgums tiek noslēgts rakstveidā un elektroniski parakstīts ar drošu e-parakstu.
9.3. Visi maksājumi tiek veikti bezskaidrā naudā, uz piegādātāja norādīto bankas kontu, pamatojoties uz pieņemšanas nodošanas aktu.
9.4. Piegādātājs nodrošina ražotāja garantijas apkalpošanu, rezerves daļu pieejamību un tehnisko atbalstu visā garantijas laikā.
9.5. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt garantijas termiņa pagarinājumu atbilstoši faktiski konstatētiem defektiem, ja tie novērsti pēc termiņa beigām.
9.6. Strīdu gadījumā puses cenšas tos atrisināt sarunu ceļā; ja tas nav iespējams — strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā pēc pasūtītāja juridiskās adreses.
9.7. Līguma izmaiņas pieļaujamas tikai atbilstoši PIL 61. pantam, rakstiski vienojoties abām pusēm un saskaņojot ar pasūtītāju.

#### 10. KONFIDENCIALITĀTE UN DATU AIZSARDZĪBA

10.1. Visi pretendenta sniegtie dati un dokumenti tiek izmantoti tikai šī iepirkuma vajadzībām.
10.2. Piegādātājs apņemas ievērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES 2016/679) un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.
10.3. Piegādātājam jānodrošina, ka uzstādītā programmatūra un iekārtas neapkopo, nepārsūta un neapstrādā personas datus ārpus ES/EEZ, ja nav saņemta pasūtītāja rakstiska piekrišana.

#### 11. IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJAS DERĪGUMS UN GLABĀŠANA

11.1. Visi ar iepirkumu saistītie dokumenti (piedāvājumi, sūdzības, protokoli, līgumi) tiek glabāti ne mazāk kā 5 gadus pēc projekta noslēguma, ievērojot ES fondu un nacionālās finanšu kontroles prasības.
11.2. Komisijas sēžu protokoli tiek saglabāti elektroniskā formā ar drošu e-parakstu.

#### 12. KONTAKTINFORMĀCIJA

Pasūtītājs: SIA MB zobārstniecība
Reģ. Nr.: 41203035631
Juridiskā adrese: Smilšu iela 12, Kuldīga, LV-3301
Kontaktpersona: Gundega Rucka
E-pasts: gundega.rucka@inbox.lv
Tālrunis: +371 29608051

## 13. INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA UN NEIEINTERESĒTĪBAS APLIECINĀJUMS

13.1. Pretendents iesniedz neieinteresētības un interešu konflikta neesamības apliecinājumu kurā apliecina, ka:

- nav tiešu vai netiešu interešu saistību ar pasūtītāju, komisijas locekļiem vai to radiniekiem saistītām personām;

- nav sniegtas dāvanas, pakalpojumi vai jebkāda atlīdzība, kas var ietekmēt lēmumu pieņemšanu;

- netiek nodarbināti (kā darbinieki, konsultanti u.tml.) personas, kuras piedalās šī iepirkuma sagatavošanā/vērtēšanā.

13.2. Pretendents apliecina patieso labuma guvēju.
13.3. Pretendents apliecina sodus ierobežojumu neesamību (korupcija, krāpšana, sankcijas u.c.) un nodokļu parādu neesamību.
13.4. Ja atklājas interešu konflikts, pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt piedāvājumu.

## 14. PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA, PIEŅEMŠANA NODOŠANA

14.1. Piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā – 100 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas (skat. 4.1.3.).
14.2. Pieņemšana nodošana notiek pēc funkcionāliem testiem (FAT/SAT) un apmācības pabeigšanas, par ko sastāda aktu.
14.3. Piegādes dokumenti: rēķins, pavadzīme, atbilstības deklarācijas/CE, MDR atbilstības apliecinājumi, lietošanas instrukcijas LV/EN, programmatūras licences.
14.4. Riska pāreja  pēc parakstīta pieņemšanas nodošanas akta. Līdz tam risku nes piegādātājs.
14.5. Apdrošināšana piegādātājs nodrošina iekārtu apdrošināšanu līdz nodošanai ekspluatācijā.

## 15. SERVISS, GARANTIJA UN SLA

15.1. Garantija – ≥ 24 mēneši. Garantijas laikā rezerves daļas, darbs un izbraukums – bez papildu maksas.
15.2. Servisa reakcijas laiks (SLA):

- kritiska kļūme (iekārta nefunkcionē) – līdz 24 h no pieteikuma;

- nekritiska kļūme - līdz 2 darba dienām.

15.3. Rezerves daļu pieejamība  ≥ 10 gadi pēc piegādes.
15.4. Programmatūras drošības un funkciju atjauninājumi garantijas periodā bez maksas; pēc garantijas saskaņā ar licencēšanas nosacījumiem.

### 16. Iesniedzamie dokumenti un veidlapas

Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz dokumentus, kas pievienoti pielikumos pie “PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS FORMA /TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / AIZPILDA PRETENDENTS 2025”  ko aizpilda pretendenti elektroniski parakstītā veidā (e-paraksts). Pieteikums jāiesniedz latviešu valodā. Piedāvājuma derīgums - 90 dienas no iesniegšanas datuma. Piedāvājuma valūta - EUR, cenas norādāmas bez PVN un ar PVN.

Veidlapas / pielikumi (veidlapas):

- ATehniskās atbilstības tabula / specifikācija

- Pielikums B - Neieinteresētības un interešu konflikta apliecinājums.

- Pielikums C - Patieso labuma guvēju un nodokļu/sankciju neesamības apliecinājums.

- Pielikums D - Pieredzes forma (≥3 gadu analogu piegāžu saraksts), servisa/SLA un apmācību plāns.

### 16.1. Norēķinu kārtība

Norēķini bezskaidrā naudā pēc pieņemšanas nodošanas akta. Avanss - nav paredzēts.

## 17. NORMATĪVO AKTU, KIBERDROŠĪBAS UN VESELĪBAS PRASĪBAS

17.1. Atbilstība MDR (ES) 2017/745, CE marķējums, instrukcijas LV/EN.
17.2. DICOM atbalsts; datu šifrēšana tranzītā (TLS 1.2+) un uzglabēšanā; lietotāju autentifikācija un piekļuves kontrole (lomu modelis).
17.3. Radiācijas iekārtām atbilstība IEC 60522 prasībām (kā jau 1.12.5.) un vietējām starojuma drošības prasībām (kalibrācija, pārbaudes pēc uzstādīšanas).
17.4. Vides prasības: WEEE (atkritumu apsaimniekošana), iepakojums un utilizācija piegādātāja atbildībā.

## 18. LĪGUMSODI UN FORCE MAJEURE

18.1. Par kavējumu līgumsods 0,1 % no līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līguma cenas.
18.2. Force majeure  piemēro saskaņā ar Civillikumu; puse nekavējoties rakstiski informē par šādiem apstākļiem (pierādījumi obligāti).

## 19. VIETAS SAGATAVOŠANA UN PIESLĒGUMI

19.1. Pasūtītājs nodrošina telpu un inženiertīklu gatavību atbilstoši ražotāja prasībām (elektrība, sasp. gaiss, ūdens, kanalizācija, IT tīkls).
19.2. Piegādātājs savlaicīgi iesniedz prasību sarakstu .
19.3. Veco iekārtu demontāža.

## 20. PUBLIKĀCIJAS UN REDAKCIONĀLAS IZMAIŅAS

20.1. Precizējumi/atbildes tiek publicēti un izsūtīti e-pastā tikai elektroniski parakstītā veidā; tie ir saistoši visiem pretendentiem.
20.2. Ja precizējumi ietekmē termiņus / tehniskās prasības, pasūtītājs var pagarināt termiņus un to paziņo tajā pašā kanālā.