Akciju sabiedrība “Latvijas Jūras medicīnas centrs”

Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA “OPERĀCIJU GALDA PIEGĀDE” TEHNISKAIS APRAKSTS

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" ietvaros

- Vispārējā informācija par pasūtītāju:

Akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas centrs"

Reģ. nr.: 40003306807

Juridiskā adrese: Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005

Kontaktpersona: valdes loceklis Juris Imaks, +371 29512492, juris.imaks@ljmc.lv

- Iepirkuma priekšmets

Operāciju galda piegāde

- Piedāvājuma derīguma termiņš

Vismaz 3 (trīs) mēneši

- Paredzamais iekārtu piegādes un uzstādīšanas laiks

4 nedēļas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 31.12.2025.

- Iepirkuma izpildes vieta

Patversmes iela 27, Rīga, LV-1005

| - Tehniskā specifikācija |  |
| --- | --- |
| 1. | Mobils operāciju galds dažāda veida ķirurģiskām operācijām |
| 1.1. | Mobils, modulārs, elektriski vadāms, Rtg caurlaidīgs universāls operāciju galds |
| 1.2. | Galda virsmas longitudinālo nobīdi, kāju, sēžas, muguras daļas sekcijas tiek regulētas ar rokas vadības pults palīdzību |
| 1.3. | Operāciju galda pamatne un teleskopiskā kolonna izgatavoti no nerūsējoša metāla. |
| 1.4. | Galda bremzes – elektriski aktivējamas, operāciju galdam balstoties uz šasijas |
| 1.5. | Galda mobilitāti nodrošina ne mazāk kā 4 ritenīši, diametrā vismaz 100 mm |
| 1.6. | Operāciju galda pamata kustības: |
| 1.6.1. | Augstākā pozīcija - ne mazāka kā 1050 mm |
| 1.6.2. | Zemākā pozīcija - ne lielāka kā 600 mm |
| 1.6.3. | Trendelenburga pozīcija, ne mazāka kā 25°, anti-Trandelenburga pozīcija, ne mazāka kā 35° |
| 1.6.4. | Operāciju galda sānsvere - uz abām pusēm ne mazāka kā ±20° |
| 1.6.5. | muguras sekcijas pielāgošana: uz augšu/uz leju ne mazāka kā +70°/-40° |
| 1.6.6. | Kāju sekcijas pielāgošana: uz augšu/uz leju ne mazāka kā +80°/-90°, tiek nodrošināta iespēja pielāgot kājas gan paralēli, gan katru atsevišķi |
| 1.6.7. | Operāciju galda virsmas Izliekšanas/ atliekšanas pozīcijas – ne mazāk kā 40° (ne mazāk kā 20° Trandelenburga/ anti-Trandelenburga pozīcija; ne mazāk kā ±20° muguras segmentam) |
| 1.6.8. | Galda virsmas garenvirziena nobīde elektriska, ne mazāka kā 310mm |
| 1.7. | Operāciju galda virsmas matrača biezums ne mazāk kā 80 mm, nodrošina pretizgulējumu efektu. |
| 1.8. | Operāciju galda celtspēja: |
| 1.8.1. | normālā pozīcijā ne mazāka kā 450kg |
| 1.8.2. | reversā pozīcijā ne mazāka kā 250kg |
| 1.9. | Operāciju galda garums, standarta komplektācijā, ne mazāk kā 2040mm, platums (bez sānu sliedēm) ne mazāk ka 540mm |
| 1.10. | Operāciju galds aprīkots ar baterijām, kas nodrošina darbību bez pievienota tīkla strāvas, baterijas uzlāde no 220V avota, bez ārējās uzlādes ierīces |
| 1.11. | Akumulatora baterijas uzlādes līmeņa indikators uz kolonnas vadības paneļa un uz tālvadības pults |
| 1.12. | Nepieciešamības gadījumā operāciju galdam ir iespējams vienlaicīgi pievienot gan tālvadības pulti ar vadu, gan kājas pedāli (vismaz 2 pieslēguma vietas) |
| 1.13. | Ergonomiska rokas vadības pults ar skārienjūtīgu krāsu ekrānu un skaidri marķētām vadības pogām. Pults ar sekojošām funkcijām: |
| 1.13.1. | Nodrošina vadību gan ar vadu, gan bezvadu režīmā |
| 1.13.2. | pacienta orientācija pozīcijās – standarta un reversi |
| 1.13.3. | iepriekš noteiktas pacienta pozīcijas, ne mazāk kā sekojošas: Izliekšanas / Atliekšanas / Sēdus / Horizontāla |
| 1.13.4. | Vismaz 8 brīvi programmējamas, atmiņā saglabājamās pacienta pozīcijas |
| 1.13.5. | operāciju galda bloķēšanas slēdzis |
| 1.13.6. | Krāsu displejs parāda operāciju galda tekošo stāvokli, konfigurāciju, slīpuma leņķu vērtības, brīdinājuma signālus, tiek parādīts operāciju galda uzlādes līmenis |
| 2. | Komplektācija: |
| 2.1. | Operāciju galds ar iegurņa un muguras sekcijām – 1 gb. |
| 2.2. | Tālvadības pults – bezvadu, ar lādēšanas staciju – 1 kompl. |
| 2.3. | Pagarinājuma segments anatomiski pareizai pacienta pozicionēšanai – 1 gb. |
| 2.4. | Kāju sekcija, divdaļīga, horizontāli izplešama, lai nodrošinātu ērtu piekļuvi pacientam laparoskopisku operāciju laikā– 1 gb. |
| 2.5. | Polsterēta pacienta kāju siksna ar velcro tipa stiprinājumu, ne īsāka par 110 cm – 4 gb. |
| 2.6. | Pacienta siksna, stiprināma pie operāciju galda sānu sliedes, ar velcro stiprinājumu – 2 gb. |
| 3. | Garantijas laiks: Vismaz 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas |
| 4. | EK atbilstības deklarācija un CE marķējums: Iesniegt piegādājot iekārtu |
| 5. | Personāla apmācība: Veikt piegādājot iekārtu |
| 6. | Lietošanas instrukcija latviešu vai angļu valodā, papīra un / vai digitālā formātā: Iesniegt piegādājot iekārtu |
| - Prasības pretendentam |  |
| Piegādātājam jābūt vismaz 1 gada pieredzei attiecīgajā jomā – medicīnas iekārtu piegāde. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā saskaņā ar Iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 2.pielikumu. |  |
| - Iekārtu cena |  |
| Pretendenta piedāvājumā cenas norādāmas eiro (EUR) atbilstoši iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta prasībām, atsevišķi izdalot pievienotās vērtības nodokli (PVN), ja tas piemērojams. Iekārtas piegādei līdz projekta realizācijas vietai un uzstādīšanai, kā arī personāla apmācībai ir jābūt iekļautai iekārtas cenā. |  |
| - Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai |  |
| - Piedāvājumu sagatavo, izmantojot šī iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 1.pielikuma veidni, un tas ietver vismaz šādu informāciju: - Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti); - Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot marku un modeli; - Paredzamais līguma izpildes termiņš; - Piedāvājuma derīguma termiņš; - Piedāvājuma cena EUR bez PVN; - Piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, kontaktinformācija; - Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju. Piedāvājumam pievieno aizpildītu pretendenta kvalifikācijas aprakstu (2.pielikuma veidne). Ja nepieciešams, piedāvājumam papildus var pievienot citus papildus dokumentus (piemēram, ražotāja izdotas brošūras, katalogus, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus), kas cita starpā ietver izvērstāku informāciju par iekārtas tehniskajiem rādītājiem, taču jāņem vērā, ka obligāti iesniedzams piedāvājums 1.pielikuma formā. |  |
| - Piedāvājumus jāiesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajā sludinājumā minētajam piedāvājumu iesniegšanas datumam un laikam Pasūtītāja telpās Patversmes iela 23, Rīgā vai jānosūta uz e-pasta adresi: juris.imaks@ljmc.lv (e-pasta sūtījumiem ir jābūt saņemtiem līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam). |  |
| - Piedāvājumu vērtēšana |  |
| Par uzvarētāju tiks atzīts tas pretendents, kurš būs iesniedzis ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, kas vislabāk apmierinās Pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības. |  |

1. pielikums

Piedāvājuma parauga veidne

Piedāvājums

par iepirkuma priekšmetu “Operāciju galda piegāde”

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" ietvaros

Pasūtītājs:

Akciju sabiedrība “Latvijas Jūras medicīnas centrs”

Reģ. nr.: 40003306807

Juridiskā adrese: Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005

Kontaktpersona: valdes loceklis Juris Imaks, +371 29512492, juris.imaks@ljmc.lv

Pretendents:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Reģ. Nr. |  |
| Kontaktpersona |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasta adrese |  |

| Iepirkuma priekšmets | Operāciju galda piegāde |
| --- | --- |
| Piedāvātās iekārtas marka un modelis |  |
| Piegādes adrese | Patversmes iela 27, Rīga, LV-1005 |
| Piedāvājuma derīguma termiņš | 3 mēneši |
| Paredzamais piegādes laiks |  |
| Iekārtas cena, EUR (bez PVN) |  |
| PVN, EUR |  |

Tehniskā specifikācija

| Nr. | Tehniskā prasība | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu, lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobils operāciju galds dažāda veida ķirurģiskām operācijām |  |  |
| 1.1. | Mobils, modulārs, elektriski vadāms, Rtg caurlaidīgs universāls operāciju galds |  |  |
| 1.2. | Galda virsmas longitudinālo nobīdi, kāju, sēžas, muguras daļas sekcijas tiek regulētas ar rokas vadības pults palīdzību |  |  |
| 1.3. | Operāciju galda pamatne un teleskopiskā kolonna izgatavoti no nerūsējoša metāla. |  |  |
| 1.4. | Galda bremzes – elektriski aktivējamas, operāciju galdam balstoties uz šasijas |  |  |
| 1.5. | Galda mobilitāti nodrošina ne mazāk kā 4 ritenīši, diametrā vismaz 100 mm |  |  |
| 1.6. | Operāciju galda pamata kustības: |  |  |
| 1.6.1. | Augstākā pozīcija - ne mazāka kā 1050 mm |  |  |
| 1.6.2. | Zemākā pozīcija - ne lielāka kā 600 mm |  |  |
| 1.6.3. | Trendelenburga pozīcija, ne mazāka kā 25°, anti-Trandelenburga pozīcija, ne mazāka kā 35° |  |  |
| 1.6.4. | Operāciju galda sānsvere - uz abām pusēm ne mazāka kā ±20° |  |  |
| 1.6.5. | muguras sekcijas pielāgošana: uz augšu/uz leju ne mazāka kā +70°/-40° |  |  |
| 1.6.6. | Kāju sekcijas pielāgošana: uz augšu/uz leju ne mazāka kā +80°/-90°, tiek nodrošināta iespēja pielāgot kājas gan paralēli, gan katru atsevišķi |  |  |
| 1.6.7. | Operāciju galda virsmas Izliekšanas/ atliekšanas pozīcijas – ne mazāk kā 40° (ne mazāk kā 20° Trandelenburga/ anti-Trandelenburga pozīcija; ne mazāk kā ±20° muguras segmentam) |  |  |
| 1.6.8. | Galda virsmas garenvirziena nobīde elektriska, ne mazāka kā 310mm |  |  |
| 1.7. | Operāciju galda virsmas matrača biezums ne mazāk kā 80 mm, nodrošina pretizgulējumu efektu. |  |  |
| 1.8. | Operāciju galda celtspēja: |  |  |
| 1.8.1. | normālā pozīcijā ne mazāka kā 450kg |  |  |
| 1.8.2. | reversā pozīcijā ne mazāka kā 250kg |  |  |
| 1.9. | Operāciju galda garums, standarta komplektācijā, ne mazāk kā 2040mm, platums (bez sānu sliedēm) ne mazāk ka 540mm |  |  |
| 1.10. | Operāciju galds aprīkots ar baterijām, kas nodrošina darbību bez pievienota tīkla strāvas, baterijas uzlāde no 220V avota, bez ārējās uzlādes ierīces |  |  |
| 1.11. | Akumulatora baterijas uzlādes līmeņa indikators uz kolonnas vadības paneļa un uz tālvadības pults |  |  |
| 1.12. | Nepieciešamības gadījumā operāciju galdam ir iespējams vienlaicīgi pievienot gan tālvadības pulti ar vadu, gan kājas pedāli (vismaz 2 pieslēguma vietas) |  |  |
| 1.13. | Ergonomiska rokas vadības pults ar skārienjūtīgu krāsu ekrānu un skaidri marķētām vadības pogām. Pults ar sekojošām funkcijām: |  |  |
| 1.13.1. | Nodrošina vadību gan ar vadu, gan bezvadu režīmā |  |  |
| 1.13.2. | pacienta orientācija pozīcijās – standarta un reversi |  |  |
| 1.13.3. | iepriekš noteiktas pacienta pozīcijas, ne mazāk kā sekojošas: Izliekšanas / Atliekšanas / Sēdus / Horizontāla |  |  |
| 1.13.4. | Vismaz 8 brīvi programmējamas, atmiņā saglabājamās pacienta pozīcijas |  |  |
| 1.13.5. | operāciju galda bloķēšanas slēdzis |  |  |
| 1.13.6. | Krāsu displejs parāda operāciju galda tekošo stāvokli, konfigurāciju, slīpuma leņķu vērtības, brīdinājuma signālus, tiek parādīts operāciju galda uzlādes līmenis |  |  |
| 2. | Komplektācija: |  |  |
| 2.1. | Operāciju galds ar iegurņa un muguras sekcijām – 1 gb. |  |  |
| 2.2. | Tālvadības pults – bezvadu, ar lādēšanas staciju – 1 kompl. |  |  |
| 2.3. | Pagarinājuma segments anatomiski pareizai pacienta pozicionēšanai – 1 gb. |  |  |
| 2.4. | Kāju sekcija, divdaļīga, horizontāli izplešama, lai nodrošinātu ērtu piekļuvi pacientam laparoskopisku operāciju laikā– 1 gb. |  |  |
| 2.5. | Polsterēta pacienta kāju siksna ar velcro tipa stiprinājumu, ne īsāka par 110 cm – 4 gb. |  |  |
| 2.6. | Pacienta siksna, stiprināma pie operāciju galda sānu sliedes, ar velcro stiprinājumu – 2 gb. |  |  |
| 3. | Garantijas laiks: Vismaz 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas |  |  |
| 4. | EK atbilstības deklarācija un CE marķējums: Iesniegt piegādājot iekārtu |  |  |
| 5. | Personāla apmācība: Veikt piegādājot iekārtu |  |  |
| 6. | Lietošanas instrukcija latviešu vai angļu valodā, papīra un / vai digitālā formātā: Iesniegt piegādājot iekārtu |  |  |

Piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts.

| Piedāvājuma datums |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma nosaukums |  |
| Sagatavotāja amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija |  |
|  | Parakstītāja vārds, uzvārds |
|  | Paraksts |

2.pielikums

Pretendenta kvalifikācijas apraksta parauga veidne

Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā (medicīnas iekārtu piegāde)

Īstenoto objektu saraksts

| Īstenošanas gads | Pasūtītājs | Adrese | Tehniskie raksturlielumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Vieta, datums |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendents |  |  |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds |  |  |
| pilnvarotās personas paraksts |  |  |