2. pielikums
Tehniskā specifikācija
RŪPNIECISKĀ LABORATORIJAS KARSTĀ ŪDENS VANNA

	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	1 gab.– Laboratorijas karstā ūdens vanna (liela tilpuma).

	Mērķis
	Paredzēts uzticamām un precīzām temperatūras kontroles lietojumprogrammām laboratorijas, pētniecības un kvalitātes kontroles vidēs, piemēram, paraugu sildīšanai, atkausēšanai vai materiālu/produktu temperatūras testēšanai.

	1. Ietilpība un izmēri
	

	* Kopējais uzpildes tilpums
	Jāuzglabā tilpums no 3 l līdz 26 l.

	* Izmantojamais iegremdēšanas dziļums
	Minimālais iegremdēšanas dziļums: 17 cm.

	* Ārējie izmēri (P x Dz x A)
	630 mm–650 mm (platums)
340 mm–360 mm (platums)
250 mm–270 mm (augstums).

	* Nominālais svars
	12 kg.

	2. Veiktspēja un temperatūras kontrole
	

	* Darba temperatūras diapazons
	+15°C līdz +100°C.

	* Temperatūras stabilitāte
	Jāuztur stabilitāte 0,2 °C temperatūrā

	* Apkures jauda
	1,8 kW–2,2 kW.

	* Apkārtējās vides darbība
	Piemērots apkārtējās vides temperatūrai līdz +40 °C.

	3. Īpašības un higiēna
	

	* Būvmateriāli
	Augstas kvalitātes materiāls (piemēram, nerūsējošais tērauds, polimērs), kas paredzēts izturībai un nelielai apkopei.

	* Drenāža
	Jābūt iekļautai integrētai iztukšošanas skrūvei, lai nodrošinātu ātru, tīru un vienkāršu iztukšošanu.

	* Drošība
	Integrēta aizsardzība pret darbību bez ūdens. Tīkla slēdzis ir aizsargāts pret ūdens šļakatām.

	* Saskarne
	Spilgts displejs (piemēram, LED) ērtai nolasīšanai. Jābūt iekļautai integrētai taimera funkcijai.

	4. Elektriskās prasības
	

	* Barošanas avots
	230 V, 50 Hz(Standarta Eiropas vienfāzes).

	* Enerģijas patēriņš
	Maks. enerģijas patēriņš 9 A

	Pilns funkcionālais komplekts (obligāts)
	Piegādātājam jānodrošina vienas pilnībā funkcionējošas vienības piegāde, ieskaitot vannas trauku, sildelementu, integrētu taimeri, drošības funkcijas un platformu, kas iekļauta standarta aprīkojumā. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: uzstādīšanas materiāli, nodošana ekspluatācijā un personāla apmācība.

	Dokumentācija
	Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā.

	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija.
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