## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKĀ LABORATORIJAS KARSTĀ ŪDENS VANNA

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Laboratorijas karstā ūdens vanna (liela tilpuma). |
| Mērķis | Paredzēts uzticamām un precīzām temperatūras kontroles lietojumprogrammām laboratorijas, pētniecības un kvalitātes kontroles vidēs, piemēram, paraugu sildīšanai, atkausēšanai vai materiālu/produktu temperatūras testēšanai. |
| 1. Ietilpība un izmēri |  |
| * Kopējais uzpildes tilpums | Jāuzglabā tilpums no 3 l līdz 26 l. |
| * Izmantojamais iegremdēšanas dziļums | Minimālais iegremdēšanas dziļums: 17 cm. |
| * Ārējie izmēri (P x Dz x A) | 630 mm–650 mm (platums) 340 mm–360 mm (platums) 250 mm–270 mm (augstums). |
| * Nominālais svars | 12 kg. |
| 2. Veiktspēja un temperatūras kontrole |  |
| * Darba temperatūras diapazons | +15°C līdz +100°C. |
| * Temperatūras stabilitāte | Jāuztur stabilitāte 0,2 °C temperatūrā |
| * Apkures jauda | 1,8 kW–2,2 kW. |
| * Apkārtējās vides darbība | Piemērots apkārtējās vides temperatūrai līdz +40 °C. |
| 3. Īpašības un higiēna |  |
| * Būvmateriāli | Augstas kvalitātes materiāls (piemēram, nerūsējošais tērauds, polimērs), kas paredzēts izturībai un nelielai apkopei. |
| * Drenāža | Jābūt iekļautai integrētai iztukšošanas skrūvei, lai nodrošinātu ātru, tīru un vienkāršu iztukšošanu. |
| * Drošība | Integrēta aizsardzība pret darbību bez ūdens. Tīkla slēdzis ir aizsargāts pret ūdens šļakatām. |
| * Saskarne | Spilgts displejs (piemēram, LED) ērtai nolasīšanai. Jābūt iekļautai integrētai taimera funkcijai. |
| 4. Elektriskās prasības |  |
| * Barošanas avots | 230 V, 50 Hz(Standarta Eiropas vienfāzes). |
| * Enerģijas patēriņš | Maks. enerģijas patēriņš 9 A |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina vienas pilnībā funkcionējošas vienības piegāde, ieskaitot vannas trauku, sildelementu, integrētu taimeri, drošības funkcijas un platformu, kas iekļauta standarta aprīkojumā. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: uzstādīšanas materiāli, nodošana ekspluatācijā un personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |