## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKĀ SALDĒŠANAS UN SILDĪŠANAS CIRKULĀCIJAS IEKĀRTA (LIELĀ TILPUMA)

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Rūpnieciskais saldēšanas/apkures cirkulācijas sūknis. |
| Mērķis | Paredzēts ļoti uzticamai un precīzai ārējo sistēmu vai lielāku paraugu/trauku, kas ievietoti ierīces vannā, temperatūras kontrolei. Piemērots sarežģītiem pētniecības, kvalitātes kontroles un rūpnieciskās rūdīšanas lietojumiem. |
| 1. Veiktspēja un temperatūras kontrole |  |
| * Darba temperatūras diapazons | Jāaptver plašs temperatūras diapazons: no -35 °C līdz +155 °C. |
| * Temperatūras stabilitāte | Jāsasniedz augsta temperatūras stabilitāte 0,05 °C. |
| * Apkures jauda | Minimālā sildīšanas jauda: 1,8 kW – 2,2 kW. |
| * Dzesēšanas jauda | Minimālā dzesēšanas jauda: 0,40 kW |
| * Dzesēšanas līdzeklis | Jāizmanto videi draudzīgs aukstumaģents (piemēram, R290 vai līdzvērtīgs zema GWP tipa aukstumaģents). |
| 2. Vannas un sūknēšanas sistēma |  |
| * Uzpildes tilpums | Iekšējais vannas trauka tilpums: 18 litri – 28 litri. |
| * Sūknēšanas funkcija | Piemērots vannas istabām un ārējai lietošanai. |
| * Sūkņa plūsmas ātrums | Maks. sūkņa plūsmas ātrums: 14 L min–16 L/min. |
| * Sūkņa spiediens | Maks. sūkņa spiediens: 0,3–0,4 bāri. |
| * Notecināt | Jābūt iekļautam iztukšošanas krānam, lai būtu viegli nomainīt šķidrumu. |
| 3. Izmēri un funkcijas |  |
| * Ārējie izmēri (P x G x A) | Platums 35 cm - 40 cm Garums 55 cm - 60 cm Augstums 65 cm - 70 cm. |
| * Nominālais svars | Svars 38 kg - 41 kg. |
| * Savienojamība | Nepieciešams USB pieslēgvieta datu reģistrēšanai un ārējai tālvadības pultij. |
| * Displejs | Spilgts, viegli lasāms displejs. |
| 4. Elektriskās prasības |  |
| * Barošanas spriegums | 230 V, 50 Hz |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina viena pilnībā funkcionējoša cirkulācijas sūkņa piegāde, ieskaitot vannas trauku, notekas krānu, integrētus sūkņa savienojumus un nepieciešamos ekspluatācijas piederumus. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |