Akciju sabiedrība “Latvijas Jūras medicīnas centrs”

Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005

| IEPIRKUMA PRIEKŠMETA “EKG holtera ierakstītājs (6 gab.)” TEHNISKAIS APRAKSTS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību” 4.1.1.1. pasākuma “Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros |  |  |
| - Vispārējā informācija par pasūtītāju: |  |  |
| Akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas centrs" |  |  |
| Reģ. nr.: 40003306807 |  |  |
| Juridiskā adrese: Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005 |  |  |
| Kontaktpersona: valdes loceklis Juris Imaks, +371 29512492, juris.imaks@ljmc.lv |  |  |
| - Iepirkuma priekšmets |  |  |
| EKG holtera ierakstītājs (6 gab.) |  |  |
| - Piedāvājuma derīguma termiņš |  |  |
| Vismaz 3 (trīs) mēneši |  |  |
| - Paredzamais iekārtu piegādes un uzstādīšanas laiks |  |  |
| 6 mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas |  |  |
| - Iepirkuma izpildes vieta |  |  |
| Patversmes iela 29, Rīga, LV-1005 |  |  |
| - Tehniskā specifikācija |  |  |
| Nr. | Tehniskā prasība | Parametri |
| 1. | Ierīces - EKG holtera ierakstītājs | Tiek piedāvāti 6 gab. Jauni, nelietoti EKG holtera ierakstītāji |
| 2. | EKG signāla kvalitāte: |  |
|  | trokšņu mazināšana | Jānodrošina trokšņu mazināšanas tehnoloģija EKG ieraksta laikā |
|  | Iztveršanas frekvence | ne mazāk kā 30 000 Hz |
|  | Saglabāšanas frekvence | ne mazāk kā 1000 Hz |
|  | Amplitūdas izšķirtspēja | ne mazāk kā 15 biti |
| 3. | Integrēts elektrodu/kabeļu pretestības tests | Jānodrošina. |
| 4. | Displejs | OLED vai ekvivalents ar skaidru informācijas attēlojumu |
| 5. | Mikrofons | Iebūvēts mikrofons balss komentāru ierakstam |
| 6. | Sensori un funkcijas | Iebūvēts 3 asu akselerometrs pacienta kustību noteikšanai. |
|  |  | Augstas precizitātes QRS kompleksu detekcija – piemērota sirdsdarbības mainīguma (HRV) analīzei |
|  |  | P viļņa noteikšanas funkcionalitāte priekškambaru aktivitātes analīzei |
|  |  | Elektrokardiostimulatora signālu detekcija – jānodrošina stimulatora impulsu atpazīšana |
| 7. | Savienojamība | Jānodrošina datu komunikācija ar analīzes programmatūru - Medilog DARWIN2 Professional EKG datu analīzes programmatūru vai ekvivalentu |
|  |  | Holtera ierakstītāji var strādāt vienā programmā ar jau esošiem slimnīcā EKG Holtera ierakstītājiem |
| 8. | Ūdensizturība | ne zemāka kā IP22 |
| 9. | Sterilizācija: | Paredzēti vairākkārtējai sterilizācijai atbilstoši medicīnas ierīču drošības standartiem |
| 10. | Instrukcija: | Jāiekļauj lietošanas instrukciju latviešu un/vai angļu valodā |
| 11. | Garantijas laiks | Vismaz 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas |
| 12. | Apmācība | Nodrošināt personāla apmācības un protokolu pielāgošanu, ko veic ražotāja sertificēts aplikāciju speciālists pēc Pasūtītāja pieprasījuma |
| 13. | Personāls | Pretendenta rīcībā ir vismaz 1 (viens) servisa inženieris, kurš ir piedāvātās preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā |
| 14. | Komplektācija | Komplektācijā ietilpst pieraksta Holteris, Holtera somiņa, pacienta kabelis, AAA vai AA tipa baterija, vizualizēta instrukcija elektrodu izvietojumam |
| - Prasības pretendentam |  |  |
| Piegādātājam jābūt vismaz 1 gada pieredzei attiecīgajā jomā – Medicīnas ierīču piegāde. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā saskaņā ar Iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 2.pielikumu. |  |  |
| Jāiesniedz preces ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās preces izplatīšanu un servisa pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā vai Eiropas Savienībā |  |  |
| - Iekārtu cena |  |  |
| Pretendenta piedāvājumā cenas norādāmas eiro (EUR) atbilstoši iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta prasībām, atsevišķi izdalot pievienotās vērtības nodokli (PVN), ja tas piemērojams. Piegādei līdz projekta realizācijas vietai un uzstādīšanai, ir jābūt iekļautai iekārtas cenā. |  |  |
| - Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai |  |  |
| - Piedāvājumu sagatavo, izmantojot šī iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 1.pielikuma veidni, un tas ietver vismaz šādu informāciju: - Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti); - Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot marku un modeli; - Paredzamais līguma izpildes termiņš; - Piedāvājuma derīguma termiņš; - Piedāvājuma cena EUR bez PVN; - Piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, kontaktinformācija; - Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju. Piedāvājumam pievieno aizpildītu pretendenta kvalifikācijas aprakstu (2.pielikuma veidne). Piedāvājumam pievieno preces ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās preces izplatīšanu un servisa pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā vai Eiropas Savienībā. Piedāvājumam vēlams pievienot citus papildus dokumentus (piemēram, ražotāja izdotas brošūras, katalogus, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus), kas cita starpā ietver izvērstāku informāciju par iekārtas tehniskajiem rādītājiem, taču jāņem vērā, ka obligāti iesniedzams piedāvājums 1.pielikuma formā. |  |  |
| - Piedāvājumus jāiesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajā sludinājumā minētajam piedāvājumu iesniegšanas datumam un laikam Pasūtītāja telpās Patversmes iela 23, Rīgā vai jānosūta uz e-pasta adresi: juris.imaks@ljmc.lv (e-pasta sūtījumiem ir jābūt saņemtiem līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam). |  |  |
| - Piedāvājumu vērtēšana |  |  |
| Par uzvarētāju tiks atzīts tas pretendents, kurš būs iesniedzis ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, kas vislabāk apmierinās Pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības. |  |  |

1. pielikums

Piedāvājuma parauga veidne

Piedāvājums

par iepirkuma priekšmetu “EKG holtera ierakstītājs (6 gab.)”

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību” 4.1.1.1. pasākuma “Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros

Pasūtītājs:

Akciju sabiedrība “Latvijas Jūras medicīnas centrs”

Reģ. nr.: 40003306807

Juridiskā adrese: Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005

Kontaktpersona: valdes loceklis Juris Imaks, +371 29512492, juris.imaks@ljmc.lv

Pretendents:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Ŗeģ. Nr. |  |
| Kontaktpersona |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasta adrese |  |

| Iepirkuma priekšmets | EKG holtera ierakstītājs (6 gab.) |
| --- | --- |
| Piedāvātā aprīkojuma marka un modelis |  |
| Piegādes adrese | Patversmes iela 29, Rīga, LV-1005 |
| Piedāvājuma derīguma termiņš | 3 mēneši |
| Paredzamais piegādes laiks |  |
| Cena, EUR (bez PVN) |  |
| PVN, EUR |  |

Tehniskā specifikācija

| Tehniskā prasība | Parametri | Pretendenta piedāvātie parametri un atsauce uz dokumentāciju |
| --- | --- | --- |
| Ierīces - EKG holtera ierakstītājs | Tiek piedāvāti 6 gab. Jauni, nelietoti EKG holtera ierakstītāji |  |
| EKG signāla kvalitāte: |  |  |
| trokšņu mazināšana | Jānodrošina trokšņu mazināšanas tehnoloģija EKG ieraksta laikā |  |
| Iztveršanas frekvence | ne mazāk kā 30 000 Hz |  |
| Saglabāšanas frekvence | ne mazāk kā 1000 Hz |  |
| Amplitūdas izšķirtspēja | ne mazāk kā 15 biti |  |
| Integrēts elektrodu/kabeļu pretestības tests | Jānodrošina. |  |
| Displejs | OLED vai ekvivalents ar skaidru informācijas attēlojumu |  |
| Mikrofons | Iebūvēts mikrofons balss komentāru ierakstam |  |
| Sensori un funkcijas | Iebūvēts 3 asu akselerometrs pacienta kustību noteikšanai. |  |
|  | Augstas precizitātes QRS kompleksu detekcija – piemērota sirdsdarbības mainīguma (HRV) analīzei |  |
|  | P viļņa noteikšanas funkcionalitāte priekškambaru aktivitātes analīzei |  |
|  | Elektrokardiostimulatora signālu detekcija – jānodrošina stimulatora impulsu atpazīšana |  |
| Savienojamība | Jānodrošina datu komunikācija ar analīzes programmatūru - Medilog DARWIN2 Professional EKG datu analīzes programmatūru vai ekvivalentu |  |
|  | Holtera ierakstītāji var strādāt vienā programmā ar jau esošiem slimnīcā EKG Holtera ierakstītājiem |  |
| Ūdensizturība | ne zemāka kā IP22 |  |
| Sterilizācija: | Paredzēti vairākkārtējai sterilizācijai atbilstoši medicīnas ierīču drošības standartiem |  |
| Instrukcija: | Jāiekļauj lietošanas instrukciju latviešu un/vai angļu valodā |  |
| Garantijas laiks | Vismaz 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas |  |
| Apmācība | Nodrošināt personāla apmācības un protokolu pielāgošanu, ko veic ražotāja sertificēts aplikāciju speciālists pēc Pasūtītāja pieprasījuma |  |
| Personāls | Pretendenta rīcībā ir vismaz 1 (viens) servisa inženieris, kurš ir piedāvātās preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā |  |
| Komplektācija | Komplektācijā ietilpst pieraksta Holteris, Holtera somiņa, pacienta kabelis, AAA vai AA tipa baterija, vizualizēta instrukcija elektrodu izvietojumam |  |

Piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts.

| Piedāvājuma datums |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma nosaukums |  |
| Sagatavotāja amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija |  |
|  | Parakstītāja vārds, uzvārds |
|  | Paraksts |

2.pielikums

Pretendenta kvalifikācijas apraksta parauga veidne

Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā (MEDICĪNAS IERĪČU PIEGĀDE)

Īstenoto objektu saraksts

| Īstenošanas gads | Pasūtītājs | Adrese | Tehniskie raksturlielumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Vieta, datums |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendents |  |  |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds |  |  |
| pilnvarotās personas paraksts |  |  |