Akciju sabiedrība “Latvijas Jūras medicīnas centrs”

Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005

| IEPIRKUMA PRIEKŠMETA “Ultrasonogrāfa iekārta (izmantošanai ginekologiem)” TEHNISKAIS APRAKSTS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību” 4.1.1.1. pasākuma “Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros |  |  |
| - Vispārējā informācija par pasūtītāju: |  |  |
| Akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas centrs" |  |  |
| Reģ. nr.: 40003306807 |  |  |
| Juridiskā adrese: Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005 |  |  |
| Kontaktpersona: valdes loceklis Juris Imaks, +371 29512492, juris.imaks@ljmc.lv |  |  |
| - Iepirkuma priekšmets |  |  |
| Ultrasonogrāfa iekārta (izmantošanai ginekologiem) |  |  |
| - Piedāvājuma derīguma termiņš |  |  |
| Vismaz 3 (trīs) mēneši |  |  |
| - Paredzamais iekārtu piegādes un uzstādīšanas laiks |  |  |
| 6 mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas |  |  |
| - Iepirkuma izpildes vieta |  |  |
| Patversmes iela 27, Rīga, LV-1005 |  |  |
| - Tehniskā specifikācija |  |  |
| Nr. | Tehniskā prasība | Parametri |
|  | Iekārtas tips | Universāls digitāls ultrasonogrāfs ginekoloģiskiem un dzemdniecības izmeklējumiem |
|  | Attēlošanas režīmi | 2D(B), 2D(2B), QUAD (4B), 3D, 4D reālā laikā, M-Mode, CFI (color flow mode), CD (color Doppler), PDI (power Doppler imaging) ar plūsmas virziena noteikšanu, Augstas izšķirtspējas Doppler, pulse wave Doppler, High PRF funkcija, vai ekvivalentas programmas; Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/Color Doppler, 2D/2D+Augstas izšķirtspējas doppler programma (HD Flow vai ekvivalents), 2D/2D+mikrovaskularizācijas programma; Triplex režīms reālajā laikā 2D+HD/PW; Specializēta doplera programma īpaši zemu plūsmu mikrovaskularizācijai ar kadru frekvenci vismaz līdz 250 kadri/sekundē un asinsplūsmas noteikšanas minimālo robežu ne lielāku par 0,3 cm/s.; 2 un 4 ekrāna formāta iespēja reāla laikā; Attēla palielināšana (zoom) līdz ne mazāk kā 22 reizēm; 4D attēla palielināšana (zoom) līdz ne mazāk kā 4 reizēm; HD paliepināšanas funkcija; Trapeces veida attēls ar attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem programmu; Bez zondes manipulācijas stara leņķa maiņa (beta view, tilting vai ekvivalents) |
|  | Monitors | Krāsains LCD vai LED monitors ne mazāks kā 23 collas, ar augstas izšķirtspējas attēlojumu |
|  | Aktīvo zonžu pieslēgvietas | Vismaz 4 vienlaicīgi aktīvas zonžu pieslēgvietas un elektroniska pārslēgšanās starp zondēm neizslēdzot iekārtu |
|  | Izmeklēšanas dziļums | No 0 cm līdz vismaz 42 cm |
|  | Konveksā zonde | Frekvenču diapazons no 2 līdz 9 MHz, paredzēta abdomināliem un dzemdniecības izmeklējumiem |
|  | 4D konveksā zonde | Tilpuma (volumetriska) zonde ar frekvenču diapazonu no 2 līdz 8 MHz |
|  | Endokavitālā zonde. | 4D endokavitālā zonde ar frekvenču diapazonu no 4 līdz 9 MHz |
|  | Attēla uzlabošanas funkcijas. | Audu harmoniskā attēlošana; Iespēja mainīt frekvences izmeklēšanas laikā; Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar vismaz 5 pakāpēm; Iespēja optimizēt 2D attēlu – pastiprinājumu un automātiska spektrālā doplera bāzes līnijas un skalas pielāgošana ar 1 (vienas) pogas nospiešanu; Attēla kvalitātes uzlabošanas programma, kas veido attēlu ne mazāk kā no 7 dažādiem apstarošanas leņķiem; Apjoma asins plūsmas noteikšanas programma Dopplera režīmā (Radiant Flow, Doppler Luminance vai ekvivalents); Asins plūsmu noteikšanas programma 2D režīma „B Flow Imaging”, ne izmantojot Dopplera režīma palīdzību; Iespēja veidot lietotāju programmas visām zondēm; Automātikas anotācijas funkcija katram izmeklēšanas režīmam; Piktogrammas bibliotēka katram izmeklēšanas režīmam; |
|  | Vispārējās prasības: | Vadības panelis ar HD krāsainu skārienjūtīgu ekrānu un ne mazāku kā 10 collu; Uz vadības paneļa 2D/3D/4D attēlus attēlošanas reāllaikā; Virtuāls TGC kontroles panelis ar vismaz 8 līmeņiem, bez fiziskām pogām ar līkņu veida regulācijas un saglabāšanas iespēju; Auto TGC funkcionalitātē; Gray Map līkņu regulēšanas iespēja attēlu uzlabošanai ar iespēju mainīt likņus un saglabāt; Skanēšanas kadru frekvence 2D režīmā ne mazāk kā 2800 kadru/s.; Skanēšanas kadru frekvence Color Doppler režīmā ne mazāk kā 450 kadru/s.; Skanēšanas kadru frekvence 4D režīmā ne mazāk kā 45 VOL-kadru/s.; Kino atmiņa 4D režīmā ne mazāk kā 450 volumes; Integrēta HELP funkcija lietošanas instukcijas iegūšanai valsts valoda; |
|  | Mērījumu un aprēķinu paketes | Ginekoloģijas un dzemdniecības mērījumu un aprēķinu programmas, tai skaitā vismaz: - endometrija audzēja analīze (IETA); - dziļā endometriozes analīze (IDEA); - programma olnīcu audzējui klasifikācijai (IOTA-ADNEX); - augļa biometrijas mērījumi BPD, HC, AC, HL, FL, CM un Vp; - Automātiski doplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā doplera |
|  | Datu glabāšana un eksports | Iespēja arhivēt uz cietā diska; Cietā diska ietilpība ne mazāk kā 1 TB SSD; Iekšējā datu glabāšana un datu eksports JPEG, BMP un AVI vai ekvivalentos formātos; Arhīvs statiskiem attēliem, 2D, 3D, 4D video klipiem, 3D/4D jēldatiem; Pilna DICOM pakete |
|  | Konfidencialitāte un drošības funkcionalitāte: | 256 bitu AES cieta diska šifrēšanas veids; Šifrēta DICOM savienojuma iespēja (TLS); Šifrēta un anonīmu datu eksportēšanas iespēja; Operētājsistēmas slēgta pieeja |
|  | Komplektācija | Papildus minētajām prasībām, piedāvājumā iekļauts melnbaltais termoprinteris un arhivēšanas iekārta uz cietā diska, CD/DVD un US cieta diska |
|  | Garantijas laiks | Vismaz 36 mēneši no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas |
|  | Apmācība | Personāla apmācība iekļauta piegādes cenā |
|  | Instrukcija | Lietošanas instrukcija latviešu un/vai angļu valodā |
|  | Piegāde un uzstādīšana | Iekļauta piedāvājuma cenā |
| - Prasības pretendentam |  |  |
| Piegādātājam jābūt vismaz 1 gada pieredzei attiecīgajā jomā – Medicīnas iekārtu piegāde. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā saskaņā ar Iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 2.pielikumu. |  |  |
| - Iekārtu cena |  |  |
| Pretendenta piedāvājumā cenas norādāmas eiro (EUR) atbilstoši iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta prasībām, atsevišķi izdalot pievienotās vērtības nodokli (PVN), ja tas piemērojams. Piegādei līdz projekta realizācijas vietai un uzstādīšanai, ir jābūt iekļautai iekārtas cenā. |  |  |
| - Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai |  |  |
| - Piedāvājumu sagatavo, izmantojot šī iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 1.pielikuma veidni, un tas ietver vismaz šādu informāciju: - Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti); - Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot marku un modeli; - Paredzamais līguma izpildes termiņš; - Piedāvājuma derīguma termiņš; - Piedāvājuma cena EUR bez PVN; - Piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, kontaktinformācija; - Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju. Piedāvājumam pievieno aizpildītu pretendenta kvalifikācijas aprakstu (2.pielikuma veidne). Piedāvājumam vēlams pievienot citus papildus dokumentus (piemēram, ražotāja izdotas brošūras, katalogus, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus), kas cita starpā ietver izvērstāku informāciju par iekārtas tehniskajiem rādītājiem, taču jāņem vērā, ka obligāti iesniedzams piedāvājums 1.pielikuma formā. |  |  |
| - Piedāvājumus jāiesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajā sludinājumā minētajam piedāvājumu iesniegšanas datumam un laikam Pasūtītāja telpās Patversmes iela 23, Rīgā vai jānosūta uz e-pasta adresi: juris.imaks@ljmc.lv (e-pasta sūtījumiem ir jābūt saņemtiem līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam). |  |  |
| - Piedāvājumu vērtēšana |  |  |
| Par uzvarētāju tiks atzīts tas pretendents, kurš būs iesniedzis ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, kas vislabāk apmierinās Pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības. |  |  |

1. pielikums

Piedāvājuma parauga veidne

Piedāvājums

par iepirkuma priekšmetu “Ultrasonogrāfa iekārta (izmantošanai ginekologiem)”

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību” 4.1.1.1. pasākuma “Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros

Pasūtītājs:

Akciju sabiedrība “Latvijas Jūras medicīnas centrs”

Reģ. nr.: 40003306807

Juridiskā adrese: Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005

Kontaktpersona: valdes loceklis Juris Imaks, +371 29512492, juris.imaks@ljmc.lv

Pretendents:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Ŗeģ. Nr. |  |
| Kontaktpersona |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasta adrese |  |

| Iepirkuma priekšmets | Ultrasonogrāfa iekārta (izmantošanai ginekologiem)” |
| --- | --- |
| Piedāvātā aprīkojuma marka un modelis |  |
| Piegādes adrese | Patversmes iela 27, Rīga, LV-1005 |
| Piedāvājuma derīguma termiņš | 3 mēneši |
| Paredzamais piegādes laiks |  |
| Cena, EUR (bez PVN) |  |
| PVN, EUR |  |

Tehniskā specifikācija

| Tehniskā prasība | Parametri | Pretendenta piedāvātie parametri un atsauce uz dokumentāciju |
| --- | --- | --- |
| Iekārtas tips | Universāls digitāls ultrasonogrāfs ginekoloģiskiem un dzemdniecības izmeklējumiem |  |
| Attēlošanas režīmi | 2D(B), 2D(2B), QUAD (4B), 3D, 4D reālā laikā, M-Mode, CFI (color flow mode), CD (color Doppler), PDI (power Doppler imaging) ar plūsmas virziena noteikšanu, Augstas izšķirtspējas Doppler, pulse wave Doppler, High PRF funkcija, vai ekvivalentas programmas; Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/Color Doppler, 2D/2D+Augstas izšķirtspējas doppler programma (HD Flow vai ekvivalents), 2D/2D+mikrovaskularizācijas programma; Triplex režīms reālajā laikā 2D+HD/PW; Specializēta doplera programma īpaši zemu plūsmu mikrovaskularizācijai ar kadru frekvenci vismaz līdz 250 kadri/sekundē un asinsplūsmas noteikšanas minimālo robežu ne lielāku par 0,3 cm/s.; 2 un 4 ekrāna formāta iespēja reāla laikā; Attēla palielināšana (zoom) līdz ne mazāk kā 22 reizēm; 4D attēla palielināšana (zoom) līdz ne mazāk kā 4 reizēm; HD paliepināšanas funkcija; Trapeces veida attēls ar attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem programmu; Bez zondes manipulācijas stara leņķa maiņa (beta view, tilting vai ekvivalents) |  |
| Monitors | Krāsains LCD vai LED monitors ne mazāks kā 23 collas, ar augstas izšķirtspējas attēlojumu |  |
| Aktīvo zonžu pieslēgvietas | Vismaz 4 vienlaicīgi aktīvas zonžu pieslēgvietas un elektroniska pārslēgšanās starp zondēm neizslēdzot iekārtu |  |
| Izmeklēšanas dziļums | No 0 cm līdz vismaz 42 cm |  |
| Konveksā zonde | Frekvenču diapazons no 2 līdz 9 MHz, paredzēta abdomināliem un dzemdniecības izmeklējumiem |  |
| 4D konveksā zonde | Tilpuma (volumetriska) zonde ar frekvenču diapazonu no 2 līdz 8 MHz |  |
| Endokavitālā zonde. | 4D endokavitālā zonde ar frekvenču diapazonu no 4 līdz 9 MHz |  |
| Attēla uzlabošanas funkcijas. | Audu harmoniskā attēlošana; Iespēja mainīt frekvences izmeklēšanas laikā; Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar vismaz 5 pakāpēm; Iespēja optimizēt 2D attēlu – pastiprinājumu un automātiska spektrālā doplera bāzes līnijas un skalas pielāgošana ar 1 (vienas) pogas nospiešanu; Attēla kvalitātes uzlabošanas programma, kas veido attēlu ne mazāk kā no 7 dažādiem apstarošanas leņķiem; Apjoma asins plūsmas noteikšanas programma Dopplera režīmā (Radiant Flow, Doppler Luminance vai ekvivalents); Asins plūsmu noteikšanas programma 2D režīma „B Flow Imaging”, ne izmantojot Dopplera režīma palīdzību; Iespēja veidot lietotāju programmas visām zondēm; Automātikas anotācijas funkcija katram izmeklēšanas režīmam; Piktogrammas bibliotēka katram izmeklēšanas režīmam; |  |
| Vispārējās prasības: | Vadības panelis ar HD krāsainu skārienjūtīgu ekrānu un ne mazāku kā 10 collu; Uz vadības paneļa 2D/3D/4D attēlus attēlošanas reāllaikā; Virtuāls TGC kontroles panelis ar vismaz 8 līmeņiem, bez fiziskām pogām ar līkņu veida regulācijas un saglabāšanas iespēju; Auto TGC funkcionalitātē; Gray Map līkņu regulēšanas iespēja attēlu uzlabošanai ar iespēju mainīt likņus un saglabāt; Skanēšanas kadru frekvence 2D režīmā ne mazāk kā 2800 kadru/s.; Skanēšanas kadru frekvence Color Doppler režīmā ne mazāk kā 450 kadru/s.; Skanēšanas kadru frekvence 4D režīmā ne mazāk kā 45 VOL-kadru/s.; Kino atmiņa 4D režīmā ne mazāk kā 450 volumes; Integrēta HELP funkcija lietošanas instukcijas iegūšanai valsts valoda; |  |
| Mērījumu un aprēķinu paketes | Ginekoloģijas un dzemdniecības mērījumu un aprēķinu programmas, tai skaitā vismaz: - endometrija audzēja analīze (IETA); - dziļā endometriozes analīze (IDEA); - programma olnīcu audzējui klasifikācijai (IOTA-ADNEX); - augļa biometrijas mērījumi BPD, HC, AC, HL, FL, CM un Vp; - Automātiski doplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā doplera |  |
| Datu glabāšana un eksports | Iespēja arhivēt uz cietā diska; Cietā diska ietilpība ne mazāk kā 1 TB SSD; Iekšējā datu glabāšana un datu eksports JPEG, BMP un AVI vai ekvivalentos formātos; Arhīvs statiskiem attēliem, 2D, 3D, 4D video klipiem, 3D/4D jēldatiem; Pilna DICOM pakete |  |
| Konfidencialitāte un drošības funkcionalitāte: | 256 bitu AES cieta diska šifrēšanas veids; Šifrēta DICOM savienojuma iespēja (TLS); Šifrēta un anonīmu datu eksportēšanas iespēja; Operētājsistēmas slēgta pieeja |  |
| Komplektācija | Papildus minētajām prasībām, piedāvājumā iekļauts melnbaltais termoprinteris un arhivēšanas iekārta uz cietā diska, CD/DVD un US cieta diska |  |
| Garantijas laiks | Vismaz 36 mēneši no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas |  |
| Apmācība | Personāla apmācība iekļauta piegādes cenā |  |
| Instrukcija | Lietošanas instrukcija latviešu un/vai angļu valodā |  |
| Piegāde un uzstādīšana | Iekļauta piedāvājuma cenā |  |

Piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts.

| Piedāvājuma datums |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma nosaukums |  |
| Sagatavotāja amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija |  |
|  | Parakstītāja vārds, uzvārds |
|  | Paraksts |

2.pielikums

Pretendenta kvalifikācijas apraksta parauga veidne

Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā (MEDICĪNAS IEkārtU PIEGĀDE)

Īstenoto objektu saraksts

| Īstenošanas gads | Pasūtītājs | Adrese | Tehniskie raksturlielumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Vieta, datums |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendents |  |  |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds |  |  |
| pilnvarotās personas paraksts |  |  |