## Finanšu piedāvājums
Pielikums Nr.2 Iepirkuma ''Oftalmoloģijas aprīkojuma iegāde '' nolikumam, ID Nr. VCA-2026-03
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma ''Oftalmoloģijas aprīkojuma iegāde '', Id. Nr. VCA-2026-03
Pretendents __________________ (nosaukums, reģistrācijas Nr.) (turpmāk – Pretendents), tā ________________ (amats, vārds, uzvārds) personā ir iepazinies ar nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, paredzējis un izvērtējis visus ar ierīces piegādi, uzstādīšanu, garantijas perioda apkalpošanu un personāla apmācību saistītos izdevumus un izmaksas, un, pamatojoties uz to, ir sagatavojis un iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:
Iepirkuma priešmeta daļas Nr. p. k. | Medicīnas iekārta | Skaits | Mērvienība | Ražotājs, nosaukums, modelis | 1 (vienas) vienības cena EUR bez PVN | Cena kopā EUR bez PVN
1 | Oftalmoloģijas aprīkojuma iegāde
1.1. | Acs USG ar pahimetriju iekārta | 1 | gab. |  | 0 | 0
| ( VCA Klīnika “DOLE”, Latgales ielā 357, Rīga) |  |  | ___* % PVN EUR |  | 0
Kopā EUR ar PVN | [5 empty] | 0
1.2. | Fundus kamera ar visiem nepieciešamajiem moduļiem. | 1 | gab. |  | 0 | 0
| ( VCA Klīnika “DOLE”, Latgales ielā 357, Rīga) |  |  | ___* % PVN EUR |  | 0
Kopā EUR ar PVN | [5 empty] | 0
1.3. | Datorizēts oftalmoloģiskais perimetrs | 1 | gab. |  | 0 | 0
| ( VCA Klīnika “Olainmed” Veselības iela 5, Olaine) |  |  | ___* % PVN EUR |  | 0
Kopā EUR ar PVN | [5 empty] | 0
1.4. | Spraugas lampa un lēcas tīklenes izmeklēšanai | 1 | gab. |  | 0 | 0
| ( VCA Klīnika “Olainmed” Veselības iela 5, Olaine) |  |  | ___* % PVN EUR |  | 0
Kopā EUR ar PVN | [5 empty] | 0
1.5. | Zīmju ekrāns redzes pārbaudei | 1 | gab. |  | 0 | 0
| ( VCA Klīnika “Olainmed” Veselības iela 5, Olaine) |  |  | ___* % PVN EUR |  | 0
Kopā EUR ar PVN | [5 empty] | 0
2 | Vienas (1) stundas likme** pilna servisa pakalpojumu nodrošināšanai oftalmoloģijas aprīkojumam pēc garantijas perioda beigām, trīs (3) gadu periodā. | 1 | stunda |  | 0 | 0
|  |  |  | ___* % PVN EUR |  | 0
Kopā EUR ar PVN
Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas piegādi un uzstādīšanu pasūtītājam, t. sk. arī tehnisko apkalpošanu garantijas laikā un personāla apmācību, kā arī visi nodokļi un nodevas ko paredz Latvijas Republikas normatīvie akti.
* Pretendents, aizpildot informāciju, norāda attiecīgajai iekārtai piemērojamo PVN likmi
** Pretendents norāda vienas (1) stundas likmi pilna servisa pakalpojumiem (t.sk. diagnostika, remonts, regulēšana, programmatūras atjaunināšana un citi ar iekārtas darbspējas nodrošināšanu saistīti darbi) oftalmoloģijas aprīkojumam, kas tiek piedāvāts iepirkuma ietvaros, pēc garantijas perioda beigām trīs (3) gadu periodā.
Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:
Pilns vārds, uzvārds
Amats
Paraksts

## tehn_specifikacija
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)
Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums:
Vispārīgās prasības: |  |  |  | Pretendenta sniegta informācija par atbilstību prasībām
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, tai skaitā iekārtas pieslēgšanu Pasūtītāja informācijas sistēmai (Ārsta Birojs);
2 | Piegāde ne ilgāk kā 12 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
3 | Nododot preci ekspluatācijā, piegādātājs nodrošina preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu;
4 | Nodrošināt personāla apmācības un protokolu pielāgošanu (ja attiecināms), ko veic ražotāja sertificēts aplikāciju speciālists, vismaz 20 stundu apmērā.
5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir vismaz 24(divdesmit četri ) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, kuras laikā Pretendents apņemas nodrošināt iekārtas apkopes un pārbaudes saskaņā ar ražotāja noteikto darbu apjomu un periodiskumu bez papildu maksas;
6 | Iesniegt preces ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās preces izplatīšanu un servisa pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā vai Eiropas Savienībā; Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai un servisa pakalpojumu nodrošināšanai;
7 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā 1 (viens) servisa inženieris Latvijas Republikas teritorijā, kurš ir piedāvātās preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā;
8 | Pretendentam ir piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija;
9 | Piedāvātās preces ir jaunas, ražotas ne agrāk kā pirms 12 (divpadsmit) mēnešiem no preces pasūtījuma veikšanas dienas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
10 | Nododot ekspluatācijā preci Pretendentam jānodrošina iekārtas elektrodrošības pārbaudi, funkciju testēšanu un novērtēšanu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461 Medicīnisko ierīču noteikumi (ja attiecināms)
* Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Piešķiramie bonuss punkti | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Acs USG ar pahimetriju iekārta
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
Klase 2017/745:
Apkopju biežums:
1. | Acs USG ar pahimetriju iekārtas vispārējais apraksts
1.1. | Iekārta paredzēta oftalmoloģisko izmeklējumu veikšanai, nodrošinot B-scan ultrasonogrāfiju, radzenes biezuma (pahimetrijas) mērījumus
1.2. | LED vai LCD krāsu ekrāns: vismaz 12 collas, izšķirtspēja Full HD (1920×1080) vai ekvivalenta | Ja monitora izmērs pa diagonāli ≥15, +5 punkti | 5
1.3. | Fiziska vai skārienjūtīga tastatūra pacientu datu ievadei
1.4. | Komplektācija:
1.4.1. | Zondes turētājs
1.4.2. | Bezvadu tastatūra, datorpele
1.4.3. | Ierīce, darba stacijas pozicionēšanai un augstuma regulēšanai, kas atvieglo iekārtas pielāgošanu izmeklējumu veikšanai
1.4.4. | Iespēja drukāt izmeklējumu ( bildes) rezultātus (iebūvēta vai ārēja drukas ierīce) Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +2 punkti | 2
1.4.5. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
2. | Tehniskās prasības – B-scan ultrasonogrāfija
2.1. | Zondes frekvence: ≥ 15 MHz
2.2. | Frekvences tips: Fiksēta vai regulējama
2.3. | Augstas izšķirtspējas B-scan ar aksiālo izšķirtspēju ≤0,20 mm
2.4. | Attēla dziļums regulējams
2.5. | Pastiprinājuma (gain) regulēšana vismaz manuāla
3. | Pahimetrijas funkcija
3.1. | Mērījuma diapazons vismaz 300-999 µm
3.2. | Mērījuma precizitāte ± 10 µm vai labāka | Ja tiek nodrošināta precizitāte ±5 µm , +5 punkti | 5
3.3. | Veikto mērījumu skaits vismaz 5 mērījumi vienā sesijā
4. | Attēlu apstrādāšanas programmas
4.1. | Attēlu analīzes programmas standarta mērījumiem un aprēķiniem
4.2. | Attēlu apstrādes programmas: kontrasta un spilgtuma regulēšana, pelēktoņu optimizācija, tālummaiņa (zoom), attēla iesaldēšana (freeze).
4.3. | Video ieraksta funkcija, eksporta formāts: vismaz MP4, AVI vai ekvivalents Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +2 punkti | 2
5. | Datu uzglabāšana un integrācija
5.1. | Iekšējā atmiņa iespēja uzglabāt vismaz 1000 pacientu vai eksportēt uz ārēju datu nesēju
5.2. | Savienojamība: vismaz 2 USB porti, 1 LAN ports
5.3 | Iekārtai jānodrošina attēlu eksportēšana standarta formātos (piem., JPEG, PNG, PDF vai DICOM – atbilstoši ražotāja specifikācijai)
6. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, kuras laikā Pretendents apņemas nodrošināt iekārtas apkopes un pārbaudes saskaņā ar ražotāja noteikto darbu apjomu un periodiskumu bez papildu maksas( mēnešos) | Pretendenta piedāvātais garantijas termiņa ilgums: 1) 24 mēneši – 0 punkti 2) 36 mēneši – 2 punkti 3) 48 mēneši – 4 punkti 4) 54 mēneši – 5 punkti | 5
Fundus kamera
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
Klase 2017/745:
Apkopju biežums:
1. | Vispārējais apraksts
1.1. | Paredzēta tīklenes struktūru diagnostikai, dokumentēšanai un skrīningam
1.2. | Stacionārā iekārta, datu ievadei paredzētas bezvadu tastatūra, datorpele
1.3. | Iekārtai jānodrošina augstas izšķirtspējas krāsu attēli un vairāki attēlveidošanas režīmi
1.4. | Skārienekrāns (ja integrēts – atzīmēt piedāvājumā)
1.5. | Strāvas adapters/kabelis
1.6. | Datu kabeļi
1.7. | Programmatūras licences, tostarp attālinātai apskatei (ja nepieciešams)
1.8. | Elektriski regulējamais galdiņš Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +5 punkti | 5
1.9. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
2. | Funkcionālās prasības
2.1. | Konfokāla vai tehnoloģiski ekvivalenta augstas kvalitātes krāsu attēlveidošanas tehnoloģija
2.2. | Attēla uzņemšana caur minimālu zīlītes diametru ne lielāku kā 3.0 mm bez acu zīlītes paplašināšanas
2.3. | Automātiska vai pusautomātiska fokusēšana un ekspozīcija | Ja tiek nodrošināta pilnībā automatizēta darbība, tajā skaitā auto-izlīdzināšana, auto-fokusēšana, auto-ekspozīcija, auto-attēla uzņemšana, +5 punkti | 5
2.4. | Pieejama automātiska mozaīkas (mosaic) funkcija, kas veido panorāmas attēlus ≥70° | Ja tiek nodrošināta panorāmas mozaīkas funkcija ≥80°, +3 punkti | 3
2.5. | Samazināta zibspuldzes intensitāte pacientu komfortam Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +2 punkti | 2
3. | Attēlveidošanas režīmi
3.1. | Iekārtai jānodrošina vismaz šādi attēlveidošanas režīmi vai to analogi:
3.1.1. | Bez sarkanā (Red-free)
3.1.2. | Zilais, sarkanais kanāli
3.1.3. | Ārējās acs attēlveidošana (external eye imaging)
3.1.4. | Baltā LED konfokālais attēls ( TrueColor) Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +2 punkti | 2
3.1.5. | Stereo attēlveidošana redzes nerva diska 3D novērtēšanai Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +2 punkti | 2
4 | Tehniskie parametri
4.1. | Attēla lauks (FOV): ne mazāks kā 45° vienas uzņemšanas laikā
4.2. | Panorāmas attēls ar mozaīkas funkciju: līdz 80°, bez lietotāja manuālas apvienošanas
4.3. | "Dzīvais" video attēls infrasarkanajā diapazonā jeb Reāllaika fokusēšanas priekšskatījums (IR vai tehnoloģiski ekvivalents risinājums)
4.4. | Digitālā attēla izšķirtspēja ne mazāka kā 12 MP vai tehnoloģiski ekvivalenta | Ja tiek nodrošināta augstāka izšķirtspēja, 14 -15.9 MP - +2 punkti; 16 - 17.9 MP - +3 punkti; ≥18 MP -+5 punkti | 5
5 | Datu pārvaldība un savienojamība
5.1. | Iekārtai jānodrošina attēlu eksportēšana standarta formātos (piem., JPEG, PNG vai DICOM – atbilstoši ražotāja specifikācijai)
5.2. | Iespēja veikt attēlu attālinātu apskati (piem., Remote Viewer vai ekvivalents risinājums) no datoriem tajā pašā lokālajā tīklā (LAN)
5.3. | Iespēja veikt attālinātu izmeklējuma vadību (Remote Exam vai analogs risinājums). Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +3 punkti | 3
5.4. | Savietojamība ar trešo pušu AI skrīninga risinājumiem vai atvērts DICOM/eksporta formāts integrācijai
6 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, kuras laikā Pretendents apņemas nodrošināt iekārtas apkopes un pārbaudes saskaņā ar ražotāja noteikto darbu apjomu un periodiskumu bez papildu maksas( mēnešos) | Pretendenta piedāvātais garantijas termiņa ilgums: 1) 24 mēneši – 0 punkti 2) 36 mēneši – 2 punkti 3) 48 mēneši – 4 punkti 4) 54 mēneši – 5 punkti | 5
Datorizēts oftalmoloģiskais perimetrs
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
Klase 2017/745:
Apkopju biežums:
Veicamās funkcijas: Statiskā un kinētiskā perimetrija
1 | Tehniskās prasības:
1.1. | Stimulu parametri
1.1.1. | Stimula izmērs: Goldmann I–V vai ekvivalenta stimulu izmēru sistēma
1.1.2. | Stimulu avots: LED projekcijas sistēma vai tehnoloģiski ekvivalents risinājums
1.1.3. | Vizuālā skata lauks: vismaz 90˚
1.1.4. | Pamata stimula tips: balts uz balta
1.1.5. | Papildus stimulu tipi: Zils uz dzeltena (SWAP); Zils uz balta; Sarkans uz balta Prasība nav obligāta! | Ja tiek nodrošināti papildus stimulu tipi, +2 punkti | 2
1.2. | Testēšanas parametri
1.2.1. | Testēšanas attālums 30±1 cm vai atbilstoši ražotāja standartam
1.2.3. | Fona apgaismojums: 31.5 ASB vai ekvivalents cd/m² atbilstoši starptautiskajam perimetrijas standartam
1.3. | Fiksācijas kontrole:
1.3.1. | Heijl-Krakau aklās zonas kontrole
1.3.2. | Acs pozīcijas monitorēšana (video vai analogs risinājums)
1.3.3. | Skatiena nobīdes izsekošana
1.3.4. | Galvas pozīcijas kontrole vai analogs risinājums
1.3.5. | Vertex kontrole vai cita ekvivalenta metode testēšanas attāluma nodrošināšanai
1.3.6. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
2 | Izmeklēšanas veidi:
2.1. | Obligātā sliekšņa testēšanas bibliotēka: 24-2, 30-2, 10-2, Estermann (vismaz binokulārs – darba spējas izvērtēšanai)
2.2. | Obligātās sliekšņa testēšanas stratēģijas: SITA Standard / Fast (vai analogas adaptīvās stratēģijas)
2.3. | Specializētas programmas: 60-4, C-sērijas programmas (C40, C64, C76, C80), C-Armaly, makulas skrīninga tests, Superior 36 vai analogs, plašas perifērijas skrīninga programmas (>60°), nazālais solis vai analogs, monokulārs Estermann Prasība nav obligāta! | Ja tiek nodrošinātas vismaz 5 specializētās programmas, +2 punkti | 2
2.4. | Specializētas stratēģijas: SITA-SWAP, Full Threshold, FastPac vai analogas adaptīvas stratēģijas Prasība nav obligāta! | Ja šīs stratēģijas tiek nodrošinātas, +2 punkti | 2
3. | Papildfunkcijas
3.1. | Foveal sliekšņa pārbaude vai analogs
3.2. | Automātiska pupilometrija Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +5 punkti | 5
3.3. | Pacienta refrakcijas pielāgošanas iespēja bez proves lēcas Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +2 punkti | 2
4. | Programmatūras iespējas:
4.1. | Glaukomas hemi lauka analīze vai analogs
4.2. | Redzes lauka indekss (VFI vai analogs)
4.3. | Vadīta progresijas analīze
4.4. | Viena lauka analīze
4.5. | Sērijas lauka pārskats
4.6. | Papildus:
4.6.1. | Pielāgojamas un izveidojamas testa programmas, datu bāze ar iespējām to rediģēt
4.6.2. | Datu bāze ar rediģēšanas iespējām
4.6.3. | Pacienta datu salīdzināšana dinamikā
4.6.4. | Statistikas un kombināciju analīze
5. | Savienojamība:
5.1. | Datortīkla pieslēgums (LAN)
5.2. | Iekārtai jānodrošina attēlu eksportēšana standarta formātos (piem., JPEG, PNG vai DICOM – atbilstoši ražotāja specifikācijai)
6. | Komplektācija:
6.1. | Datorizēts redzes lauka perimetrs ar iebūvētu datoru un skārienjutīgu ekrānu vai integrētu vadības paneli
6.2. | Pretputekļu pārvalks
6.3. | Nepieciešamo vadu, kabeļu, stiprinājumu komplekts
6.4. | Vēlams elektriski regulējamais galdiņš Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +5 punkti | 5
7 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, kuras laikā Pretendents apņemas nodrošināt iekārtas apkopes un pārbaudes saskaņā ar ražotāja noteikto darbu apjomu un periodiskumu bez papildu maksas( mēnešos) | Pretendenta piedāvātais garantijas termiņa ilgums: 1) 24 mēneši – 0 punkti 2) 36 mēneši – 2 punkti 3) 48 mēneši – 4 punkti 4) 54 mēneši – 5 punkti | 5
Spraugas lampa un lēcas tīklenes izmeklēšanai
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
Klase 2017/745:
Apkopju biežums:
1. | Tehniskās prasības (komplektācija)
1.1. | Galileja tipa konverģējošs 5 palielinājumu binokulārs mikroskops
1.2. | Integrēts LED gaismas avots ar intensitātes regulēšanu
1.3. | Okulāru palielinājums – 12.5x (±1x)
1.4. | Okulāru dioptriju kompensācija diapazonā vismaz ±8D
1.5. | Vismaz 5 līmeņu optiskais palielinājums, kas nodrošina no 6 līdz 40x palielinājumu
1.6. | Zoom tipa palielinājums Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +2 punkti | 2
1.7. | Redzes lauka izmēri nodrošina vismaz 6 – 38 mm diapazonu
1.8. | Starpzīlīšu attāluma mērījumi diapazonā vismaz 55 - 80 mm diapazonā
1.9. | Objektīva fokusa darba attālums ne mazāk kā 65 mm
1.10. | Spraugas noliekuma leņķis vertikāli diapazonā no 0° - 20° vai plašāks, nepārtraukti mainīgs
1.11. | Gaismas kūlīša spraugas maksimālais platums vismaz līdz 10 mm vai plašāks
1.12. | Spraugas garums diapazonā no 1 - 12 mm vai plašāks
1.13. | Projekcijas palielinājums vismaz robežās no 0.9 – 1.2x (1 ±0,2)
1.14. | Spraugas rotācijas diapazons 0° - 180° nepartraukti mainīgs
1.15. | Integrēti filtri vismaz šādi – Kobalta zilais, zaļaiš (sarkano absorbējošais),sarkanais, dzeltenais | Ja tiek nodrošināti multi-coated filtri ar ≥90% gaismas caurlaidību, +2 punkti | 2
1.16. | Lampas bāzes kustības diapazons vismaz 30 mm vertikāli, vismaz 100 mm laterāli, vismaz 100 mm gareniski
1.17. | Komplektā spraugas lampai piemērots galdiņš ar elektrisku augstuma regulāciju, uz riteņiem ar bremzi
1.18. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
2. | Lēcas tīklenes izmeklēšanai
2.1 | Vēlama lēca tīklenes izmeklēšanai 90D ±1D - 1 gab. Prasība nav obligāta! | Ja šī lēca tiek nodrošināta, +2 punkti, ja lēca ir starptautiski atzīta premium klases ražotāja ar daudzslāņu optisko pārklājumu, +5 punkti | 5
2.2 | Vēlama lēca tīklenes izmeklēšanai 60D ±1D - 1 gab. Prasība nav obligāta! | Ja šī lēca tiek nodrošināta, +2 punkti, ja lēca ir starptautiski atzīta premium klases ražotāja ar daudzslāņu optisko pārklājumu, +5 punkti | 5
3. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, kuras laikā Pretendents apņemas nodrošināt iekārtas apkopes un pārbaudes saskaņā ar ražotāja noteikto darbu apjomu un periodiskumu bez papildu maksas( mēnešos) | Pretendenta piedāvātais garantijas termiņa ilgums: 1) 24 mēneši – 0 punkti 2) 36 mēneši – 2 punkti 3) 48 mēneši – 4 punkti 4) 54 mēneši – 5 punkti | 5
Zīmju ekrāns redzes pārbaudei
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
Klase 2017/745:
Apkopju biežums:
1. | Tehniskās prasības (komplektācija)
1.1. | Monitors ar integrētu vadības datoru
1.2. | Testēšanas distance vismaz 2-6 m diapazonā
1.3. | Gaismu neatstarojošs displejs
1.4. | Displeja apgaismojums vismaz ≥170 cd/m2 | Ja tiek nodrošināts apgaismojums ≥250 cd/m², +3 punkti | 3
1.5. | Monitora izmērs pa diagonāli ne mazāks par 19'' | Ja monitora izmērs pa diagonāli ≥21, +5 punkti | 5
1.6. | Ar bezvadu tālvadības pulti
1.7. | Standarta testi, tajā skaitā optotipu, kontrasta, krāsu un stereo
1.8. | Ir iespējams mainīt testu secību
1.9. | Vismaz Letters, Numbers, Symbols, Snellen E, Landolt C, ETDRS optotipi, astigmatisma tests,sarkanais/zaļš tests vai analogi optotipi
1.10. | Stereotests, Worth tests Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +5 punkti | 5
1.11. | Jānodrošina vismaz horizontālā, vertikālā, atsevišķa burta maskēšanas funkcija
1.12. | Asuma mērvienības vismaz decimālas, LogMar, Snellen (m)
1.13. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
1.14. | Piemērots sienas montāžai
1.15. | Komplektācijā:
1.15.1. | sienas stiprinājums un papildus stiprinājumi, ja tādi nepieciešami
1.15.2. | sarkani-zaļās brilles
1.15.3. | bezvadu tālvadības pults
2 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, kuras laikā Pretendents apņemas nodrošināt iekārtas apkopes un pārbaudes saskaņā ar ražotāja noteikto darbu apjomu un periodiskumu bez papildu maksas( mēnešos) | Pretendenta piedāvātais garantijas termiņa ilgums: 1) 24 mēneši – 0 punkti 2) 36 mēneši – 2 punkti 3) 48 mēneši – 4 punkti 4) 54 mēneši – 5 punkti | 5
Komisija pretendentu piedāvājumu iekārtai vērtēs pēc šādiem kritērijiem:
Daļa | Vērtējamo parametru nosaukums | Maksimālais punktu skaits
A | 1 komplekta iegādes finanšu piedāvājums | 70
B | Iekārtas papildus specifikācijas punkti ( iekļaujot punktus par papildus garantīju) | 18-32
B1 | Acs USG ar pahimetriju iekārta | 19
B2 | Fundus kamera | 32
B3 | Datorizēts oftalmoloģiskais perimetrs | 23
B4 | Spraugas lampa un lēcas tīklenes izmeklēšanai | 19
B5 | Zīmju ekrāns redzes pārbaudei | 18
C | Vienas (1) stundas likmes pilna servisa pakalpojumu nodrošināšanai oftalmoloģijas aprīkojumam pēc garantijas perioda beigām, trīs (3) gadu periodā finanšu piedāvājums. | 10
∑ | KOPĀ | 98 - 112
1 komplekta iegādes finanšu piedāvājuma cena (A)
(A) piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu (EUR) bez PVN tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 70 punkti. Pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti, izmantojot šādu formulu:
A = Azem/ Aver x 70, kur
Azem – viszemākā piedāvātā kopējā cena,
Aver– vērtējamā piedāvājuma kopējā cena.
Nosakot punktu skaitu kritērijā A un ∑ noapaļo līdz 2 cipariem aiz komata