## Laboratorijas iekārtas
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Pielikums Nr. 3 iepirkumam Nr. 24032026/3 SIA ''Ādažu desu darbnīca"
Lote Nr. 1 Laboratorijas iekārtas
Poz. nr. | Nosaukums | Vienību skaits, gab. | Apraksts | Pretendenta piedāvājums | Ražotājs | Modelis | Cena, Eur bez PVN | Summa, Eur bez PVN
1 | Inkubators | 2 | Divas durvis, iekšējās stikla, ārējās nerūsējošā tērauda, plaukti nerūsējošā tērauda. Temperatūras izšķirtspēja – ne sliktāk par 0,5 °C. Temperatūras diapazons no istabas +5° C līdz vismaz +100 °C, Kameras tilpums: vismaz 55 Litri Iekārtas ārējais platums nav lielāks par 620 mm. Iekārtas ārējais dziļums nav lielāks par 770 mm. Iekārtas ārējais augstums nav lielāks par 715 mm. Iekšējas kameras tilpums: ne mazāk par 380×380×380 mm Komplektā vismaz divi plaukti. Iespēja maksimāli uzstādīt ne mazāk ka 6 plauktus. Iekārtas svars ne lielāks par 50 kg. Elektrības pieslēgums: 230 V, 50/60 Hz. |  |  |  |  | 0
2 | Ledusskapis | 2 | Iinstalācijas veids: brīvi stāvošs enerģijas patēriņš: ne vairāk par 137 KWh/gadā trokšņa līmenis: ne vairāk par 40 dB kopējā ietilpība: 120-130 L augstums: ne vairāk par 85 cm Platums: ne vairāk par 58 cm Dziļums: ne vairāk par 58 cm Svars: ne vairāk par 30 kg Saldešanas spēja: ne sliktāk par 2 kg/24 st. Autkausēšanas režims: automatisks |  |  |  |  | 0
3 | Ūdens vanna | 1 | Ūdens vanna termostats Temperatūras diapazons: ne šaurāks par istabas +5C...99 °C. Temperatūras stabilitāte: ±0,2 °C Tilpums vismaz 12 litri, atvērums ne mazāks par 310 x 290 mm. Gabarīta izmēri (W x D x H): ne lielāki par 340 x 400 x 380 mm Taimers: līdz 999 minūtēm Caurspidīta plastikata vāks komplektā Elektrības pieslēgums: 220V, 1 fāze Jauda: 800-1000 W |  |  |  |  | 0
4 | Laboratorijas svari | 1 | Maksimālais svars – ne mazāk par 1200 g Linearitāte: ne sliktāk par 0.03 g Izšķirtspēja: ne sliktāk par 0.01 g Stabilizācijas laiks ne lielāks par 1.5 s LCD displejs Korpuss: Svēršanas plātformas izmēri: vismaz 140 x 170 mm Svēršanas plātes materials: nerūsējošais tērauds Barošana: No tīkla. Iespēja lietot ar baterijas 4 gab. AA Izmēri: ne lielāki par 55 mm x 225 mm x 205 mm Svars: ne vairāk par 1 kg |  |  |  |  | 0
5 | Autoklāvs | 1 | Iekārta paredzēta šādu priekšmetu sterilizācijai: iepakoti un neiepakoti cieti ķermeni, nelieli poraini priekšmeti, B tipa dobie trauki (sekli, ar platām iedobēm), stikla, plastmasas un metāliski priekšmeti, šķidrumi, atkritumu maisi. Kameras iekšējais diametrs ne lielāks kā 300 mm. Kameras iekšējais dziļums ne mazāks kā 700 mm. Kameras iekšējais tilpums robežās no 50 līdz 60 litriem. Kameras materiāls nerūsējošais tērauds ne sliktāk par AISI316 Temperatūras diapazons vismaz no 100 °C līdz 134 °C. Sterilizācijas laika režīms vismaz no 1 līdz 250 minūtēm. Maksimālais spiediens vismaz 2,1 bar. Vismaz 10 programmas LCD displejs Ar RS232 pieslēgvietu, lai varētu iekārtu savienot ar pinteri vai datoru. Hidrauliska durvju bloķēšanas sistēma. Drošības spiediena poga. Atvērta vāka sensors. Elektrības pieslēgums: 230 V, 50/60 Hz. Riteņiši komplektā |  |  |  |  | 0
6 | pH metrs | 1 | Mērījumu diapazons: -2.00 – 16.00 pH vai plašāks. Izšķirtspēja: 0.01 pH Precizitāte: ±0.01 pH Temperatūra: -5-+ 105 C mV diapazons no -2 000.000 līdz 200.000 pH kalibrācija: automātiska 1 vai 2 punktu. Zonde: pH/temperatūras/mV (komplektā) Izmērs: ne lielāki par 230 x 150 x 80 mm Vismaz 4.3 collu LCD displejs Porti: RS232, USB, BNC Komplektācija: pH metrs, elektrods ar 1 m kabeli |  |  |  |  | 0
7 | Laboratorijas blenderis | 1 | Peristaltiskais blenderis (stomahers). - Vibrāciju ātrums: mainīgs: 4, 6, 8, 10 sitieni/sek. - Piemērots paraugu homogenizēšanai 400 ml maisiņos. - Regulējams homogenizēšanas laiks sākot no 1 sek. Minimālais tilpums ne vairāk par 50 ml Maksimālais tilpums ne mazāks par 400 ml Jauda: ne lielāka par 140W |  |  |  |  | 0
8 | Gaismas mikroskops | 1 | Trinokularais mikroskops Apgaismojums: LED 3W ar intensitātes kontroli Komplektā iekļauti vismaz šādi objektīvi: 1 gab. 4x/0.10 (WD 17.9 mm) 1 gab. 10x/0.25, (WD 5.3 mm) 1 gab. 40x/0.65, (WD 0.61 mm) Komplektā iekļauti vismaz šādi okulāri: 2 gab. 10x/18; Paraugu galdiņš ne mazāks par 140 x 135 mm ar pārvietošanas diapazonu ne mazāku par 76 x 40 mm. Komplektā Abbe n.a. 1.25 kondensators Fokusa izšķirspeja: ne sliktāk par 2 um |  |  |  |  | 0
9 | Ūdens attīrīšanas iekārta | 1 | 1. Sistēmas apraksts Šī konfigurācija apvieno attīrīšanas moduļus, lai nodrošinātu: - 3. tipa ūdeni - 1. tipa ultra tīru ūdeni Sistēma ir piemērota laboratorijām, kur nepieciešams gan tehniski tīrs ūdens, gan īpaši tīrs ūdens. 2. Sistēmas komponenti 2.1 3.tipa ūdens attīrīšanas modulis • Ražotais ūdens tips: 3. tips (tehniski tīrs ūdens) • Attīrīšanas tehnoloģijas: - Reversā osmoze (RO) - Aktivētās ogles priekšfiltrācija - Mehāniskā daļiņu filtrācija • Ražošanas ātrums: līdz 10 L/h • Diennakts jauda: līdz 240 L/dienā • Tipiska ūdens kvalitāte: - Elektrovadītspēja: <20 µS/cm (atkarībā no ieplūdes ūdens) - TOC: <2000 ppb • Iezīmes: - Skārienjūtīgs ekrāns ar reāllaika datiem par ūdens kvalitāti - Automātiska sanitizācija - Attālinātā uzraudzība - RFID kasetņu atpazīšana • Sertifikācija: CE, ISO 9001, ISO 14001, RoHS 2.2 RO kasetne • Pielietojums: Reversās osmozes membrānas kasetne • Funkcija: Noņem >95% jonu, daļiņu, baktēriju un organisko vielu no krāna ūdens • Izvietojums: Iekš 3.tipa ūdens moduļa 2.3 Ūdens uzglabāšanas tvertne • Tilpums: 3 litri • Funkcija: Atmosfēriska starpuzglabāšanas tvertne 3. tipa ūdenim pirms pulēšanas • Materiāls: Augsta blīvuma polietilēns ar UV aizsardzību • Dizains: Kompakts, piemērots novietošanai uz galda vai sienas • Savienojamība: Tieša padeve uz 1.tipa ūdens moduli vai ar gravitācijas vārstu 2.4 Gravitācijas vārsts • Funkcija: Manuāla dozēšana ar gravitācijas spēku no tvertnes • Materiāls: Ķīmiski izturīgs polimērs • Pielietojums: Vienkārša 3. tipa ūdens uzpilde vispārējām vajadzībām 2.5 1.tipa ūdens attīrīšanas modulis • Ražotais ūdens tips: 1. tips (ultra tīrs ūdens) • Ievades ūdens prasības: 3. tipa ūdens no SR 240 • Izejošā ūdens kvalitāte: - Pretestība: 18.2 MΩ·cm (25 °C) - TOC: <5 ppb - Baktērijas: <1 CFU/mL (ar galīgo filtru) - Daļiņas: >99% noņemšana ≥0.22 μm • Dozēšanas ātrums: līdz 2 L/min • Displejs: Reāllaika pretestības un TOC indikācija • Kasetņu izsekošana: RFID identifikācija • Dozēšana: Manuāls dozators vai tālvadības vārsts 2.6. Jonu apmaiņas kasetne • Pielietojums: Jonu apmaiņas kasetne • Funkcija: Noņem atlikušos jonus un organiskos savienojumus, lai nodrošinātu 1. tipa ūdeni • Izvietojums: Iekš 1.tipa ūdens moduļa 2.7 Gala filtrs • Tips: 0.22 μm hidrofīls PES filtrs • Funkcija: Mikrobioloģisks barjers pie dozēšanas punkta • Pielietojums: Šūnu kultūras, PCR, fermentu testi • Autoklāvējams: Jā 3. Kopsavilkums par sistēmas parametriem Parametrs: 3. tipa modulis Ražotais ūdens tips: 3. tips Pretestība: <20 µS/cm TOC: <2000 ppb Dienas jauda: līdz 240 L/dienā Baktērijas / Endotoksīni: N/A Pielietojumi: Vispārīgi, skalošana Parametrs: 1.tipa modulis Ražotais ūdens tips: 1. tips Pretestība: 18.2 MΩ·cm @ 25 °C TOC: <5 ppb Dienas jauda: līdz 2 L/min (dozēšana) Baktērijas / Endotoksīni: <1 CFU/mL / <0.03 EU/mL (ar filtru) Pielietojumi: Analītiski, molekulāri 4. Sertifikācija un atbilstība • CE marķējums • ISO 9001 / ISO 14001 • RoHS un REACH atbilstība • Atbilstība GMP/GLP videi • Atbilstība USP un ISO 3696 (1. tipa ūdens) |  |  |  |  | 0
10 | Koloniju skaitītājs | 1 | Koloniju manuālai skaitīšanai Petri traukos 50 – 90 mm (ar centrēšanas palīglīdzekļiem - gredzeniem). Pielāgojama spiediena intensitāte skaitīšanas laikā. Skaitīšanas apstiprinājums ar skaņas signālu. Elastīgi regulējams palielināmais stikls ar palielinājumu 2x. LED displejs līdz 4 zīmēm (0-1999). Ar gaišu, tumšu fonu un Wolffügel režģi. |  |  |  |  | 0
11 | Automātiskā pipete | 2 | Darbības diapazons 100- 1000 ul Precizitāte: ne sliktāk par 6 ul Precizitāte: 0.6% Komplektā: pipešu uzgali 50 – 1000 ul.– 1 paka. (1000 gab.) |  |  |  |  | 0
12 | Gaisa dezinficēšanas ierīce | 1 | Četru filtru sistēma (HEPA, ULPA) Filtrē daliņas līdz 0.1um Filtrē SARS-COV2 Klusa darbība 375 dienas filtrs Moderns dizains Efektivitāte (620 m3/st.) Filtrē gaisu no alergēniem, vīrusiem, putekļiem, baktērijām, smakām, gāzēm, mikrodaļiņām Gabarīti: 400 x 400 x 669 mm Svars: 14 kg Trokšņa līmenis: līdz 49 dBa Dubultais displejs Automātiskā gaisa kvalitātes parametru (daļiņu skaitīšana) |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Kopā, Eur bez PVN | 0
Pretendents apliecina, ka:
- piedāvājums atbilst visām tehniskajām prasībām;
- piedāvātais aprīkojums ir jauns un nelietots;
- visas izmaksas ir iekļautas cenā;
- piedāvājums ir spēkā vismaz 210 dienas.
Paraksts / datums