Pielikums Nr. 3

iepirkumam Nr. ĀDD 13052026/1

SIA „ Ādažu desu darbnīca”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam:
“Gaļas pārstrādes ceha laboratorijas iekārtu piegāde”
ID Nr. ĀDD 13052026/1

- Luminometrs

| Nr. | Parametrs | Minimālā prasība | Pretendenta piedāvājums (ražotājs, modelis, tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ierīces tips | ATP luminometrs |  |
| 2 | Displejs | 5" triecienizturīgs skārienekrāns |  |
| 3 | Mērījumu diapazons | Ne mazāk kā 0–20 000 RLU |  |
| 4 | Izšķirtspēja | Ne sliktāka kā 1 RLU |  |
| 5 | Mērījuma laiks | Ne vairāk kā 10 sekundes |  |
| 6 | Jutība | Zem 1 femtomola ATP |  |
| 7 | Darba temperatūra | 0 °C līdz +45 °C |  |
| 8 | Relatīvais mitrums | 20–85% bez kondensāta |  |
| 9 | Datu uzglabāšana | Iekšējā atmiņa un datu sinhronizācija |  |
| 10 | Savienojumi | Wi-Fi un USB |  |
| 11 | Barošana | Uzlādējams akumulators |  |
| 12 | Funkcionalitāte | - ATP higiēnas kontrole - Mikroorganismu un enzīmu testu atbalsts - Reāllaika datu sinhronizācija - Auditācijas un HACCP/FSMA/GFSI atbalsts - Trendu analīze un atskaites - Daudzlietotāju režīms ar PIN piekļuvi |  |
| 13 | Garantija | Ne mazāk kā 12 mēneši Garantijas remonta laikā piegādātājs pēc iespējas nodrošina aizvietošanas iekārtu. |  |

- Laboratorijas inkubators

Piegādājamajai iekārtai jābūt laboratorijas inkubatoram ar dabisko gaisa cirkulāciju, paredzētam mikrobioloģijas, farmācijas, pārtikas analītikas, medicīnas un pētniecības laboratoriju vajadzībām. Piedāvātajai iekārtai jābūt jaunai, nelietotai, rūpnieciski ražotai un CE marķētai.

| Nr. | Parametrs | Minimālā prasība | Pretendenta piedāvājums (ražotājs, modelis, tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iekārtas tips | Laboratorijas inkubators ar dabisko konvekciju |  |
| 2 | Kameras tilpums | ne mazāk kā 74 L |  |
| 3 | Temperatūras diapazons | vismaz no +20 °C līdz +80 °C |  |
| 4 | Darba temperatūras diapazons | vismaz +5 °C virs apkārtējās vides temperatūras līdz +80 °C |  |
| 5 | Temperatūras iestatīšanas precizitāte | ne sliktāka kā 0.1 °C |  |
| 6 | Temperatūras sensors | Pt100 sensors vai ekvivalents |  |
| 7 | Vadības sistēma | Digitāls PID mikroprocesora kontrolieris ar krāsu displeju |  |
| 8 | Taimeris | Regulējams vismaz no 1 minūtes līdz 99 dienām |  |
| 9 | Gaisa padeves regulēšana | Elektroniski regulējama svaigā gaisa padeve |  |
| 10 | Konvekcija | Dabiskā konvekcija |  |
| 11 | Iekšējais materiāls | Nerūsējošais tērauds |  |
| 12 | Korpusa materiāls | Nerūsējošais tērauds vai ekvivalents izturīgs materiāls |  |
| 13 | Iekšējie izmēri | aptuveni 400 × 560 × 330 mm |  |
| 14 | Maksimālā kameras slodze | ne mazāk kā 120 kg |  |
| 15 | Maksimālā slodze uz plauktu | ne mazāk kā 20 kg |  |
| 16 | Plauktu skaits komplektācijā | vismaz 2 gab. |  |
| 17 | Maksimālais plauktu skaits | vismaz 6 gab. |  |
| 18 | Datu pieslēgums | Ethernet vai ekvivalents datu komunikācijas interfeiss |  |
| 19 | Datu uzskaite | Iespēja eksportēt vai nolasīt datu žurnālus |  |
| 20 | Drošības sistēma | Pārkaršanas aizsardzība un autodiagnostika |  |
| 21 | Barošanas spriegums | 230 V, 50/60 Hz |  |
| 22 | Elektriskā jauda | ne vairāk kā 1250 W |  |
| 23 | Sertifikācija | CE marķējums |  |
| 24 | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši. Piegādātājam jānodrošina garantijas serviss Latvijas teritorijā vai Eiropas Savienībā. Garantijas remonta laikā piegādātājs pēc iespējas nodrošina aizvietošanas iekārtu. |  |

# Komplektācija

elektrobarošanas kabelis;

lietošanas instrukcija angļu valodā;

kalibrācijas sertifikāts;

visa pilnvērtīgai darbībai nepieciešamā standarta komplektācija.

# Kvalitātes prasības

Iekārtai jāatbilst Eiropas Savienības drošības un elektromagnētiskās savietojamības prasībām.

- Ūdens vannas iekārta

Laboratorijas ūdens vannas iegāde ar digitālu temperatūras kontroli, paredzēta laboratorijas paraugu termostatēšanai, inkubācijai un temperatūras uzturēšanai.

| Nr. | Parametrs | Minimālā prasība | Pretendenta piedāvājums (ražotājs, modelis, tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iekārtas tips | Laboratorijas ūdens vanna |  |
| 2 | Darba tilpums | ne mazāk kā 22 litri |  |
| 3 | Temperatūras diapazons | vismaz no +10 °C virs apkārtējās vides līdz +95 °C |  |
| 4 | Temperatūras regulēšana | Digitāla mikroprocesoru vadība |  |
| 5 | Temperatūras iestatīšanas precizitāte | ne sliktāka par 0,1 °C |  |
| 6 | Temperatūras stabilitāte | ne sliktāka par ±0,2 °C |  |
| 7 | Displejs | Digitāls displejs temperatūras attēlošanai |  |
| 8 | Vannas materiāls | Nerūsējošais tērauds |  |
| 9 | Korpusa materiāls | Korozijizturīgs materiāls vai nerūsējošais tērauds |  |
| 10 | Drošības funkcijas | Aizsardzība pret pārkaršanu un zemu ūdens līmeni |  |
| 11 | Taimeris | Integrēts taimeris vai nepārtrauktas darbības režīms |  |
| 12 | Barošanas spriegums | 230 V / 50 Hz |  |
| 13 | Elektriskās drošības atbilstība | CE marķējums un atbilstība ES drošības prasībām |  |
| 14 | Komplektācija | Pilnībā darbspējīga iekārta ar standarta piederumiem |  |
| 15 | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši Garantijas remonta laikā piegādātājs pēc iespējas nodrošina aizvietošanas iekārtu. |  |

Papildu prasības

•	Iekārtai jābūt jaunai, nelietotai un oriģinālā ražotāja komplektācijā.

•	Ražotājam vai piegādātājam jānodrošina lietošanas instrukcija angļu valodā vai latviešu valodā.

•	Piegādātājam jānodrošina iekārtas piegāde un nepieciešamības gadījumā sākotnējā lietotāja instruktāža.

•	Piedāvājumā jānorāda: ražotājs, modelis, tehniskie parametri, garantijas termiņš un piegādes termiņš.

- Laboratorijas homogenizators

Laboratorijas homogenizatora piegāde laboratorijas paraugu homogenizēšanai, sajaukšanai un sagatavošanai analītiskajiem izmeklējumiem.

| Nr. | Parametrs | Minimālā prasība | Pretendenta piedāvājums (ražotājs, modelis, tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tips | Laboratorijas homogenizators ar vertikālu vai horizontālu mehānisko kratīšanas/homogenizācijas sistēmu dažādu laboratorisko paraugu homogenizācijai. |  |
| 2 | Darba tilpums | Ne mazāk kā 50–400 ml |  |
| 3 | Režīmi | Vismaz 3 programmas |  |
| 4 | Vadība | Digitāls displejs |  |
| 5 | Korpuss | Nerūsējošais tērauds |  |
| 6 | Drošība | Automātiska apstāšanās pie vāka atvēršanas |  |
| 7 | Barošana | 220–240 V |  |
| 8 | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši Garantijas remonta laikā piegādātājs pēc iespējas nodrošina aizvietošanas iekārtu. |  |

Komplektācija

Piegādes komplektā jāiekļauj:

- laboratorijas homogenizators;

- lietošanas instrukcija;

- elektrobarošanas kabelis;

- nepieciešamie piederumi;

- garantijas dokumentācija.

- Digitālais pārtikas termometrs

| Nr. | Parametrs | Minimālā prasība | Pretendenta piedāvājums (ražotājs, modelis, tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ierīces tips | Digitāls pārtikas termometrs |  |
| 2 | Modelis | TESTO 106 |  |
| 3 | Mērījuma diapazons | Ne mazāk kā -50 °C līdz +275 °C |  |
| 4 | Sensors | NTC |  |
| 5 | Precizitāte | Ne sliktāk kā ±0.5 °C diapazonā no -30 °C līdz +99.9°C |  |
| 6 | Izšķirtspēja | 0.1 °C |  |
| 7 | Reakcijas laiks | t99 = 10 s |  |
| 8 | Mērīšanas ātrums | 2 mērījumi sekundē |  |
| 9 | Zondes diametrs | 2.2–2.3 mm |  |
| 10 | Zondes garums | apm. 55 mm |  |
| 11 | Displejs | LCD displejs |  |
| 12 | Signalizācija | Skaņas un vizuāls brīdinājums |  |
| 13 | Funkcijas | Auto-Hold (automātiska gala vērtības fiksācija) |  |
| 14 | Aizsardzības klase | IP67 (ar TopSafe aizsargapvalku) vai līdzvērtīga |  |
| 15 | Aizsargapvalks | TopSafe, ūdensizturīgs, triecienizturīgs, mazgājams trauku mazgājamā mašīnā |  |
| 16 | Darba temperatūra | no -20 °C līdz +50 °C |  |
| 17 | Barošana | CR2032 baterija |  |
| 18 | Baterijas darbības ilgums | līdz 350 stundām (iekļauta) |  |
| 19 | Korpusa materiāls | ABS plastmasa |  |
| 20 | Svars | apm. 80 g |  |
| 21 | Atbilstība standartiem | HACCP, EN 13485 (ar TopSafe) vai līdzvērtīgu |  |
| 22 | Garantija | Ne mazāk kā 12 mēneši Garantijas remonta laikā piegādātājs pēc iespējas nodrošina aizvietošanas iekārtu. |  |

Papildu prasības

- Ierīcei jābūt paredzētai profesionālai lietošanai pārtikas nozarē;

- Ierīcei jānodrošina HACCP prasībām atbilstoša temperatūras kontrole;

- Mērījumiem jābūt iespējamiem ar vienas rokas palīdzību;

- Zondei jānodrošina minimāli redzams caurdūrums produktā;

- Ierīcei jābūt ergonomiskai un viegli dezinficējamai;

- Kalibrācijas protokols un lietošanas instrukcija.

- pH un temperatūras mērītājs

| Nr. | Parametrs | Minimālā prasība | Pretendenta piedāvājums (ražotājs, modelis, tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH mērīšanas diapazons | Ne mazāks kā 0 … 14 pH |  |
| 2 | pH precizitāte | Ne mazāks kā ±0.02 pH |  |
| 3 | pH izšķirtspēja | Ne mazāks kā 0.01 pH |  |
| 4 | Temperatūras diapazons | Ne mazāks kā 0 … +60 °C (īslaicīgi līdz +80 °C max 5 min) |  |
| 5 | Temperatūras precizitāte | Ne sliktāka kā ±0.4 °C |  |
| 6 | Temperatūras izšķirtspēja | Ne sliktāka kā 0.1 °C |  |
| 7 | Sensors | pH elektrods + NTC temperatūras sensors |  |
| 8 | Temperatūras kompensācija | Automātiska |  |
| 9 | Mērījumu ātrums | 2 mērījumi sekundē |  |
| 10 | Displejs | 2 rindu LCD ar apgaismojumu |  |
| 11 | Kalibrēšana | 1, 2 vai 3 punktu |  |
| 12 | Aizsardzības klase | IP65 |  |
| 13 | Darba temperatūra | 0 … +50 °C |  |
| 14 | Uzglabāšanas temperatūra | -20 … +70 °C |  |
| 15 | Barošana | 4 × LR44 baterijas |  |
| 16 | Bateriju darbības laiks | ~80 h |  |
| 17 | Izmēri | 145 × 38 × 167 mm |  |
| 18 | Svars | 135 g |  |
| 19 | Korpusa materiāls | ABS plastmasa |  |
| 20 | Garantija | Ne mazāk kā 12 mēneši Garantijas remonta laikā piegādātājs pēc iespējas nodrošina aizvietošanas iekārtu. |  |

- Ūdens aktivitātes mērītājs

| Nr. | Parametrs | Minimālā prasība | Pretendenta piedāvājums (ražotājs, modelis, tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sensora tips | Rasas punkta sensors |  |
| 2 | Mērījumu diapazons | 0.030–1.000 aw |  |
| 3 | Precizitāte | Ne sliktāka kā 0.003 aw |  |
| 4 | Izšķirtspēja | Ne sliktāka kā 0.0001 aw |  |
| 5 | Temperatūras kontrole | Maināma 15–50 °C |  |
| 6 | Mērījumu laiks | Aptuveni 5 min |  |
| 7 | Parauga temperatūras precizitāte | ± 0,1 °C |  |
| 8 | Parauga ieteicamais tilpums | 7,5 ml |  |
| 9 | Displejs | LCD |  |
| 10 | Komplektācija | Standarti, trauciņi, vāciņi, tīrīšanas komplekts |  |
| 11 | Garantija | Ne mazāk kā 12 mēneši Rezerves/aizvietojuma instrumenta piegādes iespēja 1-2 darba dienu laikā garantijas vai ārpusgarantijas, vai ražotāja servisu laikā. |  |

Piegāde, uzstādīšana un apmācība:

- Piegāde līdz uzstādīšanas vietai, uzstādīšana;

- Apmācības valsts valodā.

- UV-C gaisa recirkulators

UV‑C gaisa recirkulators telpu gaisa dezinfekcijai laboratorijām, medicīnas, biroja vai publiskām telpām.

| Nr. | Parametrs | Minimālā prasība | Pretendenta piedāvājums (ražotājs, modelis, tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iekārtas tips | Slēgta tipa UV‑C gaisa recirkulators |  |
| 2 | Pielietojums | Gaisa dezinfekcija telpās cilvēku klātbūtnē |  |
| 3 | UV starojuma veids | UV‑C |  |
| 4 | UV viļņa garums | 253.7 nm |  |
| 5 | UV lampu skaits | Ne mazāk kā 2 gab. |  |
| 6 | Lampu jauda | Ne mazāk kā 25 W katra |  |
| 7 | Kopējā UV jauda | Ne mazāk kā 50 W |  |
| 8 | Lampu tips | Baktericīdās UV‑C lampas |  |
| 9 | Ozonu neveidojoša darbība | Obligāta |  |
| 10 | Gaisa plūsmas produktivitāte | Ne mazāk kā 29 m³/h |  |
| 11 | UV starojuma intensitāte | Ne mazāk kā 36 mW/cm²/s |  |
| 12 | Lietošanas drošība | Pilnīga aizsardzība pret tiešu UV starojumu |  |
| 13 | Darbības režīmi | Nepārtraukta darbība un taimera režīms |  |
| 14 | Taimera diapazons | Vismaz 1 min – 24 h |  |
| 15 | LCD displejs | Obligāts |  |
| 16 | UV lampu darbības stundu uzskaite | Obligāta |  |
| 17 | Lampu bojājuma indikācija | Obligāta |  |
| 18 | UV lampu resurss | Ne mazāk kā 9000 h |  |
| 19 | Montāža | Sienas stiprinājums |  |
| 20 | Papildaprīkojums | Iespēja uzstādīt uz mobilā statīva |  |
| 21 | Barošana | 230 V / 50 Hz |  |
| 22 | Elektroenerģijas patēriņš | Ne vairāk kā 110 W |  |
| 23 | Izmēri | Aptuveni 110 × 130 × 660 mm |  |
| 24 | Svars | Ne vairāk kā 3.5 kg |  |
| 25 | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši |  |
| 26 | Atbilstība | CE marķējums un ES drošības prasības |  |

- Visām piedāvātajām iekārtām pretendenta piedāvājumā obligāti jāiekļauj piegāde, uzstādīšana, palaišana ekspluatācijā un personāla apmācība. Visas ar iepirkuma priekšmeta izpildi saistītās izmaksas jāiekļauj piedāvājuma cenā.

- Piegādes komplektā jāiekļauj visas pilnvērtīgai iekārtas darbībai nepieciešamās sastāvdaļas, piederumi, elektrobarošanas kabeļi, lietošanas instrukcijas, garantijas dokumentācija un citi ražotāja paredzētie elementi.

| ______________________ (vārds, uzvārds, amats) |  | ______________ (paraksts)* |  |
| --- | --- | --- | --- |

* Ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Pretendents to norāda attiecīgā dokumenta paraksta vietā.