# IEPIRKUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – NOLIKUMS

PROCUREMENT TECHNICAL SPECIFICATION –

TERMS AND CONDITIONS

“Sensoru iepirkums pilotiekārtai” /

“Sensors purchase for pilot production line”

Identifikācijas Nr. / Identification No

AISIS 11062026

## Bauskas novads,  Iecava, "Krūzes", LV-3913

## 2026

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

Iepirkums “Sensoru iepirkums pilotiekārtai” identifikācijas Nr. AISIS 11062026, SIA “FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS” projekta ietvaros Id. Nr. 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 veiktā pētniecības projekta Nr. F-ZAĻI-11 “Bioglicerīna pārstrāde propilēnglikolā: ilgtspējīgas un ekonomiski efektīvas tehnoloģijas izstrāde”, īstenošanai.

Iepirkuma konkurss tiek organizēts saskaņā ar 2017. gada 28. februāra MK noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”.

Procurement for “Sensors purchase for pilot production line”, identification Nr. AISIS11062026, SIA “FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS” project Id. Nr. 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005, in frame of Project research industrial phase according to project realization Nr. F-ZAĻI-11 “Bioglicerīna pārstrāde propilēnglikolā: ilgtspējīgas un ekonomiski efektīvas tehnoloģijas izstrāde”. The procurement procedure is organised in accordance with Cabinet of Ministers Regulation No. 104 of 28 February 2017, "Regulations on Procurement Procedures and Their Application to Projects Financed by the Contracting Authority".

| SUPPLIERS INSTRUCTIONS | PIEGĀDĀTĀJU INSTRUKCIJA |
| --- | --- |
| - Project Beneficiary: AISIS, SIA Registration number: 40003769666 Legal address: Bauskas novads, Iecava, "Krūzes", LV-3913 Delivery address: Bauskas novads, Iecava, "Krūzes", LV-3913 - Procurement subject title: “Sensors purchase for pilot production line". - Contract performance period: The goods shall be delivered no later than 30 August 2026. - Tenderers may submit their questions in writing no later than 30 June 2026, 5:00 p.m. (EET). Questions received after this deadline will not be accepted or considered. - Offer submission place, date, and time: Sales offers should be submitted no later than 7th July 2026, 5:00 pm (EET) to email: iu@aisis.lv and cc to ingus@1b.lv - The offer shall be prepared and submitted in either Latvian or English. - Offer validity period - all applicants' offers remain valid until the day participants conclude the procurement contract or the procedure is terminated without selecting any offer. - The contract shall be awarded to the tenderer whose offer complies with all requirements of the technical specification and offers the lowest total price for the entire procurement. - Offer variants and scope. The applicant has the right to submit only one offer variant. - General Requirements. 10.1. The applicant must be registered in the Republic of Latvia Enterprise Register or the relevant Foreign Commercial register. 10.2. The applicant must be legally entitled to perform activities corresponding to the procurement subject (appropriate NACE classification). 10.3. The applicant must not have tax or state social security debts exceeding 150 EUR (applies to Latvian merchants). 10.4. The applicant shall have experience in supplying equivalent sensors or automation components during the last three (3) years. 10.5. The applicant shall complete and submit Annex 4 – Declaration of an Independently Prepared Tender as part of its offer. | - Atbalsta pretendents: AISIS, SIA Reģ. Nr.: 40003769666 Adrese: Bauskas novads, Iecava, "Krūzes", LV-3913. Piegādes vieta: Bauskas novads, Iecava, "Krūzes", LV-3913 - Iepirkuma priekšmeta nosaukums: “Sensoru iepirkums pilotiekārtai". - Līguma izpildes laiks: Preces jāpiegādā ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30. augustam. - Pretendenti savus jautājumus var iesūtīt ne vēlāk kā līdz 2026.gada 30. jūnijam plkst. 17.00, pēc minētā laika pretendentu jautājumi netiks pieņemti un izskatīti. - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks Piedāvājumi jāiesūta līdz 2026. gada 07. jūlijam plkst. 17.00 uz e-pastu: iu@aisis.lv un ingus@1b.lv - Piedāvājumam jābūt sagatavotam un iesniegtam latviešu vai angļu valodā. - Piedāvājuma derīguma termiņš - visu pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz dienai, kad dalībnieki noslēguši iepirkuma līgumu vai procedūra ir izbeigta neizvēloties nevienu piedāvājumu. - Iepirkumā par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums pilnībā atbilst tehniskajai specifikācijai un kurš piedāvās zemāko cenu par visu iepirkuma apjomu. - Piedāvājuma varianti un apjoms. Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. - Vispārējās prasības. 10.1. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgajā ārvalsts komercreģistrā. 10.2. Pretendentam jābūt tiesīgam veikt iepirkuma priekšmetam atbilstošas darbības (atbilstoša NACE klasifikācija). 10.3. Pretendentam nedrīkst būt nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas parādu, kas pārsniedz 150 EUR (attiecas uz Latvijas komersantiem). 10.4. Pretendentam jābūt pieredzei līdzvērtīgu sensoru vai automatizācijas komponentu piegādē pēdējo 3 (trīs) gadu laikā. 10.5. Pretendentiem jāaizpilda un jāiesniedz iepirkuma 4. pielikums - Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu. |

| - Offer Price. 11.1. Price for the offered system components (EUR excl. VAT). 11.2. Total amount excl. VAT and incl. VAT. 11.3. The offer shall include all costs associated with the supply of the goods, including delivery, transportation, packaging and any other costs necessary for the performance of the contract. 11.4. All prices must be indicated in euros (EUR) or for foreign suppliers – in euros or in dollars (EUR/USD) with precision to two decimal places. - Applicant's Obligations. 12.1. Perform work in accordance with the specification, deadlines, and quality requirements. 12.2. Collaborate with the customer's designated contact persons. 12.3. Ensure confidentiality and information security. 12.4. Immediately report circumstances that may affect performance deadlines or quality. - Applicant's Rights. 13.1. Ask questions or request additional clarifications on the price inquiry specification by communicating in writing with the customer by the specified deadline. 13.2. Withdraw from participation in the procurement at any time before contract signing. 13.3. Offer alternative solutions if pre-approved by the customer. - Offer Evaluation. 14.1. Among offers that fully meet all stated requirements, preference will be given to the offer with the lowest price. 14.2. Within three working days after the decision is made, all applicants will be informed of the decision by sending the relevant information to the price inquiry participants' emails. | 11. Piedāvājuma cena. 11.1. Cena par piedāvātajām sistēmas komponentēm (EUR bez PVN). 11.2. Kopējā summa bez PVN un ar PVN. 11.3. Piedāvājumā jāiekļauj visas ar piegādi saistītās izmaksas (t.sk. transporta, materiālu, darba u.c. izmaksas). 11.4. Visām cenām jābūt norādītām euro (EUR). Ārvalstu piegādātāji drīkst norādīt cenu euro (EUR) vai ASV dolāros (USD), ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata. 12 .Pretendenta pienākumi. 12.1. Veikt darbu atbilstoši specifikācijai, termiņiem un kvalitātes prasībām. 12.2. Sadarboties ar pasūtītāja norādītajām kontaktpersonām. 12.3. Nodrošināt konfidencialitātes ievērošanu un informācijas drošību. 12.4. Nekavējoties ziņot par apstākļiem, kas varētu ietekmēt izpildes termiņus vai kvalitāti. 13. Pretendenta tiesības. 13.1. Uzdot jautājumus vai pieprasīt papildu skaidrojumus par cenu aptaujas specifikāciju, rakstiski sazinoties ar pasūtītāju līdz norādītajam termiņam. 13.2. Atteikties piedalīties iepirkumā jebkurā brīdī pirms līguma noslēgšanas. 13.3. Piedāvāt alternatīvus risinājumus, ja tas iepriekš saskaņots ar pasūtītāju. 14. Piedāvājumu vērtēšana. 14.1. No piedāvājumiem, kas pilnībā atbilst visām izvirzītajām prasībām, priekšroka tiks dota piedāvājumam ar zemāko cenu. 14.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par lēmumu, nosūtot attiecīgo informāciju uz cenu aptaujas dalībnieku e-pastiem. |
| --- | --- |

1.pielikums / Annex 1

“Tehniskā specifikācija/Technical specification”

Id. Nr. AISIS 11062026

1. Komponente/ Component (required quantity 34 gab./ pcs.)

| TECHNICAL SPECIFICATION |  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperature sensor |  | Temperatūras sensors |  |
| Type of component | Resistive temperature sensor with integrated transmitter | Komponentes tips | Rezistīvais temperatūras sensors ar iebūvētu pārveidotāju |
| Quantity | 34 pcs | Daudzums | 34 gab |
| Range (min width) | -30..300°C | Diapazons (minimālais platums) | -30..300°C |
| Accuracy | ±1°C or better | Precizitāte | ±1°C vai labāk |
| Output signal | 4..20 mA | Izejas signāls | 4..20 mA |
| Ingress protection rating | IP65 or higher | IP aizsardzības klase | IP65 vai augstāks |
| ATEX protection class | Exd, suitable for ATEX zone II | ATEX aizsardzības klase | Exd, piemērots ATEX II zonai |
| Measuring rod length/diameter | 150/6 mm | Mērstieņa garums/diametrs | 150/6 mm |
| Process connection | bare rod fixed in a metal sheath/thermowell (within the scope of supply, NPT or BSPT 1/2” male thread, 316 or 321 stainless steel) | Procesa pieslēgums | neapvalkots stienis, nostiprināts metāla kabata (iekļauts piegādes komplektā, NPT vai BSPT 1/2” ārējais vītne, nerūsējošais tērauds 316 vai 321) |
| Thermowell max diameter | 12 mm | Kabatas maksimālais diametrs | 12 mm |
| Cable connection | M20 x 1.0mm ISO ATEX gland for 4.0-8.4 mm OD cable | Kabeļa pieslēgums | M20 x 1,0 mm ISO ATEX ievads kabeļiem ar ārējo diametru 4.0–8.4 mm |
| Ambient temperature range (min width) | -40..+60°C | Vides temperatūras diapazons (minimālais platums) | -40..+60°C |

2. Komponente/ Component (required quantity 2 gab./pcs)

| TECHNICAL SPECIFICATION |  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pressure sensor 300 barG |  | Spiediena sensors 300 barG |  |
| Type of component | Pressure sensor with integrated transmitter | Komponentes tips | Spiediena sensors ar iebūvētu pārveidotāju |
| Quantity | 2 pcs | Daudzums | 2 gab |
| Range (min width) | 0..300 barG | Diapazons (minimālais platums) | 0..300 barG |
| Accuracy (max error of measurement) | ≤0.5% FS | Precizitāte (maksimālā mērījumu kļūda) | ≤0.5% FS |
| Output signal | 4..20 mA | Izejas signāls | 4..20 mA |
| Ingress protection rating | IP65 or higher | IP aizsardzības klase | IP65 vai augstāks |
| ATEX protection class | Exe, suitable for ATEX zone II | ATEX aizsardzības klase | Exe, piemērots ATEX II zonai |
| Process connection | NPT 1/4” male thread, 316 or 321 stainless steel | Procesa pieslēgums | NPT 1/4” ārējais vītne, 316 vai 321 nerūsējošais tērauds |
| Wetted parts acceptable materials | 316 or 321 stainless steel, Viton/FKM, graphite, ceramic | Piemērotie materiāli saskarei ar šķidrumu | 316 vai 321 nerūsējošais tērauds, Viton/FKM, grafīts, keramika |
| Cable connection | ISO 4400 or M12x1, ATEX confirm | Kabeļa pieslēgums | Atbilstība standartam ISO 4400 vai M12x1, ATEX |
| Ambient temperature range (min width) | -20..+40°C | Vides temperatūras diapazons (minimālais platums) | -20..+40°C |

3. Komponente/ Component (required quantity 6 gab./pcs)

| TECHNICAL SPECIFICATION |  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pressure sensor 160 barG |  | Spiediena sensors 160 barG |  |
| Type of component | Pressure sensor with integrated transmitter | Komponentes tips | Spiediena sensors ar iebūvētu pārveidotāju |
| Quantity | 6 pcs | Daudzums | 6 gab |
| Range (min width) | 0..160 barG | Diapazons (minimālais platums) | 0..160 barG |
| Accuracy (max error of measurement) | ≤0.5% | Precizitāte (maksimālā mērījumu kļūda) | ≤0.5% |
| Output signal | 4..20 mA | Izejas signāls | 4..20 mA |
| Ingress protection rating | IP65 or higher | IP aizsardzības klase | IP65 vai augstāks |
| ATEX protection class | Exe, suitable for ATEX zone II | ATEX aizsardzības klase | Exe, piemērots ATEX II zonai |
| Process connection | NPT1/4” male thread, 316 or 321 stainless steel | Procesa pieslēgums | NPT 1/4” ārējais vītne, 316 vai 321 nerūsējošais tērauds |
| Wetted parts acceptable materials | 316 or 321 stainless steel, Viton/FKM, graphite, ceramic | Piemērotie materiāli saskarei ar šķidrumu | 316 vai 321 nerūsējošais tērauds, Viton/FKM, grafīts, keramika |
| Cable connection | ISO 4400 or M12x1, ATEX confirm | Kabeļa pieslēgums | Atbilstība standartam ISO 4400 vai M12x1, ATEX |
| Ambient temperature range (min width) | -20..+40°C | Vides temperatūras diapazons (minimālais platums) | -20..+40°C |

4. Komponente/ Component (required quantity 6 gab./pcs)

| TECHNICAL SPECIFICATION |  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pressure sensor -1..+5 barG |  | Spiediena sensors -1..+5 barG |  |
| Type of component | Pressure sensor with integrated transmitter | Komponentes tips | Spiediena sensors ar iebūvētu pārveidotāju |
| Quantity | 6 pcs | Daudzums | 6 gab |
| Range (min width) | -1..+5 barG | Diapazons (minimālais platums) | -1..+5 barG |
| Accuracy (max error of measurement) | ≤0.5% | Precizitāte (maksimālā mērījumu kļūda) | ≤0.5% |
| Output signal | 4..20 mA | Izejas signāls | 4..20 mA |
| Ingress protection rating | IP65 or higher | IP aizsardzības klase | IP65 vai augstāks |
| ATEX protection class | Exe, suitable for ATEX zone II | ATEX aizsardzības klase | Exe, piemērots ATEX II zonai |
| Process connection | G1/2” male thread, 316 or 321 stainless steel | Procesa pieslēgums | G1/2” ārējais vītne, 316 vai 321 nerūsējošais tērauds |
| Wetted parts acceptable materials | 316 or 321 stainless steel, Viton/FKM, graphite, ceramic | Piemērotie materiāli saskarei ar šķidrumu | 316 vai 321 nerūsējošais tērauds, Viton/FKM, grafīts, keramika |
| Cable connection | ISO 4400 or M12x1, ATEX confirm | Kabeļa pieslēgums | Atbilstība standartam ISO 4400 vai M12x1, ATEX |
| Ambient temperature range (min width) | -20..+40°C | Vides temperatūras diapazons (minimālais platums) | -20..+40°C |

5. Komponente/ Component (required quantity 6 gab./pcs)

| TECHNICAL SPECIFICATION |  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pressure sensor -1..1 barG |  | Spiediena sensors -1..1 barG |  |
| Type of component | pressure sensor with integrated transmitter | Ierīces tips | spiediena sensors ar iebūvētu pārveidotāju |
| Quantity | 6 pcs | Daudzums | 6 gab |
| Range (min width) | -1..+1 barG | Diapazons (minimālais platums) | -1..+1 barG |
| Accuracy (max error of measurement) | ≤0.1% | Precizitāte (maksimālā mērījumu kļūda) | ≤0.1% |
| Output signal | 4..20 mA | Izejas signāls | 4..20 mA |
| Ingress protection rating | IP65 or higher | IP aizsardzības klase | IP65 vai augstāks |
| ATEX protection class | Exe, suitable for ATEX zone II | ATEX aizsardzības klase | Exe, piemērots ATEX II zonai |
| Process connection | G1/2” male thread, 316 or 321 stainless steel | Procesa pieslēgums | G1/2” ārējais vītne, 316 vai 321 nerūsējošais tērauds |
| Wetted parts acceptable materials | 316 or 321 stainless steel, Viton/FKM, graphite, ceramic | Piemērotie materiāli saskarei ar šķidrumu | 316 vai 321 nerūsējošais tērauds, Viton/FKM, grafīts, keramika |
| Cable connection | ISO 4400 or M12x1, ATEX confirm | Kabeļa pieslēgums | Atbilstība standartam ISO 4400 vai M12x1, ATEX |
| Ambient temperature range (min width) | -20..+40°C | Vides temperatūras diapazons (minimālais platums) | -20..+40°C |

6. Komponente/ Component (required quantity 2 gab./pcs)

| TECHNICAL SPECIFICATION |  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Level sensor 500 mm |  | Līmeņa sensors 500 mm |  |
| Type of component | level sensor with integrated transmitter | Komponentes tips | līmeņa sensors ar iebūvētu pārveidotāju |
| Quantity | 2 pcs | Daudzums | 2 gab |
| Range (level measured) | 0..500 mm | Diapazons (minimālais platums) | 0..500 mm |
| Process temperature | -20..200°C | Procesa temperatūra | -20..200°C |
| Process pressure | -1..2 barG | Procesa spiediens | -1..2 barG |
| Accuracy (max error of measurement) | ≤2 mm | Precizitāte (maksimālā mērījumu kļūda) | ≤2 mm |
| Output signal | 4..20 mA | Izejas signāls | 4..20 mA |
| Ingress protection rating | IP65 or higher | IP aizsardzības klase | IP65 vai augstāks |
| ATEX protection class | Exi, suitable for ATEX zone II | ATEX aizsardzības klase | Exi, piemērots ATEX II zonai |
| Process connection | G3/4” male thread, 316 or 321 stainless steel | Procesa pieslēgums | G3/4” ārējais vītne, 316 vai 321 nerūsējošais tērauds |
| Measuring rod diameter | 6-10 mm | Mērstieņa diametrs | 6-10 mm |
| Wetted parts acceptable materials | 316 or 321 stainless steel, Viton/FKM, graphite, ceramic | Piemērotie materiāli saskarei ar šķidrumu | 316 vai 321 nerūsējošais tērauds, Viton/FKM, grafīts, keramika |
| Cable connection | M20 x 1.0mm | Kabeļa pieslēgums | M20 x 1,0 mm |
| Ambient temperature range (min width) | -20..+40°C | Vides temperatūras diapazons (minimālais platums) | -20..+40°C |
| Additional requirements | display included | Papildu prasības | iekļauts displējs |

7. Komponente/ Component (required quantity 1 gab./pcs)

| TECHNICAL SPECIFICATION |  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Level sensor 900 mm |  | Līmeņa sensors 900 mm |  |
| Type of component | Level sensor with integrated transmitter | Komponentes tips | Līmeņa sensors ar iebūvētu parveidotaju |
| Quantity | 1 pcs | Daudzums | 1 gab |
| Range (level measured) | 0..900 mm | Diapazons (minimālais platums) | 0..900 mm |
| Process temperature | -20..200°C | Procesa temperatūra | -20..200°C |
| Process pressure | -1..2 barG | Procesa spiediens | -1..2 barG |
| Accuracy (max error of measurement) | ≤2 mm | Precizitāte (maksimālā mērījumu kļūda) | ≤2 mm |
| Output signal | 4..20 mA | Izejas signāls | 4..20 mA |
| Ingress protection rating | IP65 or higher | IP aizsardzības klase | IP65 vai augstāks |
| ATEX protection class | Exi, suitable for ATEX zone II | ATEX aizsardzības klase | Exi, piemērots ATEX II zonai |
| Process connection | G3/4” male thread, 316 or 321 stainless steel | Procesa pieslēgums | G3/4” ārējais vītne, 316 vai 321 nerūsējošais tērauds |
| Measuring rod diameter | 6-10 mm | Mērstieņa diametrs | 6-10 mm |
| Wetted parts acceptable materials | 316 or 321 stainless steel, Viton/FKM, graphite, ceramic | Piemērotie materiāli saskarei ar šķidrumu | 316 vai 321 nerūsējošais tērauds, Viton/FKM, grafīts, keramika |
| Cable connection | M20 x 1.0mm | Kabeļa pieslēgums | M20 x 1,0 mm |
| Ambient temperature range (min width) | -20..+40°C | Vides temperatūras diapazons (minimālais platums) | -20..+40°C |
| Additional requirements | display included | Papildu prasības | iekļauts displējs |

8. Komponente/ Component (required quantity 2 gab./pcs)

| TECHNICAL SPECIFICATION |  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Level sensor 700 mm |  | Līmeņa sensors 700 mm |  |
| Type of component | Level sensor with integrated transmitter | Komponentes tips | Līmeņa sensors ar iebūvētu parveidotaju |
| Quantity | 2 pcs | Daudzums | 2 gab |
| Range (level measured) | 0..700 mm | Diapazons (minimālais platums) | 0..700 mm |
| Process temperature | -20..200°C | Procesa temperatūra | -20..200°C |
| Process pressure | -1..2 barG | Procesa spiediens | -1..2 barG |
| Accuracy (max error of measurement) | ≤2 mm | Precizitāte (maksimālā mērījumu kļūda) | ≤2 mm |
| Output signal | 4..20 mA | Izejas signāls | 4..20 mA |
| Ingress protection rating | IP65 or higher | IP aizsardzības klase | IP65 vai augstāks |
| ATEX protection class | Exi, suitable for ATEX zone II | ATEX aizsardzības klase | Exi, piemērots ATEX II zonai |
| Process connection | G3/4” male thread, 316 or 321 stainless steel | Procesa pieslēgums | G3/4” ārējais vītne, 316 vai 321 nerūsējošais tērauds |
| Measuring rod diameter | 6-10 mm | Mērstieņa diametrs | 6-10 mm |
| Wetted parts acceptable materials | 316 or 321 stainless steel, Viton/FKM, graphite, ceramic | Piemērotie materiāli saskarei ar šķidrumu | 316 vai 321 nerūsējošais tērauds, Viton/FKM, grafīts, keramika |
| Cable connection | M20 x 1.0mm | Kabeļa pieslēgums | M20 x 1,0 mm |
| Ambient temperature range (min width) | -20..+40°C | Vides temperatūras diapazons (minimālais platums) | -20..+40°C |
| Additional requirements | display included | Papildu prasības | iekļauts displējs |

9. Komponente/ Component (required quantity 1 gab./pcs)

| TECHNICAL SPECIFICATION |  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Level sensor 1500 mm |  | Līmeņa sensors 1500 mm |  |
| Type of component | Level sensor with integrated transmitter | Komponentes tips | Līmeņa sensors ar iebūvētu parveidotaju |
| Quantity | 1 pcs | Daudzums | 1 gab |
| Range (level measured) | 0..1500 mm | Diapazons (minimālais platums) | 0..1500 mm |
| Process temperature | -20..250°C | Procesa temperatūra | -20..250°C |
| Process pressure | -1..160 barG | Procesa spiediens | -1..160 barG |
| Accuracy (max error of measurement) | ≤2 mm | Precizitāte (maksimālā mērījumu kļūda) | ≤2 mm |
| Output signal | 4..20 mA | Izejas signāls | 4..20 mA |
| Ingress protection rating | IP65 or higher | IP aizsardzības klase | IP65 vai augstāks |
| ATEX protection class | Exi, suitable for ATEX zone II | ATEX aizsardzības klase | Exi, piemērots ATEX II zonai |
| Process connection | NPT 1” male thread, 316 or 321 stainless steel | Procesa pieslēgums | NPT 1” ārējais vītne, 316 vai 321 nerūsējošais tērauds |
| Measuring rod diameter | 6-10 mm | Mērstieņa diametrs | 6-10 mm |
| Wetted parts acceptable materials | 316 or 321 stainless steel, Viton/FKM, graphite, ceramic | Piemērotie materiāli saskarei ar šķidrumu | 316 vai 321 nerūsējošais tērauds, Viton/FKM, grafīts, keramika |
| Cable connection | M20 x 1.0mm | Kabeļa pieslēgums | M20 x 1,0 mm |
| Ambient temperature range (min width) | -20..+40°C | Vides temperatūras diapazons (minimālais platums) | -20..+40°C |
| Additional requirements | display included | Papildu prasības | iekļauts displējs |

Apstiprinu

SIA “AISIS” valdes loceklis

Ivars  Upmalis

2.pielikums / Annex 2

“Pieteikums dalībai Iepirkumā / Application for Participation in the Procurement”

Id. Nr. AISIS 11062026

Pieteikums dalībai Iepirkumā / Application for Participation in the Procurement

“Sensoru iepirkums pilotiekārtai / Sensors purchase for pilot production line”

- Informācija par pretendentu / Information about the Applicant:

  - Pretendenta nosaukums / vārds, uzvārds:
Applicant's name / Name and surname: _______________________________

  - Reģistrācijas Nr. / personas kods:
Registration No. / Personal identification No.: _______________________________

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
Taxpayer Registration No.: _______________________________

  - Juridiskā adrese / deklarētā adrese:
Registered office / Declared address: _______________________________

  - Kontaktpersona:
Contact person: _______________________________

  - Kontaktpersonas tālruņa Nr.:
Contact person's telephone No.: _______________________________

  - Kontaktpersonas e-pasta adrese:
Contact person's e-mail address: _______________________________

  - Norēķinu konta Nr.:
Bank account No.: _______________________________

  - Banka:
Bank: _______________________________

  - Bankas kods:
Bank code (SWIFT/BIC): _______________________________

| - Saskaņā ar SIA “AISIS” iepirkuma “Sensoru iepirkums pilotiekārtai” (iepirkuma identifikācijas Nr. AISIS 11062026) (turpmāk – Iepirkums) nolikumu, apliecinu, ka: - vēlos piedalīties Iepirkumā, apņemos veikt Preču piegādi, ievērojot Iepirkuma nolikumā un Iepirkuma līguma projektā noteiktās prasības; - nolikumā un tā pielikumos ietvertie nosacījumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav - garantēju savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā; - uzņemos pilnu atbildību par piedāvājuma dokumentu komplektāciju un apliecinu tajos ietvertās informācijas patiesumu un atbilstību nolikuma prasībām; - piedāvājums ir spēkā līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai un visā Iepirkuma līguma darbības laikā; - visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. | 2. In accordance with the Terms and Conditions of the procurement "Purchase of Sensors for the Pilot Production Line" (Procurement Identification No. AISIS 11062026) organised by AISIS, SIA (hereinafter – the Procurement), I hereby certify that: 2.1. I wish to participate in the Procurement and undertake to supply the Goods in accordance with the requirements set out in the Procurement Terms and Conditions and the draft Procurement Contract; 2.2. I have read and understood the Procurement Terms and Conditions and all annexes thereto and have no objections or claims in relation thereto; 2.3. I guarantee the accuracy of the information provided in my offer and undertake to fulfil the obligations contained therein in the event that the Procurement Contract is awarded to me; 2.4. I assume full responsibility for the completeness of the submitted offer and certify that all information contained therein is true and complies with the requirements of the Procurement Terms and Conditions; 2.5. My offer shall remain valid until the Procurement Contract is concluded and throughout the entire term of the Procurement Contract; 2.6. All information provided in my offer is true, complete and accurate. |
| --- | --- |
| Pretendenta amatpersona / Official of the Applicant: |  |
| Vārds Uzvārds / Name, surname: |  |
| Paraksts / Signature: |  |
| Datums, vieta/ Date, place: |  |

**DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

**THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A QUALIFIED ELECTRONIC TIME STAMP.**

3.pielikums / Annex 3

“Tehniskais un finanšu piedāvājums / Technical and financial offer”

Id. Nr. AISIS 11062026

PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS / SUPPLIER’S TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER

Pretendents iesniedz šādu tehnisko un finanšu piedāvājumu, norādot piedāvāto komponenšu ražotāju, modeli un tehnisko specifikāciju /

The Applicant shall submit the following Technical and financial offer, specifying the manufacturer, model and technical specification of the proposed components:

| Nr. / No. | Komponente / Component | Daudzums / Quantity | Ražotājs, modelis, tehniskais piedāvājums / Manufacturer, Model, Technical Specification | Cena par 1 vienību (EUR bez PVN) / Unit Price (EUR excl. VAT) | Kopā (EUR bez PVN) / Total (EUR excl. VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatūras sensors / Temperature sensor | 34 |  |  |  |
| 2. | Spiediena sensors 300 barG / Pressure sensor 300 barG | 2 |  |  |  |
| 3. | Spiediena sensors 160 barG / Pressure sensor 160 barG | 6 |  |  |  |
| 4. | Spiediena sensors -1..5 barG / Pressure sensor -1..5 barG | 6 |  |  |  |
| 5. | Spiediena sensors -1..1 barG / Pressure sensor -1..1 barG | 6 |  |  |  |
| 6. | Līmeņa sensors 500 mm / Level sensor 500 mm | 2 |  |  |  |
| 7. | Līmeņa sensors 900 mm / Level sensor 900 mm | 1 |  |  |  |
| 8. | Līmeņa sensors 700 mm / Level sensor 700 mm | 2 |  |  |  |
| 9. | Līmeņa sensors 1500 mm / Level sensor 1500 mm | 1 |  |  |  |
|  | Kopā / Total: |  |  | EUR | EUR |

Piedāvājam izpildīt pasūtījumu saskaņā ar cenu aptaujas izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu:

We offer to fulfill the order in accordance with the requirements specified in the price survey at the following contract price:

Cena bez PVN / Price excluding VAT: ___________ EUR

PVN/VAT: ____________ EUR

Kopā/ Total:___________EUR

Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi / The price includes all taxes and payments indicated by law:

______________________________________

(Pretendenta ieņemamais amats /

Position of the supplier’s authorized person)

______________

(paraksts / signature)

______________

(vārds, uzvārds / name, surname)

____________________________

(dokumenta aizpildīšanas datums / date of document completion)

**DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

**THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A QUALIFIED ELECTRONIC TIME STAMP.**

4. pielikums / Annex 4

Id. Nr. AISIS 11062026

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu / Proof of an independently developed offer

# Iepirkumam / for the procurement (id. nr. / Id. No. AISIS 11062026)

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, 	 (Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka / Hereby, by providing complete and truthful information,                                                                                                                      (Name of the Bidder, Reg. No.) (hereinafter referred to as the Bidder) certifies that, in relation to the specific procurement procedure:

- Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam / The applicant has read and agrees with the contents of this certificate.

- Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju / The applicant is aware of his/her obligation to provide complete, accurate and truthful information in this declaration.

- Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s / The tenderer's procurement offer has been signed by the tenderer's authorized person(s).

- Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz / The Tenderer informs that it has submitted its offer independently of its competitors and without any consultations, contracts or agreements. The Tenderer has not had any communication with any competitor regarding:

  - cenām / prices;

  - cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām / price calculation methods, factors (circumstances) or formulas;

  - nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu)

## / intention or decision to participate or not to participate in the procurement (to submit or not to submit a tender);

Vai / or

  - tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām / submission of a bid that does not meet the procurement requirements;

  - kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums / quality, quantity, specification, performance, delivery or other conditions to be resolved independently of competitors, for the products or services covered by this procurement;

- Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas / The Applicant has not knowingly, directly or indirectly, disclosed and will not disclose the terms of the Bid to any competitor prior to the official date and time of bid opening or award of the contract.

- Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām,

1 Šī apliecinājuma kontekstā ar nu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā / The Applicant is aware that the Competition Law establishes liability for prohibited agreements, providing for a fine of up to 10% of the net turnover of the violator in the last financial year, and the Applicant may be excluded from participation in the procurement procedure.

| Pretendenta amatpersona / Official of the Applicant: |  |
| --- | --- |
| Vārds Uzvārds / Name, surname: |  |
| Paraksts / Signature: |  |
| Datums, vieta/ Date, place: |  |

**DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

**THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A QUALIFIED ELECTRONIC TIME STAMP.**