Akciju sabiedrība “Latvijas Jūras medicīnas centrs”

Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005

| IEPIRKUMA PRIEKŠMETA "Kontrolēta apvienotā apūdeņošanas vai sūkšanas ierīce" TEHNISKAIS APRAKSTS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" projekta Nr. 4.1.1.1/4/25/I/015 ietvaros |  |  |
| - Vispārējā informācija par pasūtītāju: |  |  |
| Akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas centrs" |  |  |
| Reģ. nr.: 40003306807 |  |  |
| Juridiskā adrese: Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005 |  |  |
| Kontaktpersona: valdes loceklis Juris Imaks, +371 29512492, juris.imaks@ljmc.lv |  |  |
| - Iepirkuma priekšmets |  |  |
| Kontrolēta apvienotā apūdeņošanas vai sūkšanas ierīce |  |  |
| - Piedāvājuma derīguma termiņš |  |  |
| Vismaz 3 (trīs) mēneši |  |  |
| - Paredzamais iekārtu piegādes un uzstādīšanas laiks |  |  |
| 6 mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas |  |  |
| - Iepirkuma izpildes vieta |  |  |
| Patversmes iela 27, Rīga, LV-1005 |  |  |
| - Tehniskā specifikācija |  |  |
| Nr. | Tehniskā prasība | Parametri |
| 1. | Iekārtas tips un pamata funkcionalitāte: | Apvienota apūdeņošanas (irigācijas) vai sūkšanas (aspirācijas) ierīce (rullīšu sūknis) šķidruma kontrolētai padevei vai atsūkšanai ķirurģisko un diagnostisko procedūru laikā. Iekārtai jānodrošina iespēja darboties kā apūdeņošanas, vai kā sūkšanas sūknim (papildus opcija). |
| 2. | Saderība ar histeroskopijas procedūrām: | Iekārtai jābūt aprīkotai ar programmatūru vai funkcionalitāti, kas nodrošina spiediena kontrolētu dzemdes dobuma izplešanu (dilatāciju) diagnostiskās un operatīvās histeroskopijas laikā ar iespēju manuāli regulēt spiediena iestatījumus. |
| 3. | Vadības un displeja funkcionalitāte: | Krāsainais displejs ar skārienjutīgu vadību vai līdzvērtīga lietotāja saskarne, kas ļauj vizuāli kontrolēt iestatītos un faktiskos darbības parametrus (spiediens, plūsma) procedūras laikā. |
| 4. | Papildu parametru regulēšanas funkcionalitāte: | Iekārtai jānodrošina paplašinātās parametru regulēšanas iespējas, tostarp: – plūsmas regulēšana histeroskopijas režīmā ne mazāk kā trīs līmeņos (piemēram, 200/400/600 ml/min vai līdzvērtīgi); – spiediena mērvienības izvēle (mmHg vai cm H₂O); – augstuma starpības kompensācija starp ierīci un pacientu; – displeja spilgtuma un skaņas signāla regulēšana. |
| 5. | Daudzreizlietojamu cauruļu komplekts: | Piegādes komplektā jāiekļauj vismaz 1 (viens) daudzreizlietojams cauruļu komplekts, kas saderīgs ar piedāvāto iekārtu un paredzēts lietošanai histeroskopijas procedūrās. Cauruļu komplektam jābūt paredzētam vairākkārtējai sterilizācijai atbilstoši ražotāja norādījumiem. |
| 6. | Barošana un elektriskā saderība: | Barošanas spriegums no 100 līdz 240 V maiņstrāva, frekvence 50/60 Hz. Komplektā jābūt tīkla barošanas vadam, kas saderīgs ar Latvijā izmantotajiem elektrotīkliem. |
| 7. | Atbilstība medicīnas ierīču prasībām: | Iekārtai un komplektācijā iekļautajām sastāvdaļām jāatbilst spēkā esošajām Eiropas Savienības medicīnas ierīču direktīvām un regulām vai līdzvērtīgām prasībām, ko apliecina CE marķējums. |
| 8. | Lietošanas instrukcija un garantija: | Komplektā jāiekļauj lietošanas instrukcija latviešu un/vai angļu valodā. Garantijas laiks vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas laikā jānodrošina ražotāja vai pilnvarotā pārstāvja tehniskais atbalsts. |
| - Prasības pretendentam |  |  |
| Piegādātājam jābūt vismaz 1 gada pieredzei attiecīgajā jomā – medicīnas iekārtu piegādes un uzstādīšanas jomā. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā saskaņā ar Iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 2.pielikumu. |  |  |
| - Iekārtu cena |  |  |
| Pretendenta piedāvājumā cenas norādāmas eiro (EUR) atbilstoši iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta prasībām, atsevišķi izdalot pievienotās vērtības nodokli (PVN), ja tas piemērojams. Piegādei līdz projekta realizācijas vietai un uzstādīšanai, ir jābūt iekļautai iekārtas cenā. |  |  |
| - Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai |  |  |
| - Piedāvājumu sagatavo, izmantojot šī iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 1.pielikuma veidni, un tas ietver vismaz šādu informāciju: - Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti); - Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot marku un modeli; - Paredzamais līguma izpildes termiņš; - Piedāvājuma derīguma termiņš; - Piedāvājuma cena EUR bez PVN; - Piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, kontaktinformācija; - Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju. Piedāvājumam pievieno aizpildītu pretendenta kvalifikācijas aprakstu (2.pielikuma veidne). Piedāvājumam vēlams pievienot citus papildus dokumentus (piemēram, ražotāja izdotas brošūras, katalogus, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus), kas cita starpā ietver izvērstāku informāciju par iekārtas tehniskajiem rādītājiem, taču jāņem vērā, ka obligāti iesniedzams piedāvājums 1.pielikuma formā. |  |  |
| - Piedāvājumus jāiesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajā sludinājumā minētajam piedāvājumu iesniegšanas datumam un laikam Pasūtītāja telpās Patversmes iela 23, Rīgā vai jānosūta uz e-pasta adresi: juris.imaks@ljmc.lv (e-pasta sūtījumiem ir jābūt saņemtiem līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam). |  |  |
| - Piedāvājumu vērtēšana |  |  |
| Par uzvarētāju tiks atzīts tas pretendents, kurš būs iesniedzis ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, kas vislabāk apmierinās Pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības. |  |  |

1. pielikums

Piedāvājuma parauga veidne

Piedāvājums

par iepirkuma priekšmetu "Kontrolēta apvienotā apūdeņošanas vai sūkšanas ierīce"

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" projekta Nr. 4.1.1.1/4/25/I/015 ietvaros

Pasūtītājs:

Akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas centrs"

Reģ. nr.: 40003306807

Juridiskā adrese: Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005

Kontaktpersona: valdes loceklis Juris Imaks, +371 29512492, juris.imaks@ljmc.lv

Pretendents:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Ŗeģ. Nr. |  |
| Kontaktpersona |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasta adrese |  |

| Iepirkuma priekšmets | Kontrolēta apvienotā apūdeņošanas vai sūkšanas ierīce |
| --- | --- |
| Piedāvātā aprīkojuma marka un modelis |  |
| Piegādes adrese | Patversmes iela 27, Rīga, LV-1005 |
| Piedāvājuma derīguma termiņš | 3 mēneši |
| Paredzamais piegādes laiks |  |
| Cena, EUR (bez PVN) |  |
| PVN, EUR |  |

Tehniskā specifikācija

| Tehniskā prasība | Parametri | Pretendenta piedāvātie parametri un atsauce uz dokumentāciju |
| --- | --- | --- |
| Iekārtas tips un pamata funkcionalitāte: | Apvienota apūdeņošanas (irigācijas) vai sūkšanas (aspirācijas) ierīce (rullīšu sūknis) šķidruma kontrolētai padevei vai atsūkšanai ķirurģisko un diagnostisko procedūru laikā. Iekārtai jānodrošina iespēja darboties kā apūdeņošanas, vai kā sūkšanas sūknim (papildus opcija). |  |
| Saderība ar histeroskopijas procedūrām: | Iekārtai jābūt aprīkotai ar programmatūru vai funkcionalitāti, kas nodrošina spiediena kontrolētu dzemdes dobuma izplešanu (dilatāciju) diagnostiskās un operatīvās histeroskopijas laikā ar iespēju manuāli regulēt spiediena iestatījumus. |  |
| Vadības un displeja funkcionalitāte: | Krāsainais displejs ar skārienjutīgu vadību vai līdzvērtīga lietotāja saskarne, kas ļauj vizuāli kontrolēt iestatītos un faktiskos darbības parametrus (spiediens, plūsma) procedūras laikā. |  |
| Papildu parametru regulēšanas funkcionalitāte (ADVANCED): | Iekārtai jānodrošina paplašinātās parametru regulēšanas iespējas, tostarp: – plūsmas regulēšana histeroskopijas režīmā ne mazāk kā trīs līmeņos (piemēram, 200/400/600 ml/min vai līdzvērtīgi); – spiediena mērvienības izvēle (mmHg vai cm H₂O); – augstuma starpības kompensācija starp ierīci un pacientu; – displeja spilgtuma un skaņas signāla regulēšana. |  |
| Daudzreizlietojamu cauruļu komplekts: | Piegādes komplektā jāiekļauj vismaz 1 (viens) daudzreizlietojams cauruļu komplekts, kas saderīgs ar piedāvāto iekārtu un paredzēts lietošanai histeroskopijas procedūrās. Cauruļu komplektam jābūt paredzētam vairākkārtējai sterilizācijai atbilstoši ražotāja norādījumiem. |  |
| Barošana un elektriskā saderība: | Barošanas spriegums no 100 līdz 240 V maiņstrāva, frekvence 50/60 Hz. Komplektā jābūt tīkla barošanas vadam, kas saderīgs ar Latvijā izmantotajiem elektrotīkliem. |  |
| Atbilstība medicīnas ierīču prasībām: | Iekārtai un komplektācijā iekļautajām sastāvdaļām jāatbilst spēkā esošajām Eiropas Savienības medicīnas ierīču direktīvām un regulām vai līdzvērtīgām prasībām, ko apliecina CE marķējums. |  |
| Lietošanas instrukcija un garantija: | Komplektā jāiekļauj lietošanas instrukcija latviešu un/vai angļu valodā. Garantijas laiks vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas laikā jānodrošina ražotāja vai pilnvarotā pārstāvja tehniskais atbalsts. |  |

Piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts.

| Piedāvājuma datums |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma nosaukums |  |
| Sagatavotāja amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija |  |
|  | Parakstītāja vārds, uzvārds |
|  | Paraksts |

2.pielikums

Pretendenta kvalifikācijas apraksta parauga veidne

Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā (medicīnas iekārtu piegādes un uzstādīšanas jomā)

Īstenoto objektu saraksts

| Īstenošanas gads | Pasūtītājs | Adrese | Tehniskie raksturlielumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Vieta, datums |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendents |  |  |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds |  |  |
| pilnvarotās personas paraksts |  |  |