PROCUREMENT TECHNICAL SPECIFICATION –

TERMS AND CONDITIONS

# IEPIRKUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - NOLIKUMS

Supply of a laboratory X-ray fluorescence sulfur analyzer/
Laboratorijas rentgenfluorescences sēra analizatora piegāde

Identification No/ Identifikācijas Nr.

GVFBIO 27072026

## “Lielniedras”, Jelgavas district, Jaunsvirlaukas parish

## 2026

GENERAL INFORMATION ABOUT THE PROCUREMENT PROCEDURE /VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

“Supply of a laboratory X-ray fluorescence sulfur analyzer/
Laboratorijas rentgenfluorescences sēra analizatora piegāde”

Procurement for “Supply of a laboratory X-ray fluorescence sulfur analyzer”, identification Nr. GVFBIO 27072026, CFLA, Id. Nr. 1.2.1.1/3/26/A/035, realization in frame of research project   “Prototype development of modular production equipment for sustainable aviation fuel production” under the European Union Cohesion Policy Programme for 2021–2027, Specific Objective 1.2.1 “Strengthening research and innovation capacity and introducing advanced technologies in enterprises”, measure 1.2.1.1 “Support for the development and internationalisation of new products”.

The procurement procedure is organised in accordance with Cabinet of Ministers Regulation No. 104 of 28 February 2017, "Regulations on Procurement Procedures and Their Application to Projects Financed by the Contracting Authority".

Iepirkums “Laboratorijas rentgenfluorescences sēra analizatora piegāde” identifikācijas Nr. GVFBIO 27072026, CFLA, Id. Nr. 1.2.1.1/3/26/A/035, ietvaros nodrošinātu pētniecības projekta “Modulāras ražošanas iekārtas prototipa izveide ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražošanai” Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai” īstenošanai.

Iepirkuma konkurss tiek organizēts saskaņā ar 2017. gada 28. februāra MK noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”.

Part A/ A sadaļa

| SUPPLIERS INSTRUCTIONS | PIEGĀDĀTĀJU INSTRUKCIJA |
| --- | --- |
| - Project Beneficiary: Company name: GVF BIO, SIA Registration number: 41203064128 Legal address: "Lielniedras", Jaunsvirlaukas parish., Jelgavas district, LV-3031 Delivery address/basis: CIF Riga - Procurement subject title: “Supply of a laboratory X-ray fluorescence sulfur analyzer ". - Contract performance period: until 27st November, 2026. - Offer submission place, date, and time: Sales offers should be sent till 28th August 2026 till 5 pm (EET) to email: tenders@gvf.lv and cc to ingus@1b.lv - Tenderers may submit their questions in writing to procurements@gvf.lv not later than 21th August 2026, 5:00 p.m. (EET). Questions received after this deadline will not be accepted or considered. - Offer validity period. All applicants' offers remain valid until the day participants conclude the procurement contract or the procedure is terminated without selecting any offer. - Offer variants and scope. 7.1. The applicant has the right to submit only one offer variant. 7.2. The offer shall be prepared and submitted in either Latvian or English. - General Requirements. 8.1. The applicant must be registered in the Republic of Latvia Enterprise Register or the relevant Foreign Commercial register. 8.2. The Applicant must be legally entitled to perform business activities corresponding to the subject matter of the Procurement. 8.3. The applicant must not have tax or state social security debts exceeding 150 EUR (applies to Latvian merchants). 8.4. The applicant must have experience in supplying equivalent equipment components or materials in the last 3 (three) years. 8.5. The applicant shall complete and submit Annex 4 – Declaration of an Independently Prepared Tender as part of its offer. | - Atbalsta pretendents: Nosaukums: GVF BIO, SIA Reģ. Nr. 41203064128 Adrese: "Lielniedras", Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3031 Piegādes vieta/bāze: CIF Riga - Iepirkuma priekšmeta nosaukums: “Laboratorijas rentgenfluorescences sēra analizatora piegāde". - Līguma izpildes laiks: līdz 2026. gada 27. novembrim. - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks Piedāvājumi jāiesūta līdz 2026. gada 28. augustam plkst. 17.00 uz e-pastu: tenders@gvf.lv un ingus@1b.lv - Pretendenti savus jautājumus var iesūtīt uz procurements@gvf.lv ne vēlāk kā līdz 2026.gada 21. augustam plkst. 17.00, pēc minētā laika pretendentu jautājumi netiks pieņemti un izskatīti. - Piedāvājuma derīguma termiņš. Visu pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz dienai, kad dalībnieki noslēguši iepirkuma līgumu vai procedūra ir izbeigta neizvēloties nevienu piedāvājumu. - Piedāvājuma varianti un apjoms. 7.1. Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 7.2. Piedāvājumam jābūt sagatavotam un iesniegtam latviešu vai angļu valodā. - Vispārējās prasības. 8.1. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgajā ārvalsts komercreģistrā. 8.2. Pretendentam jābūt tiesīgam veikt iepirkuma priekšmetam atbilstošu saimniecisko darbību. 8.3. Pretendentam nedrīkst būt nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas parādu, kas pārsniedz 150 EUR (attiecas uz Latvijas komersantiem). 8.4. Pretendentam jābūt pieredzei līdzvērtīgu iekārtu komponenšu vai materiālu piegādē pēdējo 3 (trīs) gadu laikā. 8.5. Pretendentiem jāaizpilda un jāiesniedz iepirkuma 4. pielikums - Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu. |

| - Offer Price. 9.1. Price for the offered laboratory X-ray fluorescence sulfur analyzer (EUR excl. VAT). 9.2. Total amount excl. VAT and incl. VAT. 9.3. The offer must include all costs related to service performance (incl. transport, materials, labor, etc.). 9.4. All prices must be indicated in euros (EUR) or for foreign suppliers – in euros or in dollars (EUR/USD) with precision to two decimal places. - Applicant's Obligations. 10.1. Perform work in accordance with the specification, deadlines, and quality requirements. 10.2. Collaborate with the customer's designated contact persons. 10.3. Ensure confidentiality and information security. 10.4. Immediately report circumstances that may affect performance deadlines or quality. - Applicant's Rights. 11.1. Ask questions or request additional clarifications on the price inquiry specification by communicating in writing with the customer by the specified deadline. 11.2. Withdraw from participation in the procurement at any time before contract signing. - Offer Evaluation. 12.1. Among offers that fully meet all stated requirements, preference will be given to the offer with the lowest price. 12.2. No later than five working days after the decision is made, all applicants shall be informed of the results of the Procurement by email. | 9. Piedāvājuma cena. 9.1. Piedāvātā laboratorijas rentgenfluorescences sēra analizatora cena (EUR bez PVN). 9.2. Kopējā summa bez PVN un ar PVN. 9.3. Piedāvājumā jāiekļauj visas ar piegādi saistītās izmaksas (t.sk. transporta, materiālu, darba u.c. izmaksas). 9.4. Visām cenām jābūt norādītām euro (EUR). Ārvalstu piegādātāji drīkst norādīt cenu euro (EUR) vai ASV dolāros (USD), ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata. 10. Pretendenta pienākumi. 10.1. Veikt darbu atbilstoši specifikācijai, termiņiem un kvalitātes prasībām. 10.2. Sadarboties ar pasūtītāja norādītajām kontaktpersonām. 10.3. Nodrošināt konfidencialitātes ievērošanu un informācijas drošību. 10.4. Nekavējoties ziņot par apstākļiem, kas varētu ietekmēt izpildes termiņus vai kvalitāti. 11. Pretendenta tiesības. 11.1. Uzdot jautājumus vai pieprasīt papildu skaidrojumus par iepirkuma specifikāciju, rakstiski sazinoties ar pasūtītāju līdz norādītajam termiņam. 11.2. Atteikties piedalīties iepirkumā jebkurā brīdī pirms līguma noslēgšanas. 12. Piedāvājumu vērtēšana. 12.1. No piedāvājumiem, kas pilnībā atbilst visām izvirzītajām prasībām, priekšroka tiks dota piedāvājumam ar zemāko cenu. 12.2. Ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiek informēti par iepirkuma rezultātiem. |
| --- | --- |

1.pielikums / Annex 1

“Tehniskā specifikācija/Technical specification”

Id. Nr. GVFBIO 27072026

- Laboratorijas rentgenfluorescences sēra analizatora tehniskā specifikācija /

Laboratory X-ray fluorescence sulfur analyzer technical specification.

| Parameter | Requirement | Parametrs | Prasība |
| --- | --- | --- | --- |
| Type of device | Benchtop energy-dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) analyzer for determination of sulfur in liquid fuels, oils and related liquid samples | Ierīces tips | Galda enerģijas dispersijas rentgenfluorescences (EDXRF) analizators sēra noteikšanai šķidrajās degvielās, eļļās un saistītos šķidros paraugos |
| Quantity | 1 pcs | Daudzums | 1 gab. |
| Conformity to standard methods | ASTM D4294 and/or ISO 8754, ISO 20847 or equivalent applicable standard | Atbilstība standarta metodēm | ASTM D4294 un/vai ISO 8754, ISO 20847 vai līdzvērtīgs piemērojamais standarts |
| Analyte | Sulfur (S) | Nosakāmais elements | Sērs (S) |
| Sample matrices | Liquid fuels and oils, including petroleum products, biodiesel, vegetable oils and fatty acids | Paraugu matricas | Šķidrās degvielas un eļļas, tostarp naftas produkti, biodīzeļdegviela, augu eļļas un taukskābes |
| Sulfur measurement range | From 5 mg/kg to at least 5 wt.% S | Sēra mērījumu diapazons | No 5 mg/kg līdz vismaz 5 masas % S |
| Limit of detection (LOD) | ≤5 mg/kg S in at least one liquid fuel or oil matrix | Noteikšanas robeža (LOD) | ≤5 mg/kg S vismaz vienā šķidrās degvielas vai eļļas matricā |
| Low-sulfur calibration | Calibration suitable for quantitative determination of sulfur in the range of at least 5–100 mg/kg | Zema sēra satura kalibrēšana | Kalibrēšana, kas piemērota sēra kvantitatīvai noteikšanai vismaz 5–100 mg/kg diapazonā |
| Customer-specific matrix calibration | Before delivery, the supplier shall perform calibration or adjustment of the analyzer for 3–5 liquid sample matrices specified and provided by the Contracting Authority. The Contracting Authority shall be responsible for preparing and delivering the required samples to the supplier in sufficient quantity and within the mutually agreed time. The resulting calibration methods shall be supplied with the analyzer | Pasūtītāja matricām pielāgota kalibrēšana | Pirms piegādes piegādātājam jāveic analizatora kalibrēšana vai pielāgošana 3–5 Pasūtītāja norādītām un nodrošinātām šķidro paraugu matricām. Pasūtītājs ir atbildīgs par nepieciešamo paraugu sagatavošanu un piegādi piegādātājam pietiekamā daudzumā un savstarpēji saskaņotajā termiņā. Izveidotās kalibrēšanas metodes jāpiegādā kopā ar analizatoru |
| Measurement positions | At least 1, manual sample loading | Mērīšanas pozīciju skaits | Vismaz 1, manuāla parauga ievietošana |
| Measurement time | ≤10 min per sample at low sulfur concentration | Mērījuma laiks | ≤10 min vienam paraugam pie zemas sēra koncentrācijas |
| Measurement atmosphere | Air, vacuum, helium or other configuration ensuring the specified LOD. If helium or another external utility is required, all necessary connections and accessories shall be included | Mērījumu atmosfēra | Gaiss, vakuums, hēlijs vai cita konfigurācija, kas nodrošina noteikto LOD. Ja nepieciešams hēlijs vai cits ārējs resurss, piegādes komplektā jāiekļauj visi nepieciešamie savienojumi un piederumi |
| Sample cells and film | Compatible sample cells and suitable X-ray-transparent film sufficient for analysis of at least 500 samples, including all rings, holders and other consumable components required for sample preparation | Paraugu kivetes un plēve | Savietojamas paraugu kivetes un piemērota rentgenstarojumu caurlaidīga plēve vismaz 500 paraugu analīzei, ieskaitot visus paraugu sagatavošanai nepieciešamos gredzenus, turētājus un citus patēriņa materiālus |
| Calibration and reference materials | An initial set of reference or control materials suitable for verification of the analyzer in the low-sulfur range shall be included | Kalibrēšanas un references materiāli | Piegādes komplektā jāiekļauj sākotnējais references vai kontroles materiālu komplekts analizatora pārbaudei zema sēra satura diapazonā |
| User interface | Integrated display and/or external computer-based control suitable for routine operation of the analyzer | Lietotāja saskarne | Integrēts displejs un/vai ārēja datora vadība, kas piemērota analizatora ikdienas ekspluatācijai |
| PC connectivity and data transfer | Interface for connection to a PC and transfer or export of measurement results. All required communication hardware and software shall be included | Savienojums ar datoru un datu pārraide | Saskarne savienošanai ar datoru un mērījumu rezultātu pārsūtīšanai vai eksportēšanai. Piegādes komplektā jāiekļauj visa nepieciešamā sakaru aparatūra un programmatūra |
| Power supply | 230 V AC, 50 Hz | Elektriskais pieslēgums | 230 V AC, 50 Hz |
| CE conformity | Mandatory | CE atbilstība | Obligāta |
| Documentation | Operating manual and technical documentation in English. Calibration methods developed for the customer-provided matrices shall be installed in the analyzer and documented in English | Dokumentācija | Lietošanas instrukcija un tehniskā dokumentācija angļu valodā. Pasūtītāja nodrošinātajām matricām izstrādātajām kalibrēšanas metodēm jābūt uzstādītām analizatorā un dokumentētām angļu valodā |
| Delivery basis | CIF Riga, Latvia | Piegādes bāze | CIF Rīga, Latvija |

2. Commercial and delivery conditions / Komerciālie un piegādes nosacījumi

| Quantity / Daudzums | 1 set / 1 komplekts |
| --- | --- |
| Currency / Valūta | EUR |
| Delivery basis / Piegādes bāze | CIF Riga, Latvia |
| Delivery deadline / Piegādes termiņš | 27.11.2026 |
| Warranty / Garantija | Minimum 30 months / Vismaz 30 mēneši |
| Offer validity / Piedāvājuma derīguma termiņš | Minimum 30 days / Vismaz 30 dienas |
| Evaluation / Vērtēšana | Lowest total price among technically compliant offers / Zemākā kopējā cena starp tehniski atbilstošiem piedāvājumiem |

Apstiprinu

SIA “GVF BIO” valdes loceklis

Ģirts Fišers

_________________/paraksts/

2.pielikums / Annex 2

“Pieteikums dalībai Iepirkumā / Application for Participation in the Procurement”

Id. Nr. GVFBIO 27072026

Pieteikums dalībai Iepirkumā / Application for Participation in the Procurement

- Informācija par pretendentu / Information about the Applicant:

  - Pretendenta nosaukums / vārds, uzvārds:
Applicant's name / Name and surname: _______________________________

  - Reģistrācijas Nr. / personas kods:
Registration No. / Personal identification No.: _______________________________

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
Taxpayer Registration No.: _______________________________

  - Juridiskā adrese / deklarētā adrese:
Registered office / Declared address: _______________________________

  - Kontaktpersona:
Contact person: _______________________________

  - Kontaktpersonas tālruņa Nr.:
Contact person's telephone No.: _______________________________

  - Kontaktpersonas e-pasta adrese:
Contact person's e-mail address: _______________________________

  - Norēķinu konta Nr.:
Bank account No.: _______________________________

  - Banka:
Bank: _______________________________

  - Bankas kods:
Bank code (SWIFT/BIC): _______________________________

| - Saskaņā ar SIA “GVF BIO” iepirkuma “Laboratorijas rentgenfluorescences sēra analizatora piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. GVFBIO 27072026) (turpmāk – Iepirkums) nolikumu, apliecinu, ka: - Vēlos piedalīties Iepirkumā, apņemos veikt Preču piegādi, ievērojot Iepirkuma nolikumā un Iepirkuma līguma projektā noteiktās prasības; - Nolikumā un tā pielikumos ietvertie nosacījumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav - Garantēju savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā; - Uzņemos pilnu atbildību par piedāvājuma dokumentu komplektāciju un apliecinu tajos ietvertās informācijas patiesumu un atbilstību nolikuma prasībām; - Piedāvājums ir spēkā līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai un visā Iepirkuma līguma darbības laikā; - Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. | 2. In accordance with the Terms and Conditions of the procurement "Supply of a laboratory X-ray fluorescence sulfur analyzer" (Procurement Identification No. GVFBIO 27072026) organised by GVF BIO, SIA (hereinafter – the Procurement), I hereby certify that: 2.1. I wish to participate in the Procurement and undertake to supply the Goods in accordance with the requirements set out in the Procurement Terms and Conditions and the draft Procurement Contract; 2.2. I have read and understood the Procurement Terms and Conditions and all annexes thereto and have no objections or claims in relation thereto; 2.3. I guarantee the accuracy of the information provided in my offer and undertake to fulfil the obligations contained therein in the event that the Procurement Contract is awarded to me; 2.4. I assume full responsibility for the completeness of the submitted offer and certify that all information contained therein is true and complies with the requirements of the Procurement Terms and Conditions; 2.5. My offer shall remain valid until the Procurement Contract is concluded and throughout the entire term of the Procurement Contract; 2.6. All information provided in my offer is true, complete and accurate. |
| --- | --- |
| Pretendenta amatpersona / Official of the Applicant: |  |
| Vārds Uzvārds / Name, surname: |  |
| Paraksts / Signature: |  |
| Datums, vieta/ Date, place: |  |

**DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

**THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A QUALIFIED ELECTRONIC TIME STAMP.**

3.pielikums / Annex 3

“Tehniskais un finanšu piedāvājums / Technical and financial offer”

Id. Nr. GVFBIO 27072026

PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS / APPLICANT’S TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER

Pretendents iesniedz šādu tehnisko un finanšu piedāvājumu, norādot piedāvāto komponenšu ražotāju, modeli un tehnisko specifikāciju /

The Applicant shall submit the following Technical and financial offer, specifying the manufacturer, model and technical specification of the proposed components:

| Nr. | Position | Quantity | Ražotājs, modelis, tehniskais piedāvājums / Manufacturer, Model, Technical Specification | Price for 1 unit (EUR, w/o VAT) | Total (EUR, w/o VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorijas rentgenfluorescences sēra analizatora piegāde / Supply of a laboratory X-ray fluorescence sulfur analyzer | 1 |  |  |  |
|  | Total: |  |  | EUR | EUR |

We offer to fulfill the order in accordance with the requirements specified in the Procurement documents at the following contract price:

Price excluding VAT: ___________ EUR
VAT: ____________ EUR
Total: ___________ EUR
The price includes all taxes and payments indicated by law.

______________________________________    	______________	_______________

(Position of the supplier’s authorized person) 	(signature) 		(name, surname)

(date of document completion)

Piedāvājam izpildīt pasūtījumu saskaņā ar iepirkuma izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu:

Cena bez PVN: ___________ EUR

PVN: ____________ EUR

Kopā:___________EUR

Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi.

______________________________________    	______________	_______________

(Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)    (paraksts)                  (vārds, uzvārds)

____________________________

(dokumenta aizpildīšanas datums)

4. pielikums / Annex 4

Id. Nr. GVFBIO 27072026

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu / Proof of an independently developed offer

# Iepirkumam / for the procurement (id. nr. / Id. No. GVFBIO 27072026)

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, 	 (Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka / Hereby, by providing complete and truthful information,                                                                                                                      (Name of the Bidder, Reg. No.) (hereinafter referred to as the Bidder) certifies that, in relation to the specific procurement procedure:

- Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam / The applicant has read and agrees with the contents of this certificate.

- Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju / The applicant is aware of his/her obligation to provide complete, accurate and truthful information in this declaration.

- Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s / The tenderer's procurement offer has been signed by the tenderer's authorized person(s).

- Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz / The Tenderer informs that it has submitted its offer independently of its competitors and without any consultations, contracts or agreements. The Tenderer has not had any communication with any competitor regarding:

  - cenām / prices;

  - cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām / price calculation methods, factors (circumstances) or formulas;

  - nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu)

## / intention or decision to participate or not to participate in the procurement (to submit or not to submit a tender);

Vai / or

  - tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām / submission of a bid that does not meet the procurement requirements;

  - kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums / quality, quantity, specification, performance, delivery or other conditions to be resolved independently of competitors, for the products or services covered by this procurement;

- Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas / The Applicant has not knowingly, directly or indirectly, disclosed and will not disclose the terms of the Bid to any competitor prior to the official date and time of bid opening or award of the contract.

- Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām,

1 Šī apliecinājuma kontekstā ar nu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā / The Applicant is aware that the Competition Law establishes liability for prohibited agreements, providing for a fine of up to 10% of the net turnover of the violator in the last financial year, and the Applicant may be excluded from participation in the procurement procedure.

| Pretendenta amatpersona / Official of the Applicant: |  |
| --- | --- |
| Vārds Uzvārds / Name, surname: |  |
| Paraksts / Signature: |  |
| Datums, vieta/ Date, place: |  |

**DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

**THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A QUALIFIED ELECTRONIC TIME STAMP.**