CENU APTAUJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Par koniskā stara datortomogrāfa iegādi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023. - 2027.gadam intervences LA19 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros
	1. Atbalsta pretendents :
	SIA DentaRose

	2. Nodokļa maksātāja numurs:
	40203733680

	3. Pasūtītāja adrese:
	Lauku iela 1, Alūksne, LV-4301

	4. Pasūtītais priekšmets:
	Koniska stara datortomogrāfs

	5. Piegādes vieta:
	Lauku iela 1, Alūksne, LV-4301

	6. Piegādes laiks:
	Līdz 2027. gada 31. martam

	7. Piedāvājuma derīguma termiņš:
	Līdz 2027. gada 31. martam



“Koniska stara datortomogrāfs”,
1 gab.
	Nr.p.k.
	Pasūtītāja minimālās prasības
Ražotājs:
Modelis
	Pretendenta piedāvājums: piedāvātās iekārtas detalizēta tehniskā specifikācija, ar norādēm uz konkrēto lpp. Ražotāja dokumentācijā, kur atrodama atbilstība katram tehniskās specifikācijas punktam.

	1. 
	Strāvas spriegums
	220-240 V AC 50/60 Hz
	

	2. 
	Rentgena lampas spriegums
	60-120 kV (atkarīgs no izmeklējuma tipa)
	

	3. 
	Rentgena lampas strāvas stiprums
	Minimālā amplitūda 2-15 mA (atkarīgs no izmeklējuma tipa)
	

	4. 
	Rentgena lampas fokusa punkts
	Mazāks par 1mm
	

	5. 
	Pacienta pozicionēšanas un programmas atlasīšana
	Skārienjūtīgs ekrāns uz iekārtas
	

	6. 
	Automātiska, vadāma iekārtas kalibrēšana un kvalitātes testēšana
	jā
	

	7. 
	Kalibrēšanas fantomu komplekts
	jā
	

	8. 
	Uzrāda apstarotā lauka devu (DAP)
	obligāta
	

	9. 
	Iekārta stiprinās pie sienas un grīdas
	jā
	

	10. 
	Papildus ekspozīcijas poga pie sienas
	jā
	

	11. 
	Iekārtas izmērs (AxPxDZ), ne vairāk par (cm)
	260x225x205
	

	12. 
	Iekārtas svars, ne vairāk par
	250kg
	

	13. 
	Koniskā stara datora tomogrāfijas izmeklējumiem
	

	14. 
	Izmeklējuma apgrieziens 
	200° /360° (var izvēlēties)
	

	15. 
	Automātiska attēla trokšņa noņemšanas funkcija
	jā
	

	16. 
	Automātiska attēla metāla artefaktu noņemšanas funkcija (pirms un/ vai pēc izmeklējuma)
	jā
	

	17. 
	Pieejamie izmeklējuma lauki (mm)
	Min vismaz 40x40mm 
Max  vismaz 160x100 mm
	

	18. 
	Izmeklējamā lauka pozicionēšana
	Video kontrolē uz vadības paneļa
	

	19. 
	Vokseļu izmēri μm atkarībā no izmeklējuma režīma
	Min vismaz 75 vai mazāk
Max  līdz 600
	

	20. 
	Ekspozīcijas  laiks
	1-40 sek
	

	21. 
	Pacienta pozicionēšana
	Operators ar skatu pret pacientu (viens pret otru)
	

	22. 
	Deniņu, pieres, pakauša galvas fiksatori 
	ir
	

	23. 
	Panorāmas topogramma pirms KSDT izmeklējuma
	ir
	

	24. 
	Iespēja manuāli mainīt, pielāgot nepieciešamā izmeklējuma lauka lielumu
	jā
	

	25. 
	Pieejamība 
	Var izmeklēt arī pacientus ratiņkrēslā
	

	26. 
	· 3D Explorer modulis
· ORL programmatūra
· TML modulis
· Implantu plānošanas modulis
· Kanāla atzīmēšanas funkcija
· DICOM modulis
· Ceflometriskais modulis
· 3D sejas foto
	
	

	27. 
	Dentālie izmeklējumi (mm)
	Zobs, zobi, žoklis, seja, galvaskauss
	

	28. 
	ENT (Ear, Nose, Throat) izmeklējumi
	Deguns, sinusi, vidusauss, deniņu kauls, elpceļi, mugurkauls 
	

	29. 
	Endodontijas programma ar izšķirtspēju 75 mikroni (vox izmērs)
	 ne vairāk kā 0.75 mikroni (vox izmērs).
	

	30. 
	Panorāma
	

	31. 
	Pacienta pozicionēšana
	Operators ar skatu pret pacientu (viens pret otru)
	

	32. 
	Pieejamība 
	Var izmeklēt arī pacientus ratiņkrēslā
	

	33. 
	Izvēlei pieejami vismaz 3 pacientu izmēri
	jā
	

	34. 
	Bērnu izmeklējums
	jā
	

	35. 
	Parciālie panorāmas izmeklējumi
	jā
	

	36. 
	Parciālie panorāmas izmeklējumi- iterproksimālo zobu izmeklējums (BW izmeklējums)
	jā
	

	37. 
	Parciālie panorāmas izmeklējumi- vertikālā un horizontāla segmentācija
	jā
	

	38. 
	Laterālā cefalometrija
	

	39. 
	Atlasāmi dažādi izmēri
	jā
	

	40. 
	Sensora aktīvā virsma mm (AxP)
	180*240
	

	41. 
	Iekārtas garantija 
	2 gadi
	

	42. 
	3D rekonstrukcijas dators, pēc iekārtas ražotāja rekomendētās specifikācijas
3D rekonstrukcijas dators nodrošina datu iegūšanu no 3D koniska stara datortomogrāfijas iekārtas, to apstrādi un atveidošanu, iegūto datu pārsūtīšanu uz pacientu dentālo izmeklējumu PACS serveri. 
	

	43. 
	Programmnodrošinājums.
Programmatūra ir neatņemama KSDT iekārtas sastāvdaļa. Iekārtas piegādātājs garantē iekārtas un programmatūras pilnīgu saderību. Tā sastāv no KSDT iekārtas datu ieguves, servera un klientu programmatūras.

3D KSDT iekārtas datu ieguves programmatūra veic iegūto 2D panorāmas, 2D cefalogrammas, 3D KSDT un 3D sejas attēlu rekonstrukciju un nosūtīšanu uz pacientu dentālo izmeklējumu PACS serveri

Servera programmatūra (PACS) nodrošina KSDT iekārtas iegūto pacientu izmeklējumu datu glabāšanu, arhivēšanu un atveidošanu klīnikas darba  stacijās

Klientu darba staciju programmatūra sastāv 2D, 3D,  cefalometrijas un 3D implantātu gidu moduļiem. 

Programmatūras 2D moduļa iespējas:
•	Attēlu veidošana izmantojot TWAIN
•	Attēlu apstrāde, mērīšana un anotācija
•	Pielāgojami filtri iegūtajiem attēliem
•	Drukāšana ar lietotāja zīmolu
•	Imports/exports: DICOM, JPEG, PNG, TIFF, BMP
•	Datu eksports ar brīvas licences attēlošanas programmatūru
•	Iespēja pievienot video, PDF un dokumentus
•	DICOMDIR
•	Pacientu atlasīšana pēc demogrāfiskajiem datiem, attēla tipa, izmeklējuma datuma vai komentāra 
•	Cefalometriskā analīze
•	Manuāla vai automātiska anatomisko orientieru izsekošana 
•	Ārstēšanas novērošana izmantojot superimpozīciju

Programmatūras iespējas 3D:
•	Iegūtā 3D izmeklējuma rekonstrukcija
•	MPR attēli
•	3D atveidošana
•	Attēlu apstrāde, anotācijas un mērijumu rīki
•	Imports: DICOM, STL formātos
•	Eksports: DICAOM, STL, OBJ formātos
•	KSDT attēlu konvertēšana STL formātā
•	Elpceļu segmentācija
•	Nervu kanāla un saknes kanāla marķēšana
•	KSDT attēlu un dentālo veiduļu kartēšana
•	TML skats
•	2D momentuzņēmumu veidošana
•	KSDT un 3D attēlu kartēšana
•	Printēšana ar iestādes logo
•	Iespēja izsaukt ārējās aplikācijas

Programmatūras iespējas 3D implantātu gidu veidošana: 
•	Implantātu ievietošanas plānošanas rīki – ievietošanas virziens, izmērs
•	Implantātu bibliotēka
•	Abatmentu bibliotēka un jaunu veidošana
•	Kroņu bibliotēka
•	Implantātu gidu veidošanas rīki ar atvērtu STL ekportu
•	Automātiska implantātu un kroņu ģenerēšana

Nepieciešamo darba staciju licenču skaits:
Serveris (PACS) -  1 licence
3D KSDT iekārtas datu ieguve – 1 licence
Darba stacijas ar 2D moduli – 2 licences
Darba stacijas ar 3D moduli – 2 licences
Darba stacijas ar 3D implantātu gidu moduli – 1 licence
Darba staciju licences ir vienlaicīgas pieslēgšanās (floating) licences.
	

	44. 
	Iekārtas tiks piegādātās un uzstādītas Pasūtītāja norādītajā adresē un telpās
	

	45. 
	Tiks nodrošināta apmācība 3 SIA DentaRose darbiniekiem darbam ar iekārtu pacientu izmeklējumu veikšanai
	

	46. 
	Tiks nodrošināta apmācība 1  SIA DentaRose atbalsta darbiniekiem – programmatūras uzstādīšana un administrēšana, iekārtas tehniskā apkope, remonts, iekārtas kalibrācija.
	

	47. 
	Tiks nodrošināta rezerves daļu pieejamība iekārtas ekspluatācijas laikā pēc aktuālā cenu piedāvājuma (pēc garantijas termiņa)
	

	48. 
	Pēc iekārtas uzstādīšanas tiks nodrošināta funkcionālā, elektrodrošības un darba vietas monitorings, kā arī radiācijas drošības eksperta apstiprināts atzinums par iekārtas lietošanu un saskaņots montāžas plāns. 
	

	49. 
	Tiks nodrošināts iekārtas ražotāja atbalsta dienesta reakcijas laiks – 4 h laikā pēc problēmas pieteikuma pa tālruni, 1 dienas laikā no nosūtīšanas brīža, piesakot problēmu elektroniski (e-pastā). Garantijas remonts no 3 līdz 5 darba dienu laikā, no pieteikuma nodošanas brīža.
	

	50. 
	Garantijas apkopes tiks nodrošinātas atbilstoši ražotāja noteiktajiem standartiem, piegādātājam kontrolējot apkopoju nepieciešamību. 
	



10. Cenā jāiekļauj piegādes, uzstādīšana izmaksas;
11. Precei jābūt atbilstošai ES standartu prasībām un attiecīgi sertificētai. Atbilstības sertifikāts jāpievieno, piegādājot preci;
12. Garantijas laiks: 2 gadi no piegādes brīža;
13. Preču piegādātājam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums;
14. Piedāvājuma sagatavošanas prasības:
- informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti);
- iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot marku un modeli;
- paredzamais līguma izpildes termiņš;
- piedāvājuma derīguma termiņš;
- piedāvājuma cena bez PVN;
-piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats,, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);
-piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju. 

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2026.gada 22. oktobrim plkst. 17:00 to nosūtot uz e-pastu: zobarsts.rozitis@gmail.com Piedāvājumam ir jābūt elektroniski parakstītam.


2026.gada 8. oktobrī

		SIA “Denta Rose”  valdes loceklis Dāvis Rozītis 
Lūdzu ievadīt piedāvājuma datus:
	Piegādātāja nosaukums
	

	Piegādātāja reģistrācijas nr.
	

	Piegādātāja juridiskā adrese
	

	paredzamais līguma izpildes termiņš
	

	piedāvājuma derīguma termiņš
	

	piedāvājuma cena bez PVN;
	

	piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese
	



