CENU APTAUJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Par koniskā stara datortomogrāfa iegādi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023. - 2027.gadam intervences LA19 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros

| 1. Atbalsta pretendents : | SIA DentaRose |
| --- | --- |
| 2. Nodokļa maksātāja numurs: | 40203733680 |
| 3. Pasūtītāja adrese: | Lauku iela 1, Alūksne, LV-4301 |
| 4. Pasūtītais priekšmets: | Koniska stara datortomogrāfs |
| 5. Piegādes vieta: | Lauku iela 1, Alūksne, LV-4301 |
| 6. Piegādes laiks: | Līdz 2027. gada 31. martam |
| 7. Piedāvājuma derīguma termiņš: | Līdz 2027. gada 31. martam |

“Koniska stara datortomogrāfs”,

1 gab.

| Nr.p.k. | Pasūtītāja minimālās prasības Ražotājs: Modelis |  | Pretendenta piedāvājums: piedāvātās iekārtas detalizēta tehniskā specifikācija, ar norādēm uz konkrēto lpp. Ražotāja dokumentācijā, kur atrodama atbilstība katram tehniskās specifikācijas punktam. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Strāvas spriegums | 220-240 V AC 50/60 Hz |  |
|  | Rentgena lampas spriegums | 60-120 kV (atkarīgs no izmeklējuma tipa) |  |
|  | Rentgena lampas strāvas stiprums | Minimālā amplitūda 2-15 mA (atkarīgs no izmeklējuma tipa) |  |
|  | Rentgena lampas fokusa punkts | Mazāks par 1mm |  |
|  | Pacienta pozicionēšanas un programmas atlasīšana | Skārienjūtīgs ekrāns uz iekārtas |  |
|  | Automātiska, vadāma iekārtas kalibrēšana un kvalitātes testēšana | jā |  |
|  | Kalibrēšanas fantomu komplekts | jā |  |
|  | Uzrāda apstarotā lauka devu (DAP) | obligāta |  |
|  | Iekārta stiprinās pie sienas un grīdas | jā |  |
|  | Papildus ekspozīcijas poga pie sienas | jā |  |
|  | Iekārtas izmērs (AxPxDZ), ne vairāk par (cm) | 260x225x205 |  |
|  | Iekārtas svars, ne vairāk par | 250kg |  |
|  | Koniskā stara datora tomogrāfijas izmeklējumiem |  |  |
|  | Izmeklējuma apgrieziens | 200° /360° (var izvēlēties) |  |
|  | Automātiska attēla trokšņa noņemšanas funkcija | jā |  |
|  | Automātiska attēla metāla artefaktu noņemšanas funkcija (pirms un/ vai pēc izmeklējuma) | jā |  |
|  | Pieejamie izmeklējuma lauki (mm) | Min vismaz 40x40mm Max vismaz 160x100 mm |  |
|  | Izmeklējamā lauka pozicionēšana | Video kontrolē uz vadības paneļa |  |
|  | Vokseļu izmēri μm atkarībā no izmeklējuma režīma | Min vismaz 75 vai mazāk Max līdz 600 |  |
|  | Ekspozīcijas laiks | 1-40 sek |  |
|  | Pacienta pozicionēšana | Operators ar skatu pret pacientu (viens pret otru) |  |
|  | Deniņu, pieres, pakauša galvas fiksatori | ir |  |
|  | Panorāmas topogramma pirms KSDT izmeklējuma | ir |  |
|  | Iespēja manuāli mainīt, pielāgot nepieciešamā izmeklējuma lauka lielumu | jā |  |
|  | Pieejamība | Var izmeklēt arī pacientus ratiņkrēslā |  |
|  | - 3D Explorer modulis - ORL programmatūra - TML modulis - Implantu plānošanas modulis - Kanāla atzīmēšanas funkcija - DICOM modulis - Ceflometriskais modulis - 3D sejas foto |  |  |
|  | Dentālie izmeklējumi (mm) | Zobs, zobi, žoklis, seja, galvaskauss |  |
|  | ENT (Ear, Nose, Throat) izmeklējumi | Deguns, sinusi, vidusauss, deniņu kauls, elpceļi, mugurkauls |  |
|  | Endodontijas programma ar izšķirtspēju 75 mikroni (vox izmērs) | ne vairāk kā 0.75 mikroni (vox izmērs). |  |
|  | Panorāma |  |  |
|  | Pacienta pozicionēšana | Operators ar skatu pret pacientu (viens pret otru) |  |
|  | Pieejamība | Var izmeklēt arī pacientus ratiņkrēslā |  |
|  | Izvēlei pieejami vismaz 3 pacientu izmēri | jā |  |
|  | Bērnu izmeklējums | jā |  |
|  | Parciālie panorāmas izmeklējumi | jā |  |
|  | Parciālie panorāmas izmeklējumi- iterproksimālo zobu izmeklējums (BW izmeklējums) | jā |  |
|  | Parciālie panorāmas izmeklējumi- vertikālā un horizontāla segmentācija | jā |  |
|  | Laterālā cefalometrija |  |  |
|  | Atlasāmi dažādi izmēri | jā |  |
|  | Sensora aktīvā virsma mm (AxP) | 180*240 |  |
|  | Iekārtas garantija | 2 gadi |  |
|  | 3D rekonstrukcijas dators, pēc iekārtas ražotāja rekomendētās specifikācijas 3D rekonstrukcijas dators nodrošina datu iegūšanu no 3D koniska stara datortomogrāfijas iekārtas, to apstrādi un atveidošanu, iegūto datu pārsūtīšanu uz pacientu dentālo izmeklējumu PACS serveri. |  |  |
|  | Programmnodrošinājums. Programmatūra ir neatņemama KSDT iekārtas sastāvdaļa. Iekārtas piegādātājs garantē iekārtas un programmatūras pilnīgu saderību. Tā sastāv no KSDT iekārtas datu ieguves, servera un klientu programmatūras. 3D KSDT iekārtas datu ieguves programmatūra veic iegūto 2D panorāmas, 2D cefalogrammas, 3D KSDT un 3D sejas attēlu rekonstrukciju un nosūtīšanu uz pacientu dentālo izmeklējumu PACS serveri Servera programmatūra (PACS) nodrošina KSDT iekārtas iegūto pacientu izmeklējumu datu glabāšanu, arhivēšanu un atveidošanu klīnikas darba stacijās Klientu darba staciju programmatūra sastāv 2D, 3D, cefalometrijas un 3D implantātu gidu moduļiem. Programmatūras 2D moduļa iespējas: • Attēlu veidošana izmantojot TWAIN • Attēlu apstrāde, mērīšana un anotācija • Pielāgojami filtri iegūtajiem attēliem • Drukāšana ar lietotāja zīmolu • Imports/exports: DICOM, JPEG, PNG, TIFF, BMP • Datu eksports ar brīvas licences attēlošanas programmatūru • Iespēja pievienot video, PDF un dokumentus • DICOMDIR • Pacientu atlasīšana pēc demogrāfiskajiem datiem, attēla tipa, izmeklējuma datuma vai komentāra • Cefalometriskā analīze • Manuāla vai automātiska anatomisko orientieru izsekošana • Ārstēšanas novērošana izmantojot superimpozīciju Programmatūras iespējas 3D: • Iegūtā 3D izmeklējuma rekonstrukcija • MPR attēli • 3D atveidošana • Attēlu apstrāde, anotācijas un mērijumu rīki • Imports: DICOM, STL formātos • Eksports: DICAOM, STL, OBJ formātos • KSDT attēlu konvertēšana STL formātā • Elpceļu segmentācija • Nervu kanāla un saknes kanāla marķēšana • KSDT attēlu un dentālo veiduļu kartēšana • TML skats • 2D momentuzņēmumu veidošana • KSDT un 3D attēlu kartēšana • Printēšana ar iestādes logo • Iespēja izsaukt ārējās aplikācijas Programmatūras iespējas 3D implantātu gidu veidošana: • Implantātu ievietošanas plānošanas rīki – ievietošanas virziens, izmērs • Implantātu bibliotēka • Abatmentu bibliotēka un jaunu veidošana • Kroņu bibliotēka • Implantātu gidu veidošanas rīki ar atvērtu STL ekportu • Automātiska implantātu un kroņu ģenerēšana Nepieciešamo darba staciju licenču skaits: Serveris (PACS) - 1 licence 3D KSDT iekārtas datu ieguve – 1 licence Darba stacijas ar 2D moduli – 2 licences Darba stacijas ar 3D moduli – 2 licences Darba stacijas ar 3D implantātu gidu moduli – 1 licence Darba staciju licences ir vienlaicīgas pieslēgšanās (floating) licences. |  |  |
|  | Iekārtas tiks piegādātās un uzstādītas Pasūtītāja norādītajā adresē un telpās |  |  |
|  | Tiks nodrošināta apmācība 3 SIA DentaRose darbiniekiem darbam ar iekārtu pacientu izmeklējumu veikšanai |  |  |
|  | Tiks nodrošināta apmācība 1 SIA DentaRose atbalsta darbiniekiem – programmatūras uzstādīšana un administrēšana, iekārtas tehniskā apkope, remonts, iekārtas kalibrācija. |  |  |
|  | Tiks nodrošināta rezerves daļu pieejamība iekārtas ekspluatācijas laikā pēc aktuālā cenu piedāvājuma (pēc garantijas termiņa) |  |  |
|  | Pēc iekārtas uzstādīšanas tiks nodrošināta funkcionālā, elektrodrošības un darba vietas monitorings, kā arī radiācijas drošības eksperta apstiprināts atzinums par iekārtas lietošanu un saskaņots montāžas plāns. |  |  |
|  | Tiks nodrošināts iekārtas ražotāja atbalsta dienesta reakcijas laiks – 4 h laikā pēc problēmas pieteikuma pa tālruni, 1 dienas laikā no nosūtīšanas brīža, piesakot problēmu elektroniski (e-pastā). Garantijas remonts no 3 līdz 5 darba dienu laikā, no pieteikuma nodošanas brīža. |  |  |
|  | Garantijas apkopes tiks nodrošinātas atbilstoši ražotāja noteiktajiem standartiem, piegādātājam kontrolējot apkopoju nepieciešamību. |  |  |

10. Cenā jāiekļauj piegādes, uzstādīšana izmaksas;

11. Precei jābūt atbilstošai ES standartu prasībām un attiecīgi sertificētai. Atbilstības sertifikāts jāpievieno, piegādājot preci;

12. Garantijas laiks: 2 gadi no piegādes brīža;

13. Preču piegādātājam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums;

14. Piedāvājuma sagatavošanas prasības:

- informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti);

- iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot marku un modeli;

- paredzamais līguma izpildes termiņš;

- piedāvājuma derīguma termiņš;

- piedāvājuma cena bez PVN;

-piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats,, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);

-piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2026.gada 22. oktobrim plkst. 17:00 to nosūtot uz e-pastu: zobarsts.rozitis@gmail.com Piedāvājumam ir jābūt elektroniski parakstītam.

2026.gada 8. oktobrī

SIA “Denta Rose”  valdes loceklis Dāvis Rozītis

Lūdzu ievadīt piedāvājuma datus:

| Piegādātāja nosaukums |  |
| --- | --- |
| Piegādātāja reģistrācijas nr. |  |
| Piegādātāja juridiskā adrese |  |
| paredzamais līguma izpildes termiņš |  |
| piedāvājuma derīguma termiņš |  |
| piedāvājuma cena bez PVN; |  |
| piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese |  |