CENU APTAUJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Par zobārstniecības iekārtu iegādi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023. - 2027.gadam intervences LA19 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros
	1. Atbalsta pretendents :
	SIA DentaRose

	2. Nodokļa maksātāja numurs:
	40203733680

	3. Pasūtītāja adrese:
	Lauku iela 1, Alūksne, LV-4301

	4. Pasūtītais priekšmets:
	Zobārstniecības  iekārta ar vakumsūcējiem un dentālo kompresoru

	5. Piegādes vieta:
	Lauku iela 1, Alūksne, LV-4301

	6. Piegādes laiks:
	Līdz 2027. gada 31. martam

	7. Piedāvājuma derīguma termiņš:
	Līdz 2027. gada 31. martam



Zobārstniecības iekārta
2 gab

	Nr.p.k.
	 Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvātie parametri, Atsauce uz informatīvo materiālu


	I
	Stomatoloģiskā iekārta
	 Ražotājs:
Modelis

	 
	Digitalizēta zobārstniecības iekārta ar multiprocesoru kontroli.
	 

	 
	Tehniskās prasības:
	 

	1
	Stomatoloģiskās iekārtas pacienta krēsls:
	 

	 
	Pacienta krēsls ar nolokāmu kāju daļu. Ar  ne mazāk kā 180 kg celtspēju
	 

	 
	Pacienta krēsla stiprinājums pie spļautuves bloka ar krēsla pacelšanas/nolaišanas lifta mehānismu
	 

	 
	Pacienta krēsla vadāmība no ne mazāk kā trim atsevišķām vietām
	 

	 
	Pacienta krēsls ar pozīciju programmēšanu
	 

	 
	Krēsla polsterējums ar viskoelastomēru putu pildījumu. Pielāgošanās funkcija pacienta aprisēm
	 

	 
	Krēsla virsma izgatavota no viegli dezinficējama materiāla ar iespēju izvēlēties krāsu 
	 

	2.
	Stomatoloģiskās iekārtas spļautuves bloks:
	 

	 
	Spļautuves bloks ar stiprinājumu pie grīdas
	 

	 
	Tehnoloģiski sagatavots  sausajai selektīvai  atsūkšanas sistēmai
	 

	 
	Grozāma, rūdītā stikla, pacienta spļautuve, noņemama, dezinficējama un mazgājama mazgājamās mašīnās līdz 65°C
	 

	 
	Destilēta ūdens padeves sistēma uz instrumentiem
	 

	 
	Iekārtā iebūvēts ienākošā ūdens attīrīšanas filtrs ar maināmu elementu
	 

	3
	Stomatoloģiskās iekārtas ārsta instrumentu panelis:
	 

	 
	Instrumentu panelis ar stiprinājumu pie iekārtas centrālā atbalsta torņa
	 

	 
	Iespēja vienlaicīgi pievienot ne mazāk kā 5 instrumentu pievadus
	 

	 
	Instrumentu padeve no augšas
	 

	 
	Panelī integrēta ārsta vasības pults. Visu iekārtai pieslēgto instrumentu iestatījumi redzami un maināmi vienā ekrānā. Informācijas logs par instrumentu iestātījumiem, skalošanas ciklu, kļūdām vai padomiem lietotājam 
	 

	 
	Iespēja saglabāt iekārtas parametrus ne mazāk kā četriem atsevišķiem lietotājiem
	 

	 
	Ne mazāk kā 3-funkciju pūsteris  ar pievadu
	 

	 
	1 Indukcijas tipa elektriskais mikromotors ar LED apgaismojumu. Apgriezienu skaita regulēšana ne šaurākā diapazonā kā no 100 līdz 40 000 rpm ar pievadu. Autoklavējams.
	 

	 
	Elektroniskais skeileris (piezo) ar LED apgaismojumu (ne mazāk kā 3 dažādiem maiņas darba uzgaļiem, tai skaitā endodontiskām manipulācijām)
	 

	 
	Ne mazāk kā 1 gaisa pievads (midwest 6-hole savienojums) ar elektro instalāciju fibrooptikai
	 

	 
	Plauktiņš pie ārsta instrumentu galda ar noņemamu, autoklavējamu paplāti (Min. 290 x 380 mm)
	 

	 
	Daudzfunkcionāls, bezvadu kājas vadības pedālis
	 

	 
	Zobārstniecības iekārtas programmatūras servisa atjaunināšana no USB savienojuma datu nesējiem, iekārtas ekspluatācijas laikā programatūras atjaunošana bez maksas
	 

	4
	Stomatoloģiskās iekārtas asistenta instrumentu panelis:
	 

	 
	Stiprināms pie pacienta krēsla pamatnes, nodrošinot kustības vertikālā un horizontālā plaknē,  nodrošinot darbu gan pacienta labajā , gan kreisajā pusē
	 

	 
	Panelī integrēta vadības pults pacienta krēsla pozīcijas mainīšanai, operāciju lampas ieslēgšanai/izslēgšanai, spļautuves apskalošanai, glāzes uzpildīšanai 
	 

	 
	Ne mazāk kā 3-funkciju pūsteris ar pievadu
	 

	 
	Siekalu un vakuuma atsūcēja pievadi
	 

	5
	Stomatoloģiskās iekārtas operāciju lampa:
	 

	 
	Stiprinās pie iekārtas centrālā atbalsta  torņa
	 

	 
	LED gaismeklis ar bezēnu efektu, ar sterilizējamiem rokturiem, apgaismojums ne mazāks kā 40000 lux. Ar ieslēgšanas/izslēgšanas/gaismas intensitātes regulēšanas opcijām, gaismeklis aprīkots ar oranžās gaismas režīmu, kas pasargātu no prepolimerizācijas
	 

	 
	Rotācija 3 asīs, nodrošina ērtu un precīzu lampas pozicionēšanu
	 

	6
	Ārsta krēsls
	 

	 
	 
	 

	 
	Uz antistatiskiem riteņiem ar regulējumu augstumu
	 

	 
	Regulējams krēsla muguras noliekums (leņķis)
	 

	 
	Ar muguras atzveltni
	 

	 
	Viegli kopjams ar dezinfekcijas līdzekļiem
	 

	 
	Krēsla polsterējums ar  putu pildījumu
	 

	 
	Komplektācija
	Plānotais daudzums:

	 
	Stomatoloģijas iekārta 
	2

	 
	Pacienta krēsls
	2

	 
	Spļautuves bloks
	2

	 
	Ārsta instrumentu panelis
	2

	 
	Asistenta instrumentu panelis
	2

	 
	Operāciju lampa
	2

	 
	Ārsta krēsls
	4

	 
	Plauktiņš pie ārsta instrumentu galda ar noņemamu, autoklavējamu paplāti
	2

	 
	Nepieciešamo vadu, kabeļu, stiprinājumu komplekts
	2



    






“Dentālais vakuuma atsūcējs”,
2 gab.
	Nr.p.k.
	Pasūtītāja minimālās prasības
 Ražotājs:
Modelis
	Pretendenta piedāvājums: piedāvātās iekārtas detalizēta tehniskā specifikācija, ar norādēm uz konkrēto lpp. Ražotāja dokumentācijā, kur atrodama atbilstība katram tehniskās specifikācijas punktam.

	1. 
	Strāvas spriegums
	220-240 V AC 50/60 Hz
	

	2. 
	Minimālais sasniedzamais vakuuma spiediens
	Vismaz 10 kPa
	

	3. 
	Minimālā nodrošināmā plūsma
	 Vismaz 1000l/min
	

	4. 
	Trokšņa līmenis
	Ne lielāks par 50dB
	

	5. 
	Max izmēri(PxDzxA)cm
	40x60x60
	


“Dentālais kompresors”,
1 gab.
	Nr.p.k.
	Pasūtītāja minimālās prasības
 Ražotājs:
Modelis
	Pretendenta piedāvājums: piedāvātās iekārtas detalizēta tehniskā specifikācija, ar norādēm uz konkrēto lpp. Ražotāja dokumentācijā, kur atrodama atbilstība katram tehniskās specifikācijas punktam.

	1. 
	Strāvas spriegums
	220-240 V AC 50/60 Hz
	

	2. 
	Kopējā motoru jauda
	Vismaz 2kW
	

	3. 
	Ražība pie 6 bar spiediena
	 Vismaz 250l/min
	

	4. 
	Trokšņa līmenis
	Ne lielāks par 60dB
	

	5. 
	Resīvera tilpums
	Vismaz 100l
	

	6. 
	Žāvētājs
	Membrānas tipa
	

	7. 
	Max izmēri(PxDzxA)cm
	150x80x120
	



10. Cenā jāiekļauj piegādes, uzstādīšana izmaksas;
11. Precei jābūt atbilstošai ES standartu prasībām un attiecīgi sertificētai. Atbilstības sertifikāts jāpievieno, piegādājot preci;
12. Garantijas laiks: 2 gadi no piegādes brīža;
13. Preču piegādātājam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums;
14. Piedāvājuma sagatavošanas prasības:
- informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti);
- iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot marku un modeli;
- paredzamais līguma izpildes termiņš;
- piedāvājuma derīguma termiņš;
- piedāvājuma cena bez PVN;
-piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);
-piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju. 





Piedāvājums jāiesniedz līdz 2026.gada 22. oktobrim plkst. 17:00 to nosūtot uz e-pastu: zobarsts.rozitis@gmail.com Piedāvājumam ir jābūt elektroniski parakstītam.


2026.gada 8. oktobrī

		SIA “Denta Rose”  valdes loceklis Dāvis Rozītis 

Lūdzu ievadīt piedāvājuma datus:
	Piegādātāja nosaukums
	

	Piegādātāja reģistrācijas nr.
	

	Piegādātāja juridiskā adrese
	

	paredzamais līguma izpildes termiņš
	

	piedāvājuma derīguma termiņš
	

	piedāvājuma cena bez PVN;
	

	piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese
	



