CENU APTAUJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Par zobārstniecības iekārtu iegādi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023. - 2027.gadam intervences LA19 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros

| 1. Atbalsta pretendents : | SIA DentaRose |
| --- | --- |
| 2. Nodokļa maksātāja numurs: | 40203733680 |
| 3. Pasūtītāja adrese: | Lauku iela 1, Alūksne, LV-4301 |
| 4. Pasūtītais priekšmets: | Zobārstniecības iekārta ar vakumsūcējiem un dentālo kompresoru |
| 5. Piegādes vieta: | Lauku iela 1, Alūksne, LV-4301 |
| 6. Piegādes laiks: | Līdz 2027. gada 31. martam |
| 7. Piedāvājuma derīguma termiņš: | Līdz 2027. gada 31. martam |

Zobārstniecības iekārta

2 gab

| Nr.p.k. | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri, Atsauce uz informatīvo materiālu |
| --- | --- | --- |
| I | Stomatoloģiskā iekārta | Ražotājs: Modelis |
|  | Digitalizēta zobārstniecības iekārta ar multiprocesoru kontroli. |  |
|  | Tehniskās prasības: |  |
| 1 | Stomatoloģiskās iekārtas pacienta krēsls: |  |
|  | Pacienta krēsls ar nolokāmu kāju daļu. Ar ne mazāk kā 180 kg celtspēju |  |
|  | Pacienta krēsla stiprinājums pie spļautuves bloka ar krēsla pacelšanas/nolaišanas lifta mehānismu |  |
|  | Pacienta krēsla vadāmība no ne mazāk kā trim atsevišķām vietām |  |
|  | Pacienta krēsls ar pozīciju programmēšanu |  |
|  | Krēsla polsterējums ar viskoelastomēru putu pildījumu. Pielāgošanās funkcija pacienta aprisēm |  |
|  | Krēsla virsma izgatavota no viegli dezinficējama materiāla ar iespēju izvēlēties krāsu |  |
| 2. | Stomatoloģiskās iekārtas spļautuves bloks: |  |
|  | Spļautuves bloks ar stiprinājumu pie grīdas |  |
|  | Tehnoloģiski sagatavots sausajai selektīvai atsūkšanas sistēmai |  |
|  | Grozāma, rūdītā stikla, pacienta spļautuve, noņemama, dezinficējama un mazgājama mazgājamās mašīnās līdz 65°C |  |
|  | Destilēta ūdens padeves sistēma uz instrumentiem |  |
|  | Iekārtā iebūvēts ienākošā ūdens attīrīšanas filtrs ar maināmu elementu |  |
| 3 | Stomatoloģiskās iekārtas ārsta instrumentu panelis: |  |
|  | Instrumentu panelis ar stiprinājumu pie iekārtas centrālā atbalsta torņa |  |
|  | Iespēja vienlaicīgi pievienot ne mazāk kā 5 instrumentu pievadus |  |
|  | Instrumentu padeve no augšas |  |
|  | Panelī integrēta ārsta vasības pults. Visu iekārtai pieslēgto instrumentu iestatījumi redzami un maināmi vienā ekrānā. Informācijas logs par instrumentu iestātījumiem, skalošanas ciklu, kļūdām vai padomiem lietotājam |  |
|  | Iespēja saglabāt iekārtas parametrus ne mazāk kā četriem atsevišķiem lietotājiem |  |
|  | Ne mazāk kā 3-funkciju pūsteris ar pievadu |  |
|  | 1 Indukcijas tipa elektriskais mikromotors ar LED apgaismojumu. Apgriezienu skaita regulēšana ne šaurākā diapazonā kā no 100 līdz 40 000 rpm ar pievadu. Autoklavējams. |  |
|  | Elektroniskais skeileris (piezo) ar LED apgaismojumu (ne mazāk kā 3 dažādiem maiņas darba uzgaļiem, tai skaitā endodontiskām manipulācijām) |  |
|  | Ne mazāk kā 1 gaisa pievads (midwest 6-hole savienojums) ar elektro instalāciju fibrooptikai |  |
|  | Plauktiņš pie ārsta instrumentu galda ar noņemamu, autoklavējamu paplāti (Min. 290 x 380 mm) |  |
|  | Daudzfunkcionāls, bezvadu kājas vadības pedālis |  |
|  | Zobārstniecības iekārtas programmatūras servisa atjaunināšana no USB savienojuma datu nesējiem, iekārtas ekspluatācijas laikā programatūras atjaunošana bez maksas |  |
| 4 | Stomatoloģiskās iekārtas asistenta instrumentu panelis: |  |
|  | Stiprināms pie pacienta krēsla pamatnes, nodrošinot kustības vertikālā un horizontālā plaknē, nodrošinot darbu gan pacienta labajā , gan kreisajā pusē |  |
|  | Panelī integrēta vadības pults pacienta krēsla pozīcijas mainīšanai, operāciju lampas ieslēgšanai/izslēgšanai, spļautuves apskalošanai, glāzes uzpildīšanai |  |
|  | Ne mazāk kā 3-funkciju pūsteris ar pievadu |  |
|  | Siekalu un vakuuma atsūcēja pievadi |  |
| 5 | Stomatoloģiskās iekārtas operāciju lampa: |  |
|  | Stiprinās pie iekārtas centrālā atbalsta torņa |  |
|  | LED gaismeklis ar bezēnu efektu, ar sterilizējamiem rokturiem, apgaismojums ne mazāks kā 40000 lux. Ar ieslēgšanas/izslēgšanas/gaismas intensitātes regulēšanas opcijām, gaismeklis aprīkots ar oranžās gaismas režīmu, kas pasargātu no prepolimerizācijas |  |
|  | Rotācija 3 asīs, nodrošina ērtu un precīzu lampas pozicionēšanu |  |
| 6 | Ārsta krēsls |  |
|  | Uz antistatiskiem riteņiem ar regulējumu augstumu |  |
|  | Regulējams krēsla muguras noliekums (leņķis) |  |
|  | Ar muguras atzveltni |  |
|  | Viegli kopjams ar dezinfekcijas līdzekļiem |  |
|  | Krēsla polsterējums ar putu pildījumu |  |
|  | Komplektācija | Plānotais daudzums: |
|  | Stomatoloģijas iekārta | 2 |
|  | Pacienta krēsls | 2 |
|  | Spļautuves bloks | 2 |
|  | Ārsta instrumentu panelis | 2 |
|  | Asistenta instrumentu panelis | 2 |
|  | Operāciju lampa | 2 |
|  | Ārsta krēsls | 4 |
|  | Plauktiņš pie ārsta instrumentu galda ar noņemamu, autoklavējamu paplāti | 2 |
|  | Nepieciešamo vadu, kabeļu, stiprinājumu komplekts | 2 |

“Dentālais vakuuma atsūcējs”,

2 gab.

| Nr.p.k. | Pasūtītāja minimālās prasības Ražotājs: Modelis |  | Pretendenta piedāvājums: piedāvātās iekārtas detalizēta tehniskā specifikācija, ar norādēm uz konkrēto lpp. Ražotāja dokumentācijā, kur atrodama atbilstība katram tehniskās specifikācijas punktam. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Strāvas spriegums | 220-240 V AC 50/60 Hz |  |
|  | Minimālais sasniedzamais vakuuma spiediens | Vismaz 10 kPa |  |
|  | Minimālā nodrošināmā plūsma | Vismaz 1000l/min |  |
|  | Trokšņa līmenis | Ne lielāks par 50dB |  |
|  | Max izmēri(PxDzxA)cm | 40x60x60 |  |

“Dentālais kompresors”,

1 gab.

| Nr.p.k. | Pasūtītāja minimālās prasības Ražotājs: Modelis |  | Pretendenta piedāvājums: piedāvātās iekārtas detalizēta tehniskā specifikācija, ar norādēm uz konkrēto lpp. Ražotāja dokumentācijā, kur atrodama atbilstība katram tehniskās specifikācijas punktam. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Strāvas spriegums | 220-240 V AC 50/60 Hz |  |
|  | Kopējā motoru jauda | Vismaz 2kW |  |
|  | Ražība pie 6 bar spiediena | Vismaz 250l/min |  |
|  | Trokšņa līmenis | Ne lielāks par 60dB |  |
|  | Resīvera tilpums | Vismaz 100l |  |
|  | Žāvētājs | Membrānas tipa |  |
|  | Max izmēri(PxDzxA)cm | 150x80x120 |  |

10. Cenā jāiekļauj piegādes, uzstādīšana izmaksas;

11. Precei jābūt atbilstošai ES standartu prasībām un attiecīgi sertificētai. Atbilstības sertifikāts jāpievieno, piegādājot preci;

12. Garantijas laiks: 2 gadi no piegādes brīža;

13. Preču piegādātājam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums;

14. Piedāvājuma sagatavošanas prasības:

- informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti);

- iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot marku un modeli;

- paredzamais līguma izpildes termiņš;

- piedāvājuma derīguma termiņš;

- piedāvājuma cena bez PVN;

-piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);

-piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2026.gada 22. oktobrim plkst. 17:00 to nosūtot uz e-pastu: zobarsts.rozitis@gmail.com Piedāvājumam ir jābūt elektroniski parakstītam.

2026.gada 8. oktobrī

SIA “Denta Rose”  valdes loceklis Dāvis Rozītis

Lūdzu ievadīt piedāvājuma datus:

| Piegādātāja nosaukums |  |
| --- | --- |
| Piegādātāja reģistrācijas nr. |  |
| Piegādātāja juridiskā adrese |  |
| paredzamais līguma izpildes termiņš |  |
| piedāvājuma derīguma termiņš |  |
| piedāvājuma cena bez PVN; |  |
| piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese |  |